- 1.呼吸机技术参数

1.适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

2.采用 ≥ 12.1 英寸彩色 TFT 触 摸 控 制 屏 幕， 分 辨 率1280*800。

3.屏幕显示：多至 4 道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

4.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。

5.具备蓄电使用功能，≥120 分钟内置后备可充电电池（1 块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

▲6.电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。屏幕与机器一体化设计（要求非分体式设计，主机屏幕不需要线缆连接），便捷式移动主机，主机可从台车上无工具拆卸。

▲7.具有有创通气模式、无创通气、高流量给氧等多模式通气功能。

8.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。

9.呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存 U 盘。

10. 吸 气 安 全 阀 组 件 可 拆 卸 ， 并 能 高 温 高 压 蒸 汽 消 毒（134℃），以防止交叉感染。

▲11.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。与吸气阀外观不同。

12.可选配旁流 CO2 监测。

13.可选配主流 CO2 监测，同时监测气道死腔 VDaw 和肺泡通气量 Vtalv 等参数，可以监测容积-CO2 环图。

14.呼吸机整机重量约小于 11 kg（不包括台车），方便手提移动。

15.标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气 A/C 和同步间 歇 指 令 通 气 SIMV 、 压 力 控 制 通 气 下 的 A/C 和 SIMV 、CPAP/PSV、窒息通气模式。

16.可选高级模式：双相气道正压通气（如 BIPAP 或 Bivent ） ； 自 动 适 应 性 压 力 调 整 容 量 控 制 功 能（ 如 AUTOFLOW 或者 PRVC 等）；压力释放通气 APRV 和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）。

17.其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1 测定（可选），监测参数的≥72 小时的趋势图、表分析。

18.可选配置低流速 P-V 工具，帮助确定最佳 PEEP 值。

19.可选配自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

20. 具 有 智 能 同 步 技 术 ， 可 以 将 （ 呼 气 触 发 ） 设 置 为（Auto），通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节（呼气触发）至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

21.具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳，具备高流速氧疗（氧疗流速≥80L/min）。

22.具有单位理想体重输送的潮气量（TVe/IBW）监测功能。

▲23.呼吸同步技术，使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间。

24. 可选配血氧饱和度监测。

24.1 设置参数

24.1.1. 潮气量：20ml—2000ml；

24.1.2. 呼吸频率：1-100 次/min；

24.1.3. SIMV 频率：1-60 次/min；

24.1.4. 吸/呼比：4:1—1:10；

24.1.5. 最大峰值流速：≥210L/min；

24.1.6. 吸气压力：5--80 cmH2O；

24.1.7. 压力支持：0—80cmH2O；

24.1.8. PEEP：OFF,1--45 cmH2O；

24.1.9. 压力触发灵敏度：-10 —- 0.5cmH2O；

24.1.10. 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min；

24.1.11. 氧浓度：21—100%；

24.1.12. 叹息功能：有。

24.2 监测参数

24.2.1.气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

24.2.2. 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。

24.2.3. 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测。

24.2.4. 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

24.2.5. 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

24.2.6. 吸入的氧浓度的监测。

24.2.7. 趋势图和趋势表显示，具备动态肺视图。

24.2.8. 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环 3 种呼吸环监测。

24.2.9. 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。

25.其他功能

25.1. 便利的锁屏功能；

25.2. 漏气自动补偿，管道的顺应性和 BTPS 补偿功能；

25.3. 提供直流（12V）和交流两种供电方式；

25.4. 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式；

25.5. 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求。

▲25.6.呼吸机意外断电关机后，再次通电后可自动恢复通气。

- 微量注射泵（双泵）技术参数

双通道微泵，有蓄电功能，患者下床活动时，可带泵一起下床行走。

1.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

2.压力报警阈值至少3档可调；

3.防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

4.注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者；

5.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

6.速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

7.预置总量范围：0.1- 9999ml，递增：0.1ml；

8.预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

9.安装固定：可固定在输液支架上；

10.快推：0.1-1500ml/h；

11.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml等多种规格；

12.屏幕不小于2.5英寸，同屏显示内容应包含：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警等信息；

13.电池工作时间≥6小时。

- 负压吸引器技术参数

- 1.极限负压值：≥0.08MPa(600mmHg)；
2．负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)~极限负压值；
3．抽气速率：≥20L/min；

- 4.诸液瓶：1000 mL；
▲5.有蓄电功能，电池工作时间：不少于30 min。

- 心电图机技术参数

- 1．提取人体心电波群进行形态和节律分析，供临床诊断和研究；
2．采样率：约1000采样点/秒；
3．起搏检测采样率：约15000采样点/秒；
4．采用直流耦合心电放大器，保障在除颤等冲击后波形迅速恢复；
5．提供预采集模式，无须等待心电波形的采集时间；
6．动态范围：差分输入 ±10 mV, 极化电压 ±600 mV；
7．分辨率：1 μV/LSB @ 500 sps；
8．频率响应：–3 dB @ 0.05 to 150 Hz；
9．基线漂移滤波：0.05 Hz, BDR；
10．低通滤波：20 Hz, 35 Hz, 150 Hz；
11．交流滤波：50/60 Hz±0.3 Hz；
12．共模抑制比不小于110 dB；
13．模数转换：24bit；
14．输入阻抗不小于50MΩ @ 10 Hz；
15．患者漏电流：<10 μA；
16．实时心率计范围：30-300BPM ± 10% 或 ±5 BPM, 两者取更大者；
17．开机时间5秒以内；
18．灵敏度/增益：5, 10, 20 mm/mV, 自动；
19．不小于4.5英寸彩色LED背光液晶显示器，分辨率不低于800*480；
20．内置可充电锂电池，可供至少6小时持续操作；
21．关机状态下约3小时充满电池；
22．应包含80mm热敏点阵式记录仪，可兼容热敏卷纸和热敏折叠纸；
23．可存储约800份报告，可连接中心监护系统。
24．患者信息可包括ID，年龄，出生日期，性别，种族，用药情况，既往疾病类型等；
25．小儿患者提供V4R导联替换V3导联的算法和诊断支持。

- 监护仪技术参数

- 1、一体化便携整机。

- 2、显示屏应支持亮度自动调节功能。

- 3、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

- 4、有内置电池。

- 5、配置含3/5导心电，呼吸，有创血压、动脉模块、无创血压（适用于成人，小儿和新生儿），血氧饱和度，脉搏和双通道体温等参数监测

- 6、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

- 7、支持≥20种心律失常分析。

- 8、支持≥36小时全息波形的存储与回顾功能。

- 9、可提供过去24小时心电概览报告查看与打印。

- 10、可提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

- 11、支持指套式血氧探头。

- 12、支持≥100小时趋势图和趋势表回顾。

- 13、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

- 14、事件回顾≥800条。

- 15、ST模板存储与回顾≥100小时。

- 16、NIBP测量结果≥800组。

- 17、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息。