GE CT及DSA购买维保服务参数要求

一、256排CT维修保养服务参数要求

- 设备信息：

- 1、设备名称：CT

2、排数：256排

3、型号：Revolution Apex

4、数量：壹台

5、服务范围：主机，原厂球管、探测器以及该主机下2台AW工作站的维修保养，包括维修及保养所需的所有配件及人工服务。

（二）服务标准、服务效率、售后服务要求：

▲1、投标人需配备有至少5名全职的、CT原厂认证合格的工程师，投标文件中需提供当年有效期内的CT原厂资质证明，有权限访问原厂的全球维修经验数据库《Offline knowledge》，能提供有效的访问用户名供核实。

▲2、国内设有专门的球管、零备件仓库，更换进口机型时能提供相应更换全新原厂零部件的进口报关证明。

3、投标人国内拥有专业的技术支持团队（≥3人），提供姓名，具有原厂授权资质证，且在考核合格有效期内，投标文件中提供相关证明材料。保证能够随时取得设备生产者研发和工厂的技术、物力支持。

4、投标人提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。

5、投标人具备400客户服务专线电话，全年365天开通， 并设有不少于10人以上专人接听，每天开通服务时间不少于12小时。

6、维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障

▲7、提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

8、投标人有全职的原厂认证合格的GE CT临床应用培训人员，提供姓名。并能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持（费用可协商）。

9、投标人提供基于宽带接入的CT原厂的 InSiteTM 数字化远程故障筛排系统，提前预知球管打火/预热失败/阳极旋转失效/灯丝断路，球管使用量；数据采集系统（Detector/DAS）短路/断路，工作温度超标，编码器失效；图像重建（Recon）重建速度变慢，重建失败；硬盘(Hard disk)磁盘阵列损坏；帮医院提早做计划，无计划外停机。

10、提供设备运行物联绩效分析。

11、服务响应时间：1小时内，工程师到场时间：24小时内，开机率：≥95%。

12、每年提供设备保养≥4次，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的PM report。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。（提供保养报告样板）

13、提供质检测试现场支持。

14、专业培训能力要求：维保期内供临床课堂培训≥1人次/年。

15、提供远程保养ePM ：≥4次/年

16、提供线上课堂服务。

17、支持二维码资产管理以及扫码报修

▲18、备件供应：所更换的部件必须经过原厂测试，能提供常用备件的测试报告或相关进口报告单及原厂出厂参数证明

▲19、投标人有能力提供全新原装球管，应为全新原装球管，且球管具有CFDA注册证，且注册证在有效期内；球管经过CT整机匹配性测试合格，能提供球管与CT整机匹配的SFDA认证报告。

二、DSA维修保养服务参数要求

1、设备名称：DSA

2、型号：Innova IGS 530

3、数量：壹台

4、服务范围：含血管机主机保修（包括主机备件、平板、机架、球管）以及该主机下1台AW工作站的维修保养，包括维修及保养所需的所有配件及人工服务。

（二）保修服务内容

1、投标人须提供设备管理服务,向采购方提供实时的设备维修保养数据和设备运行数据.投标人必须提供具体的技术说明和应用实例.

2、关于血管机设备，投标人提供设备状态，报修情况等信息查询功能。

3、血管机设备运行分析管理

3.1、客户通过登录提供的链接查询血管机设备状态信息、物联绩效分析、运营分析等

3.2	支持远程服务的记录查询

4、设备维修维护管理

4.1	提供设备维修的历史记录服务报告

4.2	提供设备维护的历史记录服务报告

4.3	设备合同状态查询

4.4	工程师的派工状态

5、专业培训能力要求：维保期内供临床课堂培训≥1人次/年。

（三）保修服务要求

1、服务期内，接到医院故障通知时随叫随到，全天候电话响应，响应时间≤2小时，工程师应在48小时内到达现场（包括节假日）

2、开机率≥95%。

3、能提供血管机远程监控和预警服务，提供相关硬件与软件配置说明及运行机制。

3.1	不间断远程监测设备系统运行状况。

3.2	远程监测设备运行，提供自动预警。

3.3	能提供机器运行效率分析，须提供案例证据

4、服务期内，每年提供设备定期保养≥4次（其中包含一次深度保养，能够对血管机设备做预防性维护及部件焕新），对设备每年提供≥4次定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，并提供符合原厂技术要求的保养报告。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）软件等等。

5、设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等。

6、具有电气环境保障团队和设备，能够检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与震动等。要求提供仪器资料、检测报告样本作证明。

（四）投标人资格和条件要求

1、投标人须具有独立法人资格

2、投标人可以提供临床服务支持：

2.1远程应用指导 电话/微信支持/TVA支持

2.2网络课堂教学

3、投标人须具有独立完成医疗设备维修、保养、安装的企业资格（即在营业执照中有注册）

4、投标人在省内设有一个、邻省不少于3个8年以上稳定的常驻服务机构

▲5、投标人必须在全国有>5名具备原厂认证同机型维修资质证的人员。

▲6、投标人须有能力提供全新原装球管，必须为全新原装球管，且球管具有CFDA注册证，且注册证在有效期内；如没有单独球管注册证，须提供整机注册证。球管经过DSA整机匹配性测试合格。要求投标人具有更换和进口球管的能力，提供一年内进口球管的报关单，以作证明。

7、投标人具有全新进口原厂配套DSA探测器更换的能力。

/8、投标人配备的省内工程师其中最少两名在GE公司连续服务年限≥5年。有权限访问原厂的全球维修经验数据库，能提供有效的访问用户名供核实。

8、国内拥有专业的技术支持团队超过10年并且≥3人，提供姓名，具有原厂授权资质证，且在考核合格有效期内。保证能够随时取得设备生产者研发和工厂的技术、物力支持。

9、必须具备充足的备件供应能力，要求在国内设有备零备件仓库，且仓库面积>1000平方米，库存零件价值>人民币5000万元，便于备件的及时供应为医院提供专业而便捷的维修服务和更加放心的供货保障，以最大化地缩短采购方医疗设备不必要的停机时间。

10、为了便于及时备件供应，投标人必须设有零备件仓库，便于备件的及时供应。

11、投标人配备有维修保养设备的全职的应用培训专家>=1人，能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。

12、投标人须具有经校正的所维修保修保养设备的专业维修工具、仪器，并提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。

13、投标人须具相关专用工具和设备，并提供相应资料证明。

13.1  Tube高压检测工具（HV Bleeder Package）≥1套，提供X射线剂量监测，符合出厂标准

13.2  投标人工程师须具有静电防护工具1套和相应安全防护用品，保证服务过程的安全性。

13.3  投标人所有更换的零部件必须经上述所有维修保修保养设备的原厂认证/测试合格。

13.4  投标人必须具备近2年国内与此招标同一机型系列在保医院>10个，提供详细名单。

14、投标人必须具备400客户服务专线电话，每年365天开通， 并有≥10人以上专人接听，每天开通服务时间不少于14小时。

15、投标人服务机构须通过相关质量管理体系认证,并提供加盖投标人公司公章的ISO质量认证证书复印件。

15.1投标人服务机构须通过ISO9001国际标准质量管理体系认证

15.2投标人服务机构须通过ISO27001信息安全国际标准质量管理体系认证

15.3投标人服务机构须通过基于医疗行业的ISO13485国际标准质量管理体系认证

15.4投标人服务机构须通过OHSAS18001职业健康安全国际标准质量管理体系认证

▲（五）投标人维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂维修账号和维修密码才能解决的设备故障。

▲（六）投标人提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。