## 附件
科研仪器设备第二批
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 用途 | 主要技术参数 | 备注
1 | 生物安全柜 | 13 | 台 | 细胞制备 | Ⅱ级A2型生物安全柜由柜体、高效过滤器、压力传感器、风速传感器、支撑架及脚轮、风机、照明灯、紫外灯、报警和联锁系统组成。该生物安全柜前窗平均气流风速大于0.5m/s，68%气体经过高效过滤器过滤后下降送至工作区，32%的气体通`过排气口高效过滤器过滤后排出，生物安全柜内处于负压状态，能为操作人员、环境和产品提供安全防护，符合中国YY0569-2011Ⅱ级A2型生物安全柜标准。 有前窗操作口，操作者可通过前窗操作口在生物安全柜内进行操作，前窗操作口向内吸入的负压气流用以保护操作人员的安全，经高效过滤器过滤的下降气流用以保护生物安全柜内实验物品，气流经高效过滤器过滤后排出生物安全柜以保护环境。 内置风机启动→生物安全柜内壁后面回流路线形成负压→室内空气和生物安全柜内下降气体进入进风隔栅→顺着回流路线向上流入回风腔内，通过风机形成正压气体→约32%的气体通过排气口ULPA 超高效过滤器过滤后排出，剩下的68%的空气经下降气流ULPA 超高效过滤器过滤后→从顶部向下以一定的速率均匀层流沉降→通过工作台面，同时玻璃门开口处形成具有一定风速的特殊垂直气幕，防止室内未经过过滤的空气直接进入柜内流经工作台面。 1、安全柜类别：A2型生物安全柜。 2、气流模式：30%外排，70%循环。 3、工作区尺寸≥1200mm×550mm×650mm（长x宽x高）。 4、风速显示：标配风速传感器（非风压式），同时独立显示进风风速和下沉风速，以便实时监测风速变化，确保生物安全。 5、平均气流速度：沉降气流不低于0.30m/s、进气气流不低于0. 50 m/s。 6、自净功能：具备开机强制≥3分钟自洁净程序，预防操作者没有预洁净直接开始操作、造成污染。 7、洁净度要求：操作区空气洁净度需达ISO 14644.1标准Class 3（美联邦209 E 1级洁净度标准）。 8、过滤器：过滤器属于安全性组件，要求使用ULPA超高效微褶皱过滤器，可截留尘埃粒子直径≥0.2μm，截留效率≥99.99%。 9、预过滤器：配有可移动预过滤器隔栅，方便选装预过滤器，对进气流中较大颗粒物或尖锐物体对主过滤器造成损害。 10、风机系统：风机系统属于核心组件，要求使用进口直流变频高效风机，可自动进行风量补偿，恒定风速，当出现进风通道受阻或过滤器年限增加导致堵塞阻力增加200%的情况，安全柜仍然能提供安全风速；节能静音风机功率≤300W，可验证。 11、安全设计：通体式搁手架宽度≥1200mm，整体高于前进气口，没有限位装置，操作时不影响气流进入，且降低长时间操作疲劳。 12、控制器：微电脑控制，位于柜体中部倾斜面，可集中设置各种参数及紫外灭菌功能，管理员可通过加密保护已设定参数。 13、安全监控系统：实时数字式显示下降气流和流入气流速度，当风速数值波动超过20%时提供声光报警，过滤器使用寿命状态实时显示。 14、操作台面：与进气隔栅一体成型，浅盘式设计，具有集液功能，防止有害液体喷洒泄漏，整个台面可以单独取出，方便对台面下区域进一步清洁消毒。 15、负压保护：全负压防泄漏设计，全部污染区处于封闭环绕负压腔，防止滤器泄漏、密封失效造成的泄漏；同时操作室台面两侧设计气流回流通道形成四面负压；前窗两侧预留增强的侧壁导流孔有效防止逆流、湍流形成。 16、操作前窗：光学透视清晰，双层覆膜，减少视力疲劳；前窗不得使用电动控制，以保证断电时能及时关门防护。 17、紫外预约：紫外灯可预约自动开启灭菌和关闭。 18、内部照明：荧光灯位于非污染区域，照度：1300Lux。 19、外部防污染：整机外部（含底部支架）采用银离子抑菌涂层设计，避免柜面细菌、微生物着附而导致的交叉污染风险。 20、电源插座及水气接口：电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧。 21、配重：安全柜背面配重平衡块与玻璃前窗需用高强度钢丝绳连接（非尼龙绳），坚韧耐用，避免长期磨损导致连接绳意外断裂，砸伤实验人员。 22、带轮支架，方便移动和固定，较小对实验室地面损伤。 | 必须能提供所有设备
2 | 二氧化碳培养箱 | 16 | 台 | 分离样本 细胞制备 | 二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境，如稳定的CO2水平、恒定的酸碱度、稳定的温度、较高的相对饱和湿度等，以对细胞/组织进行体外培养的一种装置。该装置已广泛应用于细胞/组织培养和某些特殊微生物的培养。 二氧化碳培养箱通过红外传感器（IR）、加热器和增湿盘的作用实现对箱体内的温度、气路、湿度的控制。IR系统由一个红外发射器和一个光学传感器构成，通过发射器发射定量红外线，光学传感器则检测箱体内CO2所吸收的部分红外线的减少量，根据被吸收红外线的量与箱体内CO2的水平的对应关系计算出箱体内CO2的浓度。遍布箱体气套层内的加热器则通过气套式加热直接对内箱体进行加热，而增湿盘通过蒸发作用产生湿气，其产生的相对湿度水平可达95%左右，以满足体外细胞/组织培养和某些特殊微生物的培养。 1、内部体积：150L。 2、温度控制范围：室温+3℃ - 55℃；温度控制精度：± 0.1℃。 3、持续湿度：95 ± 3%。 4、CO2控制范围：0 - 20%；CO2控制精度：± 0.1%。 5、CO2输入压力：0.8~1.0bar。 6、最大储水量：3 L，蒸馏水/高压灭菌的去离子水。 7、标配隔板数量：3块；最多可放10块搁板；全宽搁板规格：423×465 mm；每块搁板最大承重10kg。 8、腔体内壁材质：不锈钢/纯铜可选；搁板、风扇叶轮材质：不锈钢/纯铜可选。 9、ContraCon-90℃全方位湿热灭菌，无需取出任何配件，能有效的清除各种污染（特别是对真菌孢子和支原体等难以去除的污染）。 10、光滑圆角内壁以及高质量的电子抛光不锈钢表面，减少了不必要的内表面面积，减少污染物藏身的可能。 11、选配的气密性分隔门，最大程度降低温度、湿度和CO2浓度的恢复时间，减少CO2的使用并降低污染风险。 12、专利的无水盘设计，有效减少污染机会，并且湿度恢复速率比普通水盘式培养箱快5倍。 13、箱体支架可防止来自地面的污染。 14、Auto-Start灭菌后自动校准程序，保证培养条件的稳定性。 15、可选纯铜内胆，保证运行中长时间的抑菌效果。 16、独家的第一个投放市场的带作图功能的iCAN触摸屏操作简单，便于参数设置，更能进行趋势分析，以方便评估设备功能。 17、屏幕上客户提示易于使用；显示可视的报警信息；支持多种语言。 18、可记录培养环境的改变：屏幕日志和使用记录；以3分钟步长记录培养箱内环境信息，可保存记录半月。 19、红外线CO2气体探测器，可在培养箱内检测CO2浓度，同过选配的软件可实现数据下载和校对功能，符合GMP/GLP要求。 20、标定电压：230V，50~60Hz。
| 二氧化碳培养箱 | 8 |  | 分离样本 细胞制备
3 | 离心机 | 7 | 台 | 分离样本 细胞制备 | 1、转子最大容量不小于4x750ml；转数可从200rpm开始设定到最高转数，以10rpm递增。 2、温度范围: -9~40℃；最高转速时温度可保持在<4℃，温度显示为样品管接触转子部位的温度 3、自动搜索转子特异性数据，因而其转子自动识别功能可防止超速离心，符合当前所有安全标准地失衡停机功能。 4、持有专利的压缩机频率调制器和气流调节器大大降低了仪器运行时的振动，既有利于离心样品本身，又降低噪音的产生。 5、控制面板由大的液晶显示屏和便于清洁的轻触式按键共同构成，并自动显示目前安装的转子最后使用过的程序。 6、马达驱动门自动锁使运行更安全。 7、占地面积小于等于70×61.5cm， 机身高度不大于35.2cm，开盖高度不大于80.5cm,操作舒适。 8、微机控制储存34个可编程序；可在运行的过程中改变各种设定的参数。 9、10种加速率、10种减速率保证样品安全，优化发动机来减少离心机启动和刹车时间，可以使所有转子的刹车时间都低于1分钟。 10、具有快速控温功能，确保离心前后、甚至是在最高转速时，都能够可靠地对敏感样品进行制冷。 11、具有 可选择速度的短时离心功能,可以快速完成瞬时离心。 12、具有缩短启动与刹车时间的Soft功能。 13、具有定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性。 14、转速、相对离心力和半径修正值可有用户输入。 15、离心结束时的提示音可以根据客户的需要而予以消除。 16、所有的转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)，气密性转子和转子盖可在140°C高压灭菌2小时去除阮病毒。 17、离心机上盖具有观察视窗，以便质检校准。 18、符合最严格IEC1010-2-020安全标准，保证离心操作高度安全，适用于P3实验室。 19、配置：冷冻离心机主机一台，4x250ml水平转子一套，含4个250ml吊篮，15ml/50ml尖底管适配器各4个。
4 | 离心机 | 2 | 台 | 分离样本 | 1、最大相对离心力：25000×g（16220rpm）。 2、最大转速：100–16220rpm（50rpm步进）。 3、最大容量：48×1.5/2.0mL。 4、温度控制范围：-10℃至40℃。 5、快速预冷功能：如从23℃降至4℃仅需11分钟。 6、自动待机功能：可选1、2、4或8小时无使用后自动待机，减少能耗，延长压缩机使用寿命。 7、内置冷凝水槽：避免冷凝水积聚，防止腐蚀。
5 | 低速离心机 | 3 | 台 | 分离样本 细胞制备 | 低速台式离心机是用于离心沉淀或分离的常规仪器。该装置配置氮气保护系统和液晶显示，可预选转速、时间、离心力，操作简便，快速启动，快速停机，并且其外壳为翻盖式，可对离心机外壳夹层空间进行彻底清洁。 离心机是根据离心力作用进行样品的离心沉降，即物质绕旋转中心作圆周运动时会受到一个向外的离心力，如果物质与旋转中心没有稳固的牵系，就会沿着运动的切线方向向外离去，以同一速度作圆周运动的不同质量物质，受到的离心力不同，向外离去的速度也不同，从而分离或沉淀物质。 适用于生物化学、实验室、药品、生物制品和其他领域对不同液体分离。 【仪器特点】 1、微机控制，液晶显示，按键编程操作，显示运行参数RCF值。 2、采用大力矩无碳刷交流变频电机，免维护，无粉尘，升降速快。 3、电子门锁，超速、自动保护，不平衡保护，确保人身、仪器安全。 4、配有多种转头，并可根据试验要求设计各种适配器，一机多用。 5、最高转速 6000r/min。 6、最大相对离心力 5080×g。 7、最大容量 4×500ml。 8、转速精度 ±20r/min。 9、电机 变频无刷电机。 10、电机功率 750W。 11、定时范围 1min～99min59s。 12、电源 AC220V 50Hz 10A。 13、整机噪音 <55dB。
6 | 倒置显微镜 | 6 | 台 | 观察样本 | 独特的灵活性使之可以支持S40聚光镜（40-50mm工作距离），或只需简单的手动移动，即可切换至S80聚光镜（80mm工作距离），提供色彩鲜明的图像。 相机是图像采集和细胞培养存档的一体式解决方案，可以在250万或500万像素分辨率之间选择。 相机安装在支架上，无需额外的三目镜筒，可获得清晰视图及轻松进入工作区域。 显微镜是利用凸透镜的放大成像原理，将人眼不能分辨的微小物体放大到人眼能分辨的尺寸，其主要是增大近处微小物体对眼睛的张角（视角大的物体在视网膜上成像大），用角放大率M表示它们的放大本领。因同一件物体对眼睛的张角与物体离眼睛的距离有关，所以一般规定离眼睛距离为25厘米（明视距离）处的放大率为仪器的放大率。显微镜观察物体时通常视角甚小，因此视角之比可用其正切之比代替。 倒置生物显微镜技术指标 一、工作条件： 1、电源：220V±10﹪,50Hz。 2、室温：至少符合18 ～ 25℃。 3、其它：防尘，除湿，抗震动。 二、技术参数 1、 国际标准无限远光路系统。 2、具备明场和相差功能。 3、双目观察筒，显微镜可连接摄像头。 4、10X 目镜，支持不小于 20mm 视域。 5、不小于4 位物镜转换，物镜都具备相差功能： 4X(NA=0.10），工作距离 18mm 10X(NA=0.22)，工作距离 7.8mm 20X(NA=0.30) , 工作距离 3.7-2.4mm 40X(NA=0.50)，工作距离 2mm 6、搭配多功能聚光镜，工作距离可在不小于 40-50mm 之间任意调整以适合不同的观察样品，可替换 80mm 超长工作距离聚光镜，满足大容积细胞工厂观察的需要。 7、调焦步进可调整至1um。 8、配超硬载物台，带玻片和 35mm 培养皿适配器。 9、长寿命 LED 照明，恒定色温，提供白色冷光，冷 LED 光能够为精细的活标本提供完美的环境。 10、具有延时保护，可设置2 小时内自动断电功能，保护机器并降低能量损耗。
7 | 电动助吸器 | 13 | 把 | 实验操作移液 | 适用于0.1～100ml刻度移液管和固定移液管。可移取多种体积的溶液，或进行分液，适用于细胞接种或传代时移取或添加培养基，保证灵活的液体操作，加快实验流程。助吸器有剩余电量指示灯，配有壁挂支架和桌面支撑架，。 电动助吸含充电器，挂壁支架，桌面支撑架，2 片滤膜（0.45 µm）, 230 V/50 Hz (EU) 1、电池： 锂电池 2、最大连续工作时间： ≥20小时连续使用 3、充电时间：≤4 3小时 4、重量：≤250克 5、移液管套材料： 可高温高压灭菌硅橡胶 6、移液管兼容类型： 适配常规品牌玻璃或塑料移液管1－100ml 7、滤器： 0.45um 8、滤器材质： 疏水过滤膜
8 | 100-1000ul单道移液器 | 21 | 把 | 实验操作移液 | 配合多种移液TIP头使用，方便多种体积规格的溶液进行分液，适用于细胞接种、传代时移取培养基或添加各种细胞因子，保证灵活操作，加快实验流程。 通过弹簧的伸缩运动来实现吸液和放液。在活塞推动下，排出部分空气，利用大气压吸入液体，再由活塞推动空气排出液体。使用移液器时，配合弹簧的伸缩性特点来操作，可以很好地控制移液的速度和力度。 1、独特选项盘设计，方便选择移液、分液混和参数选择等各项功能，操作简便。可选择中文操作界面，使用更方便。 2、创新弹性吸嘴功能，保证吸头安装位置一致性，确保移液准确性 3、6种量程的单道移液器和4种量程的多道移液器，满足不同移液需求 4、重量轻，平衡性好，符合人体工程学 5、下半部分拆卸简便，可高温高压灭菌，维护简便
9 | 20-200ul单道移液器 | 21 | 把 | 实验操作移液
10 | 2-20ul单道移液器 | 22 | 把 | 实验操作移液
11 | 0.5-10ul单道移液器 | 22 | 把 | 实验操作移液
12 | 血球细胞计数板 | 6 | 块 | 细胞计数 | 1、特殊光学玻璃制成。 2、计算区位于中间，每一计算盘有2块计算区。 3、规格标示Bright-Line者为亮线刻画Dark-Line者为暗线刻划。 4、深度0.1mm，每格面积0.0025mm2。 5、计算盘中间部份之表面经特殊加工抛光。 6、适用于红,白血球与血小板之分析，亦适用于细胞之计算。
13 | 水浴锅 | 6 | 台 | 细胞复苏 | 1、使用温度范围：RT+5~100℃ 2、温度分辨率：0.1℃。 3、内尺寸(长*宽*高mm)：≥160*160*130。 4、功率：≥300W。
14 | 电子天平 | 1 | 台 | 称量试剂 | 1、最大称量：30g。 2、可读性：0.01mg。 3、重复性：±0.03mg。 4、线性误差：±0.03mg。 5、操作温度范围：18°C–23°C。
15 | 尘埃粒子计数器 | 1 | 台 | 检测环境 尘埃粒子 | 1、检测范围：100级～30万级（GMP A、B、C、D）。 2、八个通道：0.3，0.5，0.7，1.0，2.0，3.0，5.0，10.0 （μm）。 3、采样周期：1秒---59分59秒任选 （即：5L 到3000L）。 4、自净时间：≤10min。 5、工作环境：温度10～35℃，相对湿度≤75%。 6、真空源： 内置气泵，流量控制。 7、打印功能：内置打印机，可打印计数结果。 8、光源及寿命：半导体激光＞30000 h。 9、允许最大采样浓度：3.5万颗／L。 10、计数结果可换算成m3和实值。
16 | 空气浮游菌采样器 | 1 | 台 | 检测环境 空气浮游菌 | 1、100L/min±2%的采样量。 2、采样口为无数微孔，减少了尘菌重叠，降低了微生物计数错误的风险。 3、采样头撞击风速：≥16m/s；收集效率：＞95%。 4、设定采样量范围：10~6000L ；LED显示采样量，采样时间等参数。 5、 6、更换培养皿简便，拿下采集口即可更换培养皿（使用标准通用培养皿φ90*15）。 7、可将采样量，采样时间等参数按页储存，可储存≥256页数据。
17 | 紫外辐照计 | 1 | 台 | 检测紫外线灯 | 1、光谱响应：230nm-280nm，λp=254nm。 2、量程范围：0 - 20000 μW/cm²。 3、分辨率：0.1 μW/cm²。 4、相对示值误差(H为标准值):H<50μW/cm²：±4μW/cm²,H>=50μW/cm²：±8%H(相对于NIM标准)。 5、长波响应误差：<60%。 6、余弦特性(方向性响应)误差:10%.。 7、线性误差：±1%。 8、零值误差：满量程的±0.1%。 9、取样速度：6次/秒。
18 | 二氧化碳测定仪 | 1 | 台 | 检测二氧化碳培养箱温度、浓度 | 1、量程：CO2：0-20%，其他量程根据需要可选，分辨率0.1%；O2：0-25%，其他量程根据需要可选，分辨率0.1%；温度：0-50℃；湿度：0-100%。 2、测量精度：CO2：±0.2%；O2： ±1%（操作温度内）；±2%（操作温度外）；温度：±0.2℃满量程，(在32℃-44℃范围内为±0.1℃）；湿度：±1.5%满量程。 3、响应时间：CO2：〈20S；O2：〈60S。
19 | 医用冷藏冰箱 | 3 | 台 | 试剂储存 | 1、温度范围：2-8℃。 2、有效容积：≥990L。 3、报警功能：具有高低温报警、高环温报警、传感器故障报警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除，小角度自动关门功能。 4、冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。
20 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 11 | 台 | 试剂储存 | 1、有效容积：≥300L（冷藏186L、冷冻114L）。 2、温度控制系统：高精度微电脑温度控制系统，冷藏温度2～8℃、冷冻温度-10～-26℃可调，显示精度1℃。 3、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。
21 | 超低温冰箱 | 3 | 台 | 试剂储存 样本储存 | 1、气候类型：N 2、箱内温度（℃）：-10～-86 3、有效容积（L）：340 4、额定电压（V）：220 5、制冷剂：混合工质 6、输入总功率（W）：≥1500 7、平均功率（W）：≥750 8、额定频率（HZ）：50 9、外形尺寸：≥深×宽×高（mm×mm×mm） 812*690*1983
22 | 高速成像增强型细胞分析系统（图像增强型流式细胞仪） | 1 | 台 | 细胞表型分析 | ▲1、仪器具备流式和成像功能双功能模块、成像和流式两套数据可相互验证 2、配置不低于4个固态平顶光斑激光器，非高斯分布激光器 3、405nm激光功率≥100mW、 488nm激光功率≥100mW、637nm激光功率≥140mW，要求所有激光器平行排列，以便空间立体激发，避免共线干扰，支持升级至四激光 4、荧光信号收集须采用PMT检测器, 非二极管类检测器，每个PMT检测器电压都可独立调节，用户可根据自己的样本调节电压 5、独立荧光检测器(PMT)≥14个，散射光检测：488nmFSC、SSC 6、采用插拔式滤光片设计，使用者可根据实验需求定制、更换滤光片 7、激光器无预热延迟，具有自动关闭功能从而延长使用寿命 8、荧光检测灵敏度：FITC ≤ 80 MESF, PE ≤ 30 MESF, APC ≤ 70 MESF ▲9、数据获取速率：≥35,000 events/秒 10、CV< 3.0%情况下，最高上样流速可以≥500μL /min 11、采用注射泵进样，非蠕动泵和真空泵 12、进样方式：支持标准流式管以及1.5ml或2ml的EP管进样 13、具备剩余样品退回功能，保护珍稀样品 14、一键式开关机，清洗消毒程序自动进行 15、支持无需裂解和洗脱红细胞的全血分析功能 16、图像采集：采用高速相机实时采集细胞的明场图像，包括FSC和SSC ★17、图像信息：可对每个图像给出数据，如细胞大小，细胞形态等 ★18、图像采集速率：每秒可以获得≥5000张的图像 19、每个参数可同时采集Area、Height和Width脉冲信号，可消除粘连细胞的干扰 20、可同时设定不低于4个阈值，阈值能设置在任意参数上，可去除非目标信号的干扰 21、具备全矩阵-全自动和手动补偿功能，用于精细调整的曲线补偿工具 22、无需使用计数微珠即可直接测量样本中的细胞浓度 23、一键开机，一键关机，实现无人值守 24、流式细胞仪主机1台 25、开机试剂一套 26、分析软件（含AI智能成像采集分析软件）1套 27、电脑工作站1套
23 | 动态试管检测仪 | 1 | 台 | 检测内毒素 | 动态试管检测仪是专门用于定量测定药品、生物制品、血液制品、医疗器械及食品中细菌内毒素含量的仪器。 采用405单波长紫外灯光检测光源，能够同时满足动态浊度法和动态显色法2种药典规定的定量检测方法的需要，仪器利用检测试剂与被检测物质反应时，反应混合物的透光度随着时间增加而减少的现象，通过检测反应混合液对特定波长光线吸收度的变化，即利用反应动力学原理来测定和计算供试样品中的细菌内毒素的含量。 1、光学精密度：光度值显示值在30分钟内的漂移<±3% 2、精确性：各孔反应截止时间的相对标准偏差<10% 3、工作温度：37.0±0.2℃ 4、孔数量：64孔 5、试管孔径：∮7.6±0.2mm×75mm 6、采集间隔时间设定：5秒/10秒 7、反应物添加量：0.05ml鲎试剂+0.1ml供试样品 8、使用环境温度范围：10-30℃ 9、安全分类：Ⅰ类，B型 10、电源频率：50Hz±2% 11、输入功率：≤150w 12、熔断器：抗浪涌5*20、2A、250V 13、大气压力：50～106KPa
24 | 旋涡混合仪 | 1 | 台 | 混匀样本 | 1、圆周直径：3mm。 2、振荡方式：圆周。 3、运行方式：连续运转或点动。 4、速度范围：0-2500rpm。
25 | 实时荧光定量 PCR 系统 | 1 | 台 | PCR检测 | 1、热循环采用珀耳帖效应系统，加热冷却方式为半导体，温控精准度高，使用寿命长； 2、温度范围：4–100℃。4℃已足够保证PCR产物置于机上24h之内不降解，且不影响加热模块的使用寿命；过低的温度会导致仪器内部产生结露进而影响加热模块稳定性； 3、一台仪器支持三种半导体控温的加热模块；三选一 4、可选的加热模块，0.2ml ×96孔、0.1ml ×96孔、384孔5-20ul； 5、*0.2ml或0.1ml 的96模块均含有6个独立的VeriFlex精确数码温控区域，每个区域可独立设置反应温度； 6、VeriFlex精确数码温控区域可实时反映每个独立区域的精确温度，而非模糊的软件模拟温度； 7、相邻温控区温度差异最多可达5℃，最大温度差异为25℃； 8、激发光源为高亮度白光半导体光源，工作寿命>5年； 9、检测系统为低温高分辨CMOS一次成像，可预防高温状态下收集荧光信号时产生的背景噪音信号。实时动态检测，动态显示，96孔或384孔均同步成像检测仪器支持的所有荧光染料，无逐个扫描时间差； 10、*6色发射光通道和6色激发光通道，荧光通道可自由组合，最多可检测21种不同的荧光光谱； 11、单管单次反应可同时检测6种不同靶标； 12、*能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数(CNV)检测； 13、*支持ROX荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差； 14、*支持Mustang Purple荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差； 15、*安装时已校准染料：通道一：FAM, SYBR Green I；通道二：VIC；通道三：NED, ABY, TAMRA；通道四：JUN, ROX；通道五Mustang Purple, Cy5； 16、升降温速率≥8.5℃/秒； 17、运行速度快，30分钟内完成40个循环，并能提供现场验证实验支持； 18、检测灵敏度高，低至单拷贝检测/反应体系； 19、检测精密度高，可区分1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.7%； 20、仪器具有宽广的动态范围，不低于10个对数的线性动态范围； 21、*支持高分辨率熔解曲线，分辨率最小至 0.015°C； 22、样本检测的重复性高，对高浓度和低浓度核酸样本分别进行重复性检测，CV值＜3%； 23、*内置触摸屏，可提供一键式的实验方案，同时支持触屏设置个性化实验程序并启动实验；支持实时察看实验进程以及最终实验结果查看和分析； 24、触摸屏支持多种实验管理功能，如实验暂停，实验流程锁定，便于用户在实验过程中随时调整；还可在实验结束后自动提供实验结果质量预判（QC），便于用户快速判断实验结果是否有效； 25、触摸屏操作系统支持中文和英文双语模式； 26、除支持仪器连接的电脑储存数据外，仪器也支持自身储存数据，可储存2000-2500次实验数据； 27、支持USB储存和转移数据； 28、*支持PCR主机独立运行，还可同时连接电脑或连接Thermo Fisher云服务平台 29、电动马达启动或关闭进样门，稳定性更佳； 30、*远程监控，最多可监测15台机器，并控制其中4台机器和Email通知； 31、开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。软件自带原厂配套的符合21 CFR Part 11要求的标准SAE功能，以便数据的审查记录； 32、可提供针对仪器硬件的原厂IQ/OQ认证服务和针对仪器配套软件的CSV验证服务； 33、仪器具有断电后一小时之内恢复来电实验自动恢复的功能； 34、人性化导向式软件界面，支持快捷向导设置/高级设置/模板快速启动三种实验启动方式； 35、仅简单设置实验循环程序，不设置样本和靶标信息即可启动实验，不影响结果分析； 36、可进行绝对定量分析，自动建立标准曲线，并给出定量结果； 37、支持两种相对定量分析方法：相对标准曲线法和比较Ct法；可支持同时分析和比对100块96孔板的数据的相对定量结果，并以单张柱形图展示所有的结果，多板结果一目了然； 38、支持单孔或多孔基线手动设定；支持阈值线手动设定； 39、*软件自带原厂研发的多组分算法，可去除多色荧光间的相互干扰，保证多重分析结果的准确性，无需颜色补偿； 40、数据可导出至 excel或txt或PDF或符合MIQE标准的RDML格式；图片可导出为powerpoint, jpeg及多种图片格式； 41、除配备完备的定量PCR分析软件和等位基因分型分析软件外，还可提供原厂配备的专业引物探针设计软件Primer Express。该软件除具备市面上同类软件的引物和普通BHQ探针设计功能外，还特别具备基于原厂技术的Taqman MGB探针的设计功能，能够精确计算寡核苷酸与MGB基团鳌合后的Tm值，可准确预测引物或者探针自身，引物与引物之间，引物和探针之间等的二级结构； 42、*可提供原厂配备的基因表达相对定量分析软件ExpressionSuite，可同时对3840个数据进行自动的分析、比对、作图，可提供柱状图，火山图，箱式图和聚类图等多种图表展示形式，用于基因表达，药物疗效考核等相对定量分析； 43、可提供原厂配备的基于荧光定量PCR的蛋白表达分析软件，并提供同品牌原厂试剂； 44、可提供原厂配备的蛋白热稳定性分析软件，并提供同品牌原厂试剂； 45、可提供原厂配备的基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析软件，可同时支持100块板的数据的比较、统计学分析和柱状图展示，并提供同品牌原厂试剂； 46、可提供原厂配备的基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析软件，可同时支持100块板的数据的比较、统计学分析和突变率计算等，并提供同品牌原厂试剂； 47、可提供原厂配备的高分辨率熔解曲线分析软件，并提供同品牌原厂试剂； 48、仪器的耗材和试剂盒均为开放式；用户可选择原厂同品牌多款耗材和试剂，也可选择市场上其他厂家的耗材和试剂： 49、仪器具备医疗器械注册证，且在国家药品监督管理局认可的有效期之内。 仪器配置： 1、Quantstudio 5实时荧光定量PCR主机一台。 2、随机进口的电脑工作站一套。 3、数据采集和分析软件一套。 4、引物和探针设计软件一套。 5、安装试剂盒一套。
26 | PCR基因扩增仪 | 1 | 台 | PCR检测 | 1、样本容量：96个0.2ml的试管、0.2ml的联管或1个96孔板。 2、升降温速率：最大为4℃/秒，平均为2.5℃/秒。 3、温度范围：4℃到100℃。 4、温度精度：±0.5℃。 5、温度均匀性：孔间温度差为±0.5℃，且能在30秒内达到目标温度。 6、梯度功能：梯度精度为±0.5℃，预设温度行均匀性为±0.5℃，梯度范围是30℃到100℃，温度差异范围是1℃到25℃。
27 | 掌上离心机 | 1 | 台 | 提取样本 | 1、转速：最高转速7000rpm。 2、最大相对离心力：2680xg。 3、容量：8×0.5/1.5/2.0ml离心管，16x0.2mlPCR管，2×0.2mlPCR8排管。 4、运行时间： 30秒至99分钟。
28 | 电泳仪 | 2 | 台 | PCR检测 | 一、基础电泳仪电源 配置： 1、 基础电源1台 2、 电源线1根 性能指标 1、为电泳提供一个稳定的电压、电流或功率， 2、能设定电泳的时间 3、功率：1-75W， 4、电压：10-300伏， 5、电流：4-400mA，使用于水平电泳，小型的SDS-PAGE，印迹电泳等。 二、小型垂直电泳槽 配置： 1、 电泳槽和盖1套 2、长玻板和短玻板1套 3、梳子1包 4、 制胶架2个 5、 制胶框4个 6、 上样引导装置1包 性能指标： 1、凝胶数：1-4 2、玻璃尺寸：短玻板（10.1x7.3cm）;长玻板（10.1x8.2cm） 3、凝胶大小：手灌胶（8.3x7.3cm）;预制胶（8.6x6.8cm） 4、典型上层缓冲液体积：120ml 5、典型下层缓冲液体积：180ml 6、典型SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压） 三、小型转印槽 配置： 1、制胶盒2个 2、纤维垫4个 3、预切滤片1盒 4、电极模块组合1套 5、冷却模块1个 6、缓冲液槽1套 性能指标： 1、最大凝胶尺寸(W x L) 10 x 7.5 cm，凝胶容量2 块 2、缓冲液要求450 ml 3、1小时内可同时转印2 块10 x 7.5 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印 4、电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 5、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向 6、内置冷却装置，可作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽和盖兼容
29 | 微波炉 | 1 | 台 | PCR检测 | 1、产品容量：20L。 2、底盘类型：转盘式。
30 | 全自动多功能成像系统 | 1 | 台 | PCR检测 | 一、应用范围 1、适用于化学发光成像、核酸成像、SDS-PAGE胶成像、菌落成像，荧光标记实验等。 2、化学发光检测：Western blot、Southern blot、Northern blot、Dot blot等发光实验 3、多色荧光检测：可实现多通道荧光检测：AMCA/Alexa Fluor350/DyLight350、cy2/ Alexa Fluor488/ DyLight488、 cy3/ Alexa Fluor555/ DyLight550、 cy5/ Alexa Fluor647/ DyLight649 4、凝胶检测：满足TanonTM核酸染料Red、TanonTM核酸染料Green、溴化乙锭（EB）、SYBR®Green、SYBR®Gold、SYBR®Safe、GelRedTM、GelStar®、SYPRO®Ruby、SYPRO®Orange、Qdots®、考马斯亮蓝、银染等染料成像。 5、其他应用：各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，电化学。 二、技术参数： 1、耐腐蚀高强度金属构架机箱，采用PC/ABS材质模具包裹，防静电抗干扰，提高安全性。 2、全自动化控制进样平台及智能防碰撞系统，有效提供实验效率增加安全性。 2.1 触屏控制电动样品平台进出。 2.2 拍摄状态下锁定机箱门处于关闭状态。 2.3 智能识别样品托盘，自动判定开放相应拍摄通道。 2.4 UV/BLUE防护观察板：可在样品平台开启时进行观察与割胶。 2.5 机箱门打开时，自动检测并关闭UV/BLUE透射光源。 2.6 在开门状态：自动识别UV/BLUE观察防护板，智能控制UV/BLUE透射光源能否开启。 3、智能电动升降平台：4档自动定位平台高度，各平台高度自动对焦。 4、仪器外围尺寸60cm×50cm×70cm，更加小巧，节省实验空间。 5、适配电源：220V/50HZ。 6、采用全新构造的超清晰科研级制冷CCD相机。 6.1 相机有效硬件像素矩阵：2688*2200。 6.2 图像分辨率600DPI，满足各类科研杂志发表要求。 6.3 感光效率QE值：75%@600nm。 6.4 制冷温度：相对制冷温度-65℃。 6.5 像素合并：1×1，2×2，4×4，8×8，16×16，24×24。 6.6 读出噪音：<4e-RMS。 6.7 暗电流：0.00015e-/p/s @-30℃。 6.8 像素密度：16 bit (0-65535灰阶)。 7、高分辨率电动镜头。 7.1 F/0.8电动镜头，电动调整焦距、光圈。 7.2 镜头分辨率：600万像素。 8、双屏互联，搭载超薄机身。 8.1 内嵌式LCD触摸屏操作系统。 8.2 8.3 触摸反馈时间≤10ms。 9、 10、系统采用≥512G的固态硬盘。 11、数据传输：外置2个USB接口。 12、背照式全自动滤光片轮：9位背照式滤光片轮，一体式结构设计有效减少干扰光源影响。 13、窄带滤光片：标配多组专业的带通滤光片535nm/600nm/700nm，（选配配置多组高透窄带滤光片715nm/815nm）透光率≥85%。 14、智能光源控制系统（三光源高强度LED透射光源）：标配组合式三波长LED透射光源/300-320nm波长LED紫外光源/475-480nm波长LED蓝光光源/全波段LED白色光源，透射光源光强5挡可调，激发光源智能开启与关闭，提高安全性。 15、多色荧光成像通道（双侧高强度LED反射光源）：标配无影设计LED反射白光，标配无影LED荧光（R=620-625nm，G=520-525nm，B=475-480nm），选配高强度无影LED （NIR1=670-685nm，NIR2=765-785nm，UVC=260-270nm，UVA=365-370nm）荧光激发光源，反射荧光激发光源光强5挡可调，满足多种荧光成像实验。 16、样品托盘：四组带有智能感应器的样品托盘，智能白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘/多色荧光托盘。 17、智能拍摄：通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制。 18、采用AI智能优化算法，自动校正图像参数进行光补偿让图像更加清晰可见。 19、超大尺寸样品拍摄，视野范围可调：样品拍摄面积多方案选择（最大拍摄面积为21×26cm）。 20、切胶功能：配置智能感应防护板，仪器可通过判断防护板情况开启光源，有效减少光伤害。 21、模块化设计：集成控制电路模块化，，智能防碰撞系统，自动休眠控制。 22、配备图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能。 23、支持USB输出，支持WIFI和有线网口。 24、可屏幕拓展（非主机拓展）。 25、中/英双语体系。 26、可升级实现三级管理和审计追踪。 27、自动完成光源选择及拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择。 28、具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据。 29、自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率。 30、分析数据能输出至Excel。 31、安装流程：仪器构造为一体式设计，开机即可使用，无需安装。 三、配置清单： 1、超清晰科研级制冷CCD相机。 2、超高分辨率自动对焦镜头。 3、专用数控自动控制卡（HBC预装）。 4、背照式9位滤光片轮。 5、超多层镀膜专用滤色镜片(535nm/600nm/700nm)。 6、全自动抽屉式一体化全封闭机箱。 7、三波长LED透射光源平台（紫外/蓝光/白光）。 8、4组智能样品托盘：白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘/荧光托盘。 9、配备图像拍摄及分析软件。 10、安装U盘。
31 | 生化培养箱 | 3 | 台 | 微生物检测 | 1、方式：强制对流。 2、性能：使用温度范围0-65℃。 3、温度分辨率：0.1℃。 4、温度波动度：±0.5℃。 5、温度分布精度：±0.8℃（测试点37℃）。 6、工作环境：室温+5~35℃。
32 | 霉菌培养箱 | 3 | 台 | 微生物检测 | 1、使用温度范围：无加湿：0~65℃；有加湿：10~65℃。 2、温度分辨率：0.1℃。 3、温度波动度：±0.5℃。 4、温度分布精度：±0.8℃（测试点37℃）。 5、控湿范围：50%~90%。 6、湿度波动度：±3%。 7、湿度分布精度：±3%。 8、工作环境：室温+5~35℃。
33 | 恒温培养摇床 | 3 | 台 | 细胞制备 | 恒温培养摇床是将培养箱和振荡器的功能集于一体，提供精准温度控制，实现震荡培养，满足细胞、细菌、微生物悬浮培养的需求，是细胞培养、发酵、生物化学水质分析、植物栽培、育种等实验理想的仪器设备。 利用单轴驱动技术原理，提供轻盈可靠的转速，使培养基一直处于振荡状态。通过电热丝加热箱体后部，通过贯流风机使箱体内气流不断循环，使整个箱体内保持恒定的温度。通过PID控制器控制电热管加热功率，采用高精度温度传感器，保证箱体内温度精确、稳定。 1、电源：AC220V 50Hz。 2、振荡频率：40～250rpm。 3、振幅：20mm。 4、控制器：液晶。 5、控温范围：RT+5℃～65℃。 6、温度分辨率：0.1℃。 7、输入功率：450W。 8、托盘尺寸（mm）：250*250。 9、 10、定时范围：0～5999min。
34 | 负压吸引器 | 2 | 台 | 吸取培养箱液体 | 鱼跃7A-23D电动吸引器采用新一代无油润滑负压泵制造而成的可移动式吸引装置，全塑面板防水蚀性、低噪声、流量大，自动、脚踏开关任意选用、操作方便。设有溢流装置，防止液体流入泵内，负压调节系统可根据需要作无级调压。 1、极限负压值： ≥0.08MPa（760mmHg）。 2、负压调节范围： 0.02MPa至极限负压值。 3、抽气速率： ≥20L/分钟（760mmHg）。 4、贮存瓶容量: ≥2500mL/只，2只一组。 5、噪音： ≤65dB(A)。
35 | 高压蒸汽灭菌锅 | 2 | 台 | 灭菌物品 | 高压蒸汽灭菌锅为特种设备，高压蒸汽灭菌锅为立式、密闭、耐压的金属锅，以内置浸入式电热管作为热源，产生压力饱和蒸汽进行灭菌消毒，具有灭菌效果可靠，使用方法简单，外形美观，经久耐用等优点，是医疗卫生、科研单位对医疗器械、敷料、实验器皿、培养基等进行灭菌消毒的理想设备。湿热灭菌是高压蒸汽灭菌锅的灭菌原理，该原理是在密闭的蒸锅内，水在煮沸时所形成的蒸汽不能外溢而聚集在密闭的容器中，压力不断上升，使水的沸点不断提高，从而锅内温度也随之增加。在0.1MPa的压力下，锅内温度达121℃。此蒸汽温度下，可快速杀死各种细菌及其高度耐热的芽孢。 1、外形尺寸（长×宽×高）：660mm±100mm×644mm±50mm×980mm±100mm 2、灭菌腔尺寸（直径×高度）：400mm±100mm×700mm±100mm 3、净 4、额定功率：≥4600W 5、灭菌腔材料：SUS304 6、灭菌工作温度：105～138℃ 7、灭菌时间预置范围：1分钟～6000分钟 8、水箱体积：18L±3L 9、压力表显示范围：0-0.6MPa 10、压力：安全阀起跳压力0.3 MPa、额定工作压力0.25 MPa 11、工作模式：固体模式：加热→灭菌→排气（风冷）、液体带保温模式：加热→灭菌→预冷→排气（风冷）→保温、液体模式：加热→灭菌→预冷→排气（风冷）、废弃物模式：加热→灭菌→排气（风冷）、琼脂模式：加热→融化→保温 12、配件清单：不锈钢提篮、水位板、废液收集瓶、调整脚
36 | 鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 干燥灭菌物品 | 1、电源电压 ： AC380V/50HZ。 2、控温范围： RT+10-250℃。 3、温度波动度： ±1℃。 4、输入功率 ≥3500W。 5、工作室尺寸 640±50mm×585±50mm× 1355±50mm。 6、外形尺寸780×750×1880。 7、载物托架 ≥2块。 8、定时范围 1～9999min。
37 | 纯水/超纯水一体化系统 | 1 | 台 | 提取纯水 | 1、进水水质：Elix 水、Rios 水、蒸馏水或DI水、电导率（100υs/cm且TOC<50ppb）。 2、进水连接：（in Gaz M） 1/2。 3、进水压力：（bar） 0～0.3。 4、产水量：（L/h） ≥3。 5、产水电阻率：（MΩ.cm，25℃） 18.2。 6、TOC(ppb)： ≤5。 7、颗粒>0.22um（颗/ml） <1。 8、细菌（cfu/ml）： <0.1。 9、热原（Eu/ml） ：<0.001。 10、Rnases(ng/ml)： <0. 01。 11、Dnases(pg/ml)： <4。 12、电源电压（V）： 220（三相）。 13、进水类型 ：可饮用自来水。 14、电导率(uS/cm)： <2000。 15、压力（bar）： 1～6。 16、温度（℃） ：5～35℃。 17、游离氯(ppm) ：<3。 18、溶解co2(ppm) ：<30。 19、PH：4<PH<10。
38 | 程序降温盒 | 6 | 个 | 细胞程序降温 | 程序降温盒，可容纳 30个1.0/2.0mL冻存管，外径x 高度16.5×11.5 cm，孔直径 12.3 mm
39 | 防爆柜 | 2 | 个 | 危化品储存 | 1、超强承重镀锌层板，层板上下调节、自由调节度高。 2、三点联动锁具、双人双锁。 3、防泄漏底槽更安全，防止危险液体溢出柜体：底部设有5cm高的防泄漏底槽。
40 | 便携式转运罐 | 2 | 个 | 转运细胞 | 1、轻量化设计：产品轻量化设计，总空重仅为3kg。 2、温度可视化：温度可视化实时监测,仪器部分防尘防水。 3、多规格兼容：可兼容1.2m,1.5m,1.8m,2.0m,5.0ml样本冻存管。 4、高保温性能：真空结构,加厚型保温材料,保障罐内工作温度-135°C~-196°℃,超长低温保存期。 5、人性化设计 （1）冷凝水防内流结构：特殊设计的上盖,可防冷凝水流入容器内部，保证容器盖开启顺畅。 （2）液氮防飞溅结构：保证容器内装有液氮后，运输过程中液氮不喷酒,使用安全。 （3）无液氮溢出：底部设有液氮吸附层,干式储存时即使容器倾倒也无液氮溢出,样本与人员双重安全保障。
41 | 气相液氮灌 | 2 | 个 | 储存细胞 | 液氮罐一般可分为液氮贮存罐、液氮运输罐两种。贮存罐主要用于室内液氮的静置贮存，不宜在工作状态下作远距离运输使用，液氮运输罐为了满足运输的条件，作了专门的防震设计。其除可静置贮存外，还可在充装液氮状态下，作运输使用，但也应避免剧烈的碰撞和震动。 1、液氮储存智能监控管理系统：本控制系统采用了定制PLC+触摸屏的控制方式，操作简单，系统稳定可靠。 2、保温盖：符合人体工程力学的保温盖设计可确保设备的使用安全性和简便性。 3、内胆：由上、下两个封头和中间直筒共三部分组成，制作中配合严格的工艺手段、先进的焊接设备，确保了焊接的可靠性及外观质量系统内的旋转托盘具有良好的结构，保证旋转轻松方便。 4、旋转托盘：托盘按配备外提筒的数量划分成4或者6等份。托盘划分的4或者6个区域按顺序编有序号，可在托盘的旋转柄上看到，便于用户对冷冻物品进行标识区分，不会混淆。 8、旋转托盘扶手：旋转托盘采用4分区结构，利用托盘扶手操作可快速定位目标提桶，操作简单。 9、工作台：位于设备开口附近的不锈钢辅助工作平台，可用于冻存架、保温盖的暂时放置，加快样品取放速度。 10、进液阀组：进液阀采用双阀组设计，保证进液可靠性，加注液氮时自动排出管路的氮气，减少对罐体内部温度的影响。标准CGA295进液接头，球头密封，保证加液安全。
42 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 台 | 科研 | 技术参数： 1.显微镜主机 1.1 研究级倒置显微镜，最佳平衡无限远光学系统，具备明场、相差、荧光观察； 1.2 国际标准45mm齐焦距离，整机光路视野≥25mm，方便同类型物镜互换； 1.3 左侧出光口，分光比例100%/0%利于摄像头捕抓弱荧光，成像视野≥19mm，完美匹配sCMOS等大面积感光元件高级成像系统； 1.4 具有无限远光路接口，可接外置荧光光轴、荧光快速转轮、第三方光源、激光等； 1.5 调焦：上下行程≥12mm，精度3.8nm，张力可调，带限位装置； 1.6 对比度管理，照明管理：通过改变灯的电压和孔径/视场光阑来选择对比度和光强，对于使用中的物镜，通过快捷键设定显微镜可以保存所有设置和对比方法。可以很容易的得到重复的实验结果； 1.7 机身功能键：透射光调节旋钮、光闸以及透射光/荧光转换等功能。透射光光强无级调节，显微镜自动识别当前照明方式； 1.8 机身具有USB接口，显微镜编码部件参数可复制、储存并调用； 1.9 手动照明立柱长寿命LED 透射光冷光源照明，功率≥10W，寿命 ≥ 40000小时； 1.10 6位物镜转换器，M25螺纹接口； 1.11 荧光专用半复消色差相差显微镜物镜组，兼顾明场、相差、荧光观察，高通光量，适合弱荧光观察： 5X平场半复消色差荧光相差物镜，数值孔径≥0.12， PH0，长工作距离≥13.7mm 10X平场半复消色差荧光相差物镜，数值孔径≥0.32， PH1，长工作距离≥11.2mm 20X平场半复消色差荧光相差物镜，数值孔径≥0.40， 长工作距离≥6.90mm ，PH1，带玻片厚度校正环0-2mm 40X平场半复消色差荧光相差物镜，数值孔径≥0.60， 长工作距离≥3.3 - 1.9mm，PH2带玻片厚度校正环0-2mm 1.12 双目观察镜筒，视野≥25mm，瞳距可调55-75mm； 1.13 10X目镜，超宽视野≥25mm，均可调屈光度； 1.14 S28研究级聚光镜，视野≥25mm，工作距离≥28mm, 数值孔径≥0.5，兼容明场、偏光、相差、霍夫曼、微分干涉等观察方式； 1.15 高精度载物台，行程≥127×83mm，具有通用样品夹具及多孔板夹具，支持20-68mm培养皿、玻片等器皿 1.16 长寿命LED 透射光冷光源照明，功率≥10W，寿命 ≥ 40000小时，色温恒定于4500k，拍照无需调节白平衡； 1.17 透射光光源具有电动光闸，光闸启动速度≤8ms，视场光阑电动调节； 2.荧光部分 2.1 LED荧光照明，寿命≥25000小时，光强可通过电脑软件调节，灯箱外置，光源通过光纤导入显微镜主机，灯箱自带独立光闸，光闸速度≤5ms，快速开启和关闭，不需要预热及等待冷却； 2.2 LED荧光的每个谱线光强度调节能准确到1% (0-100%)，不需要中性滤片； 2.3 五档荧光光强调节系统(FIM，防荧光淬灭)，荧光可智能调节可在100/55//30/17/10%之间，可直接指定每个滤块激发光强度，数值化更直接明了； 2.4 荧光快速切换系统，小于0.05秒的时间快速切换荧光激发光； 2.5 荧光光路具有杂光陷阱技术，可消除杂散光，提供纯黑背景，提高荧光图像的对比度 2.6 六位手动荧光滤块转盘，具有滤块自动识别技术，显微镜及软件可自动读取滤块的类型等信息，无需在软件内手动输入； 2.7 硬件具有荧光零漂移技术，荧光滤块转换图像飘移≤0.5个像素点，可用于共定位分析，无需软件校正漂移； 2.8 蓝、绿、紫外三种荧光滤块，适用于DAPI、FITC、RHOD、Hoechst33258等荧光染料； 紫外激发荧光滤块，激发波长:360/40nm；发射波长:470/50nm；二向分光波长:455nm; 蓝色激发荧光滤块，激发波长:405/60nm；发射波长:470/50nm；二向分光波长:455nm; 绿色激发荧光滤块，激发波长:470/40nm；发射波长:525/50nm；二向分光波长:495nm; 3.荧光显微成像专用高灵敏制冷摄像系统 3.1 与显微镜同品牌科研级显微成像专用制冷型彩色数码摄像头，无兼容风险，超高灵敏度用于彩色明场及微弱荧光图像捕捉； 3.2 分辨率：物理710万像素，分辨率不低于3200x 2200； 3.3 像素面积：4.5μm x 4.5μm； 3.4 满阱电子大于15000e，动态范围大于72dB； 3.5 图像采集速度：全分辨率(1920 x 1440) 133 fps； 3.6 捕获时间：1毫秒-30秒； 3.7 读出噪音：6 e-/ 10 MHz； 3.8 暗电流：72 dB 4,200:1； 3.9 数据接口：USB 3.0； 3.10 光学接口：0.7X “C”型接口； 4.图像采集、分析软件 4.1 与显微镜同品牌原厂控制分析软件，与显微镜及摄像头同一品牌，可完美控制sCOMS，中文显示界面，具有自动标尺功能，可用于图像采集及后期分析处理。 4.2 用户界面及操作方式符合人工学要求。可快速采集图象及大量数据集显示，直观的设定实验条件给快速设置和采集所属通道图象 4.3 具备测量及图像叠加功能，可通过创建二进制图像来进行自动测量，测量长度、面积、密度、色度参数集等不同目标和视场。 4.4 采图、高速图象采集. 完全控制照相机性能如曝光、增益、 binning、黑平衡、白平衡和伽玛值,；可实现图象采集、图象显示和管理，图象视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像 4.5 可通过滑动杆作快速地在大量数据集中滚动、查找，实验树结构管理数据如储存、重新命名、拷贝、删除、输出为 tif、avi、jpeg等。实验条件可保存、输出为并使用在另外的实验中应用。 4.6 多用户界面自定义设置，功能锁定功能，一键恢复功能； 4.7 具备荧光图像叠加功能； 配置清单： 荧光倒置显微镜主机1台，照明立柱1套，长寿命LED透射光照明1套，荧光照明系统1套，5X、10X、20X、40X高级荧光平场半复消色差相差物镜1套，蓝、绿、紫外荧光滤块1套，目镜筒1个，10X/25mm可调屈光度目镜2个，相差附件1套，高灵敏制冷型数码摄像头1个，数码摄像头接口1个，分析软件1套
43 | 多模态成像分析系统 | 1 | 台 | 科研 | 一、系统组成 1. 共聚焦系统 2. 高分辨宽场系统 3. 全自动倒置荧光显微镜 4. 活细胞工作站 5. 软件部分 6. 计算机工作站 二、技术参数 1.共聚焦系统： 1.1激光器： 405nm，输出功率≥10mW； 488nm，输出功率≥10mW； 561nm，输出功率≥2mW； 638nm，输出功率≥10mW。 1.2高光谱+相量拆分技术，无需更换滤片实现DAPI、CFP、GFP、YFP、RFP、mCherry、Cy5等荧光成像；可进行4通道同时成像或序列成像；多色同时成像之下，保证精准的光谱分离，提升光谱分光灵敏度，避免串色现象的发生。 1.3内置4个独立的混合型高灵敏度检测器，光子检测效率≥40%（600nm）、≥31%（700nm）。 1.4光谱检测范围：415nm-750nm。 1.5自动调节可变大小的单针孔。 1.6线扫描速度不低于3600HZ，可根据样品状态自动调节 1.7成像速度，可实现4通道同时成像，速度不低于3x4fps（800x672），10x4fps（192x168）。 1.8点扫描变倍范围1-6X。 1.9可通过滑块一键式自动优化扫描速度、扫描分辨率和针孔大小。 1.10最大扫描分辨率3552x2972。 1.11配有超高分辨率模块，非滤片形式，可实现xy分辨率≤120nm，Z轴分辨率≤200nm。 2.高分辨宽场系统： 2.1高级实时触发（triggering）控制固态LED光源 ，拥有4谱线单色切换，激发谱线： 365nm，输出功率≥100mW； 470nm，输出功率≥170mW； 555nm，输出功率≥170mW； 625nm，输出功率≥170mW。 2.2高光谱+相量拆分技术，无需更换滤片实现DAPI、CFP、GFP、YFP、RFP、mCherry、Cy5等荧光成像；可进行4通道同时成像或序列成像；宽场多色同时成像之下，保证精准的光谱分离，提升光谱分光灵敏度，避免串色现象的发生。 2.3内置4个高灵敏度相机；QE量子效应≥67%（536nm）、≥46%（700nm）。 2.4光谱检测范围：420nm-705nm。 2.5成像速度，可实现4个通道同时成像，速度高达25x4fps（高性能工作站），10x4fps（专用工作站） 2.6配备瞬时清晰运算光学技术，xy分辨率为宽场的2倍，xz分辨率为宽场的2.5倍。最佳光学分辨率可达xy方向136nm。 3.全电动荧光显微镜： 3.1箱体式研究级全自动倒置荧光显微镜（成像系统），可具备明场、荧光、IMC。 3.2IMC具有立体浮雕效果，兼容玻璃及塑料底耗材。 3.3聚光镜，工作距离≥40mm，数值孔径≥0.45 3.4高精度扫描载物台： 3.4.1XY行程 127mmX83mm 3.4.2重复精度 <1um 3.4.3步进精度 <0.02um 3.4.4最大速度37mm/s 3.5物镜： 1.6x/0.05 1.6倍大视野低倍物镜 10x/0.32 10倍物镜 20x/0.75 CS2 物镜 63x/1.20 W水镜 3.6水镜自动校正环，可通过软件自动调节物镜球差，匹配不同的耗材类型，获得最佳的成像效果。 3.7水镜自动加水装置，配备closed loop闭环加水，在实验中可通过传感器实时自动感应水量的多少，进行补水和去水；在切换物镜时，也可自动添加和去除水。 3.8自带专用防震台。 3.9配备硬件自适应焦面控制系统（AFC），兼容明场和荧光，可实现自动样品寻找和焦面寻找，并且可以在活细胞实验中维持焦平面的稳定。 3.10Z轴移动步进≤50nm 3.11机身预留灌流接口，可外置灌流系统。 3.12可配有用于76x26mm玻片、多孔板、35mm培养皿、细胞多孔腔室chamber的适配器。 4.活细胞工作站 4.1自带暗室和孵育箱，有助于保护样品和维持环境温度、湿度与CO2浓度的稳定。 4.2内置温度传感器，实时监测孵育箱的温度。 4.3可通过软件进行环境控制。 4.4温度：室温±3℃-45℃，精度±0.1℃；CO2浓度：0-10%，精度±0.1%； 4.5可升级实现低氧功能，O2浓度：1-5%，精度±0.1%。 5.软件参数 5.1所有的镜体部件均可通过软件实现远程控制。 5.2Sample Finder：针对贴壁细胞、悬浮细胞、组织样品、3D细胞球、玻片、培养皿、细胞多孔腔室chamber、多孔板等各种样品，快速全自动的样品区域找寻。 5.3Navigator标本导航： 5.3.1包括3个功能模块：大图拼接、多位置标记与查找，多孔位智能编辑 5.3.2用户自由定义，可以生成任意形状的无限数量的玻片/多孔板概览地图；以便快速定位。有螺旋式扫描，往复式扫描多种模式。 5.3.3可执行多任务一键化扫描，无限数量的区域和任意大小的位置 5.3.4鼠标滚轮可以快速放大和缩小样本。 5.3.5包括丰富的选择预定义的样本：如玻片，细胞培养皿，细胞多孔腔室chamber，多孔板等；可适应来自不同供应商的玻片与多孔板；也可以由用户定义。 5.3.6聚焦地形图功能。 5.4延时成像模块。 5.5Z轴扫描模块，可进行3D成像。 5.6Z-Control和自动对焦控制模块。 5.7完整的图像查看器，包括注释，图像覆盖，图像画廊和图像比较。 5.8图像处理和测量：调整每张图像的对比度、亮度和伽马值; 合并、裁剪和图像算法;强度、长度和面积测量;透过影像堆叠测量面积强度。 5.9图像处理：旋转，裁剪，多种滤镜，添加标尺，箭头，文字等； 5.10图像分析：直方图，距离，强度，强度断面分布； 5.11多种视图：1D，2D，正交视图，图片叠加、大图拼接，最大强度投影等； 5.12拼图要求：（1）具有强大的自动分配采集区域和多位置视野采集功能，拥有很多预设模板如玻片\培养皿\多孔腔室培养玻片\多孔板进行图像扫描和拼接；（2）可以螺旋式拼图、面包圈拼图、实时预览拼图及使用规则分布的样式快速预览全景进行全景拼图；（3）可像谷歌地图一样进行导航浏览，使用鼠标滚轮放大缩小，可以迅速移动到感兴趣区域；（4）自动识别 ROI 区域； 5.13三维重构可视化模块：具有多种三维重构渲染方式，包括最大强度投影、透明、深度标识和阴影投影等方式，允许xy、xz、yz任意角度进行切面观察，可对重构图进行任意角度旋转、平移、放大和缩小，可对每个荧光通道的强度、灰阶、伽马值及透明度进行独立调节，可根据用户需要对不同荧光通道进行颜色分割显示，可将复杂的3D重构效果导出成电影文件和图片； 5.14机器学习像素分类器（pixel classifier）模块： 5.14.1采图、三维重构和数据分析软件整合，可在同一品牌同一软件上进行，无需数据的导入和导出。 5.14.2采用 GPU 加速的像素分类器。根据用户定义的特征（例如荧光强度、形状、大小等）对图像进行学习 5.14.3支持多通道同时训练 5.14.4提供画笔，填充工具，魔法棒，多边形等绘图工具来定义感兴趣的区域及背景信号 5.14.5通过可训练的机器学习程序来区分目标/背景及进行分割 5.14.6目标识别后，参数（如面积、强度等）可按照目标测量结果汇总在表格中，并以统计图表（如柱状图、饼状图等）显示。 5.14.7训练模型可保存并重复利用 5.14.8训练结果可生成新通道，标记或分割结果
44 | 制冰机 | 1 | 台 | 科研 | 1、采用优质不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构，紧凑简洁，节省空间。 2、箱体隔热层为无氟发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保。 3、采用优质高效R134a无氟压缩机，零部件均经SGS公司检测，符合欧盟RoHs环保指令要求。 4、所用电器安全零部件均有“TUV”或“VDE”安全认证，认证零部件，安全可靠。 5、制冰过程采用全电脑程序控制，进口电脑芯片， 控制可靠，运行平稳。 6、采用直角中空减速器电机，噪音低，运行平稳可靠。 制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 7、螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计，使得所制冰形细小实用。 8、独特的水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程、无水损耗，无殘水、节水节能。 9、有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。 10、所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙， 冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计。 11、制冰量： (kg/24h) 50 。 12、储冰量： (kg) 15 。 13、冷凝方式 ：风冷 。 14、耗水量：(L/H) ≤2.0 。 15、压缩机/制冷剂： 进口无氟/R134a 。 16、箱体外壳： 不锈钢 。 17、输入功率(w)： 280 。 18、箱体外形尺寸： (长×宽×高)(mm) 380×543×722 。 19、包装外净尺寸： (长×宽×高)(mm) 457×621×770。
45 | 冰冻切片机 | 1 | 台 | 科研 | 1、防溅水设计冰冻切片机 2、双压缩机制冷：压缩机数量2个。 3、冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃ 4、冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次；带冷冻箱手动除霜功能 5、最优化的空气循环系统CryoZoneTM冷空气从蒸发器上直接向下吹到刀片架刀架上。 刀片架刀架和防卷板“间接”制冷冷空气吹拂过样品的表面“间接”样品制冷，即便没有主动的样品头制冷功能 6、速冻架冷冻位点：15+2个 7、帕尔贴位点：2个 8、速冷架制冷温度最低达：-42℃ 9、切片厚度范围：2-90 um 10、修片厚度：≥1-600μm 11、切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全 12、电动粗进速度：2档；快：0.9mm/s，慢：0.3mm/s 13、物理的独立按键操作控制温度调节、帕尔贴位点开关、第二个压缩机开关、除霜、消毒，非触摸屏，避免失误的发生； 14、样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行 15、抗菌银表面涂层有效组织感染性物质在仪器外部的繁殖 16、空气循环系统让冷空气从蒸发器上直接向下吹到刀片架/刀架上实现对样品间接制冷。 17、刀片都适用的一次性刀片架。刀架燕尾槽固定系统进一步增加稳定性并延长工作距离。 18、密封的不锈钢材质高精度冷冻切片机防溅设计，易清洗，消毒时无需要从冷冻室取出 19、箱体UVC消毒功能，可实现箱体紫外消毒，时间30分钟至180分钟可选，用户可自行设置。
46 | 电穿孔仪 | 1 | 台 | 科研 | 参数： 1、工作条件 1.1工作温度4˚C - 40˚C (40˚F to 104˚F) 1.2储存温度-10˚C - 70˚C (14˚F to 158˚F) 1.3储存湿度 20% - 80% RH, 无结露 1.4输入电压100-240 VAC 3、主要技术指标 3.1方波系统参数 3.1.1*电压范围:LV 模式 5-500 /1 V;HV 模式 505-3000 / 5 V 3.1.2电压精确度:LV 模式 5%;HV 模式 5% 3.1.3*脉冲范围:LV 模式 10-999 μs /1 μs, 1-999 ms/1 ms;HV 模式 10-600 μs / 1 μs 3.1.4*脉冲个数:LV 模式 1-99 个 3.1.5脉冲间隔: 0.1 s-10 s 3.1.6电容:LV 模式 3775 μF;HV 模式 85 μF 3.1.7电压跌落:20%负载 < 1 K Ω, 10% 负载> 1 K Ω 3.2*指数衰减波系统参数 3.2.1电压范围:LV 模式 5-500 /1 V;HV 模式 505-3000 /5 V 3.2.2电压精确度:LV 模式 5%;HV 模式 5% 3.2.3脉冲持续时间：LV 模式 1 ms - 5.158 s；HV 模式 0.5 ms -133.875 ms 3.2.4脉冲个数:1-2个 3.2.5脉冲间隔：5 - 30 s 3.2.6电容范围：LV 模式 25-3275 μF /25 μF；HV 模式：10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF 电阻范围：LV 25-1575 Ω /25 Ω；HV 50-1575 Ω/25 Ω 3.3 其他参数 3.3.1用户界面为7英寸彩色触摸屏 3.3.2内置程序储存超过1000个 Protocols 3.3.3*具备电弧保护、预脉冲电阻测量、脉冲电源过载保护功能 3.3.4*具备互锁开关 3.3.5具备PC控制，传输数据、日志报告、远程操控并升级软件功能 3.3.6可配置脚踏开关及各种BTX专用活体、离体电极 3.4 *适用于活体电转实验 4、技术文件： 投标人应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册等。 5、技术服务： 5.1设备安装、调试和验收： 仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 5.2技术培训要求 5.3安装验收期间，在用户所在地对用户进行详细的仪器操作和日常维护的现场培训
47 | 实时智能活细胞成像分析系统 | 1 | 台 | 科研 | 1、满足细胞培养实时观察及条件质控，适用于细胞单色及多色荧光分析，可进行细胞计数、细胞药理分析、细胞毒性分析、免疫细胞杀伤和血管新生研究等活细胞相关实验。 2、板载数量：1板位 3、移动方式：X-Y-Z全自动位移，Z轴自动聚焦，确保极微小精密的位移与高精度，成像模块移动而非样品台固定，避免对活细胞的干扰。 4、光源：多色高功率LED光源 5、物镜：7.5X物镜（NA=0.3） 6、光学变倍：10X，15X 7、荧光通道： 具有红、绿、蓝三色荧光通道及明场通道。 DAPI（蓝色）：Ex:375/28nm； Em:430/30nm GFP/FITC（绿色）：Ex:470/20nm； Em:515/40nm RFP/mCherry/DsRed（红色）：Ex:560/25nm； Em:630/70nm； 8、成像元件（相机）：高灵敏度700万彩色CMOS相机 9、成像模式：具有明场，图像增强（数字相差效果）和荧光等多种成像模式，可同时进行四个通道的延时成像（明场通道以及三色荧光），在延时成像过程中自动化对焦保证样品最佳拍摄层面，相差自动切换，能稳定获得高清晰图像。支持整孔扫描、固定视野/随机视野扫描，高精度Z轴层扫。 10、信号采集及处理：支持多色通道同时采集，包括明场、图像增强（数字相差效果）和RGB三色荧光，软件自动计算细胞数目、荧光强度、每个细胞荧光强度、荧光面积。 11、图像观察：对于多孔板可单独设置每孔，每孔可任意选择样品观察区域，实时观察视野的数量和位置没有限制，监控软件对所选观察区域位置能有记忆功能。 12、图像处理：监控软件含预扫、智能拼接等功能，可同时演示多组实验的动态影像。 13、聚焦方式：激光自动聚焦和图像自动聚焦，能够基于图像自动聚焦来调整合适的LED 强度和曝光强度。 14、耗材兼容：6-384孔板，35/60/100mm培养皿，T25/T75培养瓶，器官芯片、微流控芯片。 15、分析软件：强大的数据采集和分析软件，“一键式”标准程序可自动生成细胞动态图像、视频、细胞生长曲线和统计结果 16、分析模块： 汇合度分析、无标记细胞计数、划痕分析、类器官生长分析、肿瘤球分析、细胞荧光转染等； 可选：荧光细胞计数、细胞杀伤、细胞吞噬、单细胞轨迹追踪分析等 17、采样方法：单次实验、多次实验 18、分析算法：传统算法+AI人工智能图像分析算法，可对拍摄图像实时分析，数据关联显示。 19、操作界面：简洁易用，支持中文和英文界面，用户可灵活选择点、区域或整孔扫描，便于实验数据分析；软件支持离线数据分析，增强数据处理的便利性。 20、数据呈现：JPG, AVI, MP4 21、数据存储及导出：实验数据可保存于台式电脑硬盘内，实验数据可保存于台式电脑硬盘内，或转移至外接硬盘或任意闪存盘和刻录DVD；可使用外接硬盘保存和输出数据。 22、合规性：审计追踪、权限管理 23、培养箱兼容性：主机设计适合长期置入CO₂培养箱内，适应严苛的培养环境。 26、配置： 主机：一台，可长期置于CO₂培养箱内。 分析软件工作站：包含一套强大的数据采集与分析软件。 附件：主机适配器、电源线、数据连接线等，确保设备连接与运行的稳定性。 27、电源输入：AC 110-240 V，50/60 Hz，1.5A
48 | 全温振荡培养箱 | 1 | 台 | 科研 | 1、电源：AC220V 50HZ 2、振荡频率：40～300rpm 3、振幅：20mm 4、控制器：液晶控制器 5、控温范围：4～65℃(环境温度降20℃) 6、温度分辨率：0．1℃ 7、输入功率：1300W 8、标准配置：万能弹簧夹 9、托盘尺寸W*D(mm)：450±50mm*450±50mm 11、内部高度：330 12、定时范围：0～5999min
49 | 水浴箱 | 1 | 台 | 科研 | 配置：主机1台；L4不锈钢尖盖1个；说明书1份。 1、液晶显示，模糊PID控制器，提高使用的精度和安全性，可设置延时启动、保温时间、温度参数等。 2、触摸屏操作，所有参数均可轻松设置。 3、内外采用耐腐蚀的304不锈钢材质，大大延长设备的使用寿命。 4、内腔圆角设计，一体成型，无焊缝，清洁方便。 5、配套不锈钢的尖顶盖，防止液体的过度蒸发，并保证冷凝液从水槽壁流入。 6、内腔容积不小于37L，占地面积更小，重量更轻。 7、设置温度范围：10～100℃， 工作温度范围：环境温度+5℃～100℃。 8、温度的设置精度和显示精度都是0.1℃。 9、加热方式：采用大功率加热丝系统，加热元件不与水直接接触，大大提高了设备的使用寿命，加热功率2800W。 10、采用高精度4线制PT100温度传感器。 11、设置1分钟到99小时的保温倒计时功能。 12、具有温度校准功能，可以设置两点温度校准。 13、电子温度保护：温度高于设置温度10℃时切断加热系统电源。 14、机械温度保护TB：温度达到135℃，自动切断水浴电源。 15、创新的排水系统，易于更换和清空水。
50 | 吸尘器 | 2 | 台 | 吸尘 | 采用新型高效电机，1400W功率能够产生最小200W的真实吸入功率，吸口处真空度达到20KPA以上，可瞬间吸取碎石等较重杂物，让日常家庭清洁和酒店、商铺等大规模清洁作业变得更简单。 独特的螺旋锥体结构，产生龙卷风一般的气流将垃圾卷入尘桶，高速旋转的离心力保证强劲吸力的流畅性，又起到尘气分离的过滤作用配合出风口HEPA过滤减噪，噪音低至声压级76dB(A)，使用中不打扰家人生活。 在清洁过程中，大型杂物(如草木落叶、废弃塑料物)因操作不当可能会出现在尘道中纠缠堵塞的情况，可视化尘道不仅让你将除尘过程看的清清楚楚，可以安全的预防吸尘堵塞状况，保证吸力顺畅。 5重过滤更干净，杜绝二次污染，有效的清洁不仅要有出色的吸除能力，还要依托高效的过滤系统，将灰尘牢牢锁住，避免灰尘杂质等的再释放。 出风口HEPA过滤，HEPA是国际公认的优质过滤媒介拦截0.5um 以上的颗粒微尘，效果更胜过常用的过滤海绵高效粒子空气过滤器，D-809使用的HEPA过滤等级为H12级常用于空气净化器，比过滤海绵效果更好。 1、最大噪音：76dB。 2、特殊吸嘴类型：高扭矩地刷吸头 圆毛刷 扁吸嘴。 3、电压：111V~240V（含）。 4、续航时间：有线。 5、电机类型：有刷电机。 6、线长：10m及以上。 7、附加功能：除螨。 8、最大吸入功率：220AW。 9：功率：1400W。
51 | 打印机 | 1 | 台 | 打印资料 | 1、连接方式：USB/网络/双频WiFi连接。 2、打印速度：黑色:22页/分钟彩色:18页/分钟。 3、A4自动双面打印、35页自动输稿器、连续复印扫描。
52 | 热转印条码打印机 | 2 | 台 | 打印制剂标签 | 1、多功能：多功能打印机，热敏、热转印随意转换给您更畅快的性能体验。 2、高分辨率：300DPI超清晰打印，给您更清晰的视觉体验。 3、高效率：打印速度可达127MM/S 给您更效率的速度体验。 4、大容量：可放入宽90MM长300M的碳带 直径127MM的大卷标签 更便捷的空间体验。 5、分辨率：300DPI。 6、打印速度：2~5inch/S。 7、打印宽度：81mm。 8、通讯接口：串口+并口+USB。
53 | 扫描仪 | 1 | 台 | 扫描文件 | 1、光学分辨率星基于ISO14473标准测试的最大硬件样本分辨率。 2、增加扫描分辨率会使得最大扫描区域受限。 3、灯头调整时间不计算在内。 4、将附带的USB数据线连接至对应的USB3,0及以上的电脑端口。 彩色文挡(A4 300dpi)档描速度是基于ISO/IEC 29183 Target-A标准测量。 彩色照片(4“x6”300dpi)档描速度是基于ISO//JIS SCID No.2标准测量 扫描速度显示的时间从点击扫描驱动的扫描按键到屏幕显示关闭的时间，扫描速度会根据系统设置、接口、软件、扫描模式设置及文档尺寸而变化。 5、使用Windows电脑USB高速接口传输的最快速度。传输到电脑的时间不计算在内。TWAIN 扫描驱动程序(ScanGear) 是基于1.9版本的TWAIN 规范，需要操作系统自带的数据源管理器。
54 | 手持式标签打印机 | 1 | 台 | 打印小标签 | 1、打印速度:20mm/S。 2、分辨率:180DPI。 3、打印方式:热转印。 4、标签宽度:6/9/12mm。 5、打印高度:9MM(12MM宽标签)。 6、切割方式:手动剪切。 7、多份打印:支持(1-9)张。 8、条码打印:9种条码。 9、序号打印:支持。 10、打印行数:最多打印4行(12MM)。 11、边框底纹:5种。 12、内存大小:720字符(9个文件)。 13、供电方式:电源或电池(干电池6节7号电池)。 14、重量:0.4kg(不含电池和色带壳)。 15、重机器种类:手持便携式入门标签打印机。
55 | 洗衣机 | 1 | 台 | 清洗衣物 | 1、高度850mm、宽度595mm、深度570mm 2、显示屏类型：LED 3、使用方式：全自动 4、最高转速：1400转/分钟 5、排水方式：上排水 6、烘干公斤量：6kg 7、脱水功率：600W 8、能效等级：一级 9、烘干功率：1050W 10、洗涤功率：150W 11、工作方式：皮带驱动 12、毛重：75kg 13、箱体材质：钢板 14、电机类型：BLDC变频电机 15、洗涤公斤量：10kg 17、脱水公斤量：10kg 18、开合方式：前开式 19、内桶材质：不锈钢 20、堆码层数极限：4层
56 | 笔记本电脑 | 16 | 台 | 办公 | 3、内存容量：≥40GB 4、适用场景：学习和研究 移动办公 轻薄便携 5、操作系统：≥Windows 10 11 6、能效等级：一级 7、通信技术类型：蓝牙 无线网卡 8、硬盘容量：≥ 1TB 固态硬盘 9、 10、屏幕尺寸：≥15.6英寸
57 | 基础电源 | 4 | 台 | WB检测 | 一、配置： 1、 基础电源 2、 电源线 二、性能指标 1、为电泳提供一个稳定的电压、电流或功率， 2、能设定电泳的时间 3、功率：1-75W， 4、电压：10-300伏， 5、电流：4-400mA，使用于水平电泳，印迹电泳等
58 | 垂直电泳槽 | 6 | 台 | WB检测 | 一、配置： 1、 电泳槽和盖 2、 长玻板和短玻板 3、 梳子 4、 制胶架 5、 制胶框 6、 上样引导装置 二、性能指标（国际知名品牌）： 1、凝胶数：1-4 10well 2、玻璃尺寸：短玻板（10.1x7.3cm）;长玻板（10.1x8.2cm） 3、凝胶大小：手灌胶（8.3x7.3cm）;预制胶（8.6x6.8cm） 4、典型上层缓冲液体积：120ml 5、典型下层缓冲液体积：180ml 6、典型电泳时间：45分钟（200V恒压） 9、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 10、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板； 11、特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合； 12、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎； 13、专利的上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样。
59 | 转印模块 | 6 | 台 | WB检测 | 一、配置 两个制胶盒、4个纤维垫、1盒预切滤片、电极模块组合、Bio-ice冷却模块、使用说明书 二．性能指标 1. 最大凝胶尺寸(W x L) 10 x 7.5 cm，凝胶容量2 块 2. 缓冲液要求450 ml 3. 1小时内可同时转印2 块10 x 7.5 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印 4. 电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 5. 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向 6. 内置冷却装置，可作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽和盖兼容
60 | 多用途水平电泳槽 | 2 | 台 | WB检测 | 1.凝胶面积（W*L）：130×130mm，130×65mm，65×130mm，65×65mm 2.梳子规格：0.75mm：7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；1.0 mm：12+12齿/27齿；1.5mm：7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；2.0mm：3+2齿/3+3齿 3.梳子数量：双刃式9把 4.缓冲液体积：最大可达1000ml 5.铂金电极：φ0.25mm
61 | 全自动活细胞荧光显微成像系统 | 1 | 台 | 细胞延时拍照和观察 | 1、主机： ▲1.1、无目镜全自动倒置细胞成像系统，可进行明场、彩色明场、相差、荧光观察以及低光活细胞长时间连续成像观察； ▲1.2、成像模式：单色、彩色、图片扫描拼接、景深扫描、延时成像和实时录像；可实现全自动物镜转盘、电动载物台、荧光模块电动转换和自动对焦； 2、光学部件： 2.1、不少于5位电动物镜转盘，可选配1.25-100×各种高NA值物镜以及油镜；配套不少于4个物镜：4倍物镜、10倍物镜、20倍物镜、40倍物镜； 2.2、聚光镜：电动高分辨率长工作距离聚光镜，至少4孔转轮，通光孔径NA≥0.55，WD≥60mm； 2.3、透射光光源：LED高能固态冷光源，即开即用，可自由调节光源强度、曝光时间和增益值，调节后可自动记忆； ▲2.4、荧光光源：LED，寿命≥5万小时；每一种荧光通道的激发模块的LED光源和滤光片都是独立的，光源可独立操控开启关闭； ▲2.5、配置不少于三组荧光光立方：DAPI、GFP和RFP，共有不少于23种荧光光立方可选择； 2.6、荧光通道：机器可同时容纳至少4个荧光成像通道和1个明场通道； 2.7、最大成像视野：大于0.7mm2； 3、高精度载物台： 3.1、高精度电动载物台，触摸屏或鼠标控制的X-Y精密扫描载物台，亚微米级别分辨率； 3.2、载物台移动速度不低于4档可调； ▲3.3、可选样本夹类型：支持多孔板(6-1536孔)、25mm*75mm标准载玻片、血球计数板、细胞培养皿(35、60、100mm)、细胞培养瓶(T-25、T-75)等多种器皿适配器； 4、检测器： ▲4.1、内置彩色COMS和单色CMOS双相机，可通过软件一键切换； 4.2、单色相机和彩色相机物理输出像素均不低于320万（2048*1536）；成像速度均不低于30帧/秒； 5、显微图像控制与分析软件： 5.1、可一键拍摄多通道荧光图像，并自动叠加图像；一键存储单通道和多通道叠加图； 5.2、一键自动聚焦功能，提供不低于5种自动聚焦模式供选择； 5.3、Z轴聚焦锁定功能，同一视野不同通道之间可分别调整最合适的不同焦平面，调节后可自动记忆； 5.4、具有单视野和区域视图模式，可一键切换，具有视野导航功能，利用低倍物镜拍摄全貌图，在区域视野模式下为高倍物镜拍摄提供导航，拍摄的高倍镜高分辨率图可直接叠加至全貌图； 5.5、可进行大图扫描拼接，通过设置程序进行图像分割和拼接，支持低倍镜预览模式和高倍物镜下对局部区域进行图像分割捕获拍照，重新拼接成高分辨率的完整图像，扫描拼接的区域支持不规则边界设定； 5.6、多孔板自动拍摄功能，可按照百分比、圆形、矩形、自定义形状、多点分配等方式自由定义拍摄多孔板每个孔的大图像，也可以在一个孔中定义拍摄形状并自动推算到其他孔拍摄同样的形状； ▲5.7、96孔板单通道单视野扫描≤2min/板，3通道单视野扫描≤5min/板； 5.8、可进行纳米级Z轴景深扫描（Z-Stack），在Z轴浮动的上下焦距范围内捕获一系列的高分辨率图像，可以通过自定义逐层捕获的层量或者每个Z轴层面的距离来确定所捕获的图像数量，最后合成高分辨率的多层面的图片； 5.9、进行延时成像，可同时进行不少于384个视野的自动聚焦和自动拍摄，可生成动态成像的的视频文件； 5.10、支持实时录像功能，对于快速动态实验（如活细胞内钙离子浓度）可开启实时摄制功能，获取连续视频文件； ▲5.11、支持Z轴景深扫描、大图拼接或多孔板扫描和延时成像功能的随意组合和叠加； 5.12、对所有拍摄条件，如曝光时间和间隔，视野位置和数目等参数，可进行模板化记录和调用； 5.13、获取的图像：可输出单色和彩色图片JPEG、TIFF或RAW图像格式，普通图像分析软件即可打开，也可输出延时AVI和实时录像AVI格式视频文件。 6、 分离型台式环境控制和细胞培养系统 6.1、能够进行细胞培养观察容器：35 mm、60 mm、100 mm直径培养皿，腔室细胞培养玻片，T25培养瓶，6-1536微孔板，微流控芯片等； 6.2、培养条件：可通三气进行生理或缺氧条件下的细胞培养和观察，温度范围：室温-40℃，（+/- 0.1°C），湿度范围：>80%相对湿度（37℃），CO2范围：0-20%， O2范围：1%-环境值（此条必须提供制造厂商网页截图或软件界面的截图，并加盖制造厂商公章）； 6.3、温度、湿度及气体浓度（CO2和O2）参数都可通过软件单独调节和控制，并能在达到适合的环境条件时，自动启动实验，避免产生假象；