**医学检验科台式通风柜基建采购安装项目需求**

**一、项目名称**

 医学检验科台式通风柜基建采购安装项目。

**二、项目概况**

 项目为医学检验科台式通风柜基建采购安装，项目位于柳州市工人医院总院门诊楼2楼，该项目包含：采购安装2台台式通风柜和万向罩以及管线等。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

项目为医学检验科台式通风柜基建采购安装，项目位于柳州市工人医院总院门诊楼2楼，该项目包含：采购安装2台台式通风柜和万向罩以及管线等，具体工程量清单如下：

工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 台式通风柜 | 1、规格尺寸：1500\*750\*1500mm 2、主体：框架采用1.2mm优质冷轧钢板，柜体及柜门、隔板采用0.8mm优质冷轧钢板，钢板表面磷化、酸洗、环氧树脂喷塑处理3、内衬板及导流板：5mm厚实验室专用抗倍特板，导流板三段可拆4、视窗：5mm厚钢化玻璃，可在任意高度停留5、照明：30W日光灯6、电源：三孔插座，标配4个/台，2.5平方电线 | 台 | 2.00 |
| 2 | 万向罩 | 1、PP材质耐酸碱、防腐蚀高密度PP材质， 2、可360度旋转调节方向，易拆卸、组装及清洗。 3、含吊架 | 台 | 2.00 |
| 3 | 铝玻试剂架 | 1、尺寸：1200\*180mm 2、铝玻结构、10mm白玻璃。 | 套 | 6.00 |
| 4 | 原铝玻试剂架 | 1、尺寸：1200\*360mm 2、铝玻结构、10mm白玻璃。 | 套 | 6.00 |
| 5 | 静音排风机 | 1、风量1500m³/h；静压300Pa | 台 | 2.00 |
| 6 | 静音排风机 | 1、风量1000m³/h；静压300Pa | 台 | 1.00 |
| 7 | 排风百叶 | 1000\*500 | 个 | 1.00 |
| 8 | PVC排风管 | PVC-Ø250 | 米 | 55.00 |
| 9 | PVC排风管 | PVC-Ø160 | 米 | 20.00 |
| 10 | PVC排风管 | PVC-Ø110 | 米 | 4.00 |
| 11 | 90°PVC排风管弯头 | PVC-Ø250 | 个 | 8.00 |
| 12 | 90°PVC排风管弯头 | PVC-Ø160 | 个 | 2.00 |
| 13 | 90°PVC排风管弯头 | PVC-Ø110 | 个 | 2.00 |
| 14 | 45°PVC排风管弯头 | PVC-Ø250 | 个 | 4.00 |
| 15 | 45°PVC排风管弯头 | PVC-Ø160 | 个 | 2.00 |
| 16 | PVC排风管调节阀 | PVC-Ø250 | 个 | 2.00 |
| 17 | PVC排风管调节阀 | PVC-Ø160 | 个 | 1.00 |
| 18 | PVC排风管调节阀 | PVC-Ø110 |  | 2.00 |
| 19 | PVC排风管止回阀 | PVC-Ø250 | 个 | 2.00 |
| 20 | PVC排风管止回阀 | PVC-Ø160 | 个 | 1.00 |
| 21 | PVC排风管止回阀 | PVC-Ø110 |  | 2.00 |
| 22 | 软接头 | 金属-Ø250 | 个 | 4.00 |
| 23 | 软接头 | 金属-Ø160 | 个 | 2.00 |
| 24 | 软接头 | 金属-Ø110 | 个 | 2.00 |
| 25 | 集风箱 | 1000\*500\*500 | 个 | 1.00 |
| 26 | 电源线 | WDZ-RYY-3\*2.5 | 米 | 100.00 |
| 27 | 线管 | 线管-Ø20 | 米 | 90.00 |
| 28 | 开关 | 单联双控 | 个 | 1.00 |
| 29 | PP水槽 | 1、300\*200\*200 2、采用实验室专用PP 5mm厚高密度环保型黑色PP材料一体成型耐酸碱、防腐蚀 | 个 | 2.00 |
| 30 | 全铜单联水龙头 | 全铜结构、360°旋转，采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀 | 个 | 2.00 |
| 31 | PPR水管 | DN20 | 米 | 4.00 |
| 32 | 角阀 | DN20 | 个 | 2.00 |
| 33 | PVC排水管 | DN50 | 米 | 4.00 |
| 34 | 理化板开孔 | 300\*200\*200 | 个 | 2.00 |
| 35 | 辅材及吊顶开孔恢复 |  | 项 | 1.00 |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有材料和辅材的采购、运输及安装；

2.要求所有材料质量保证期至少1年；

3.主要材料到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有材料设备的搬运；

5.安装过程中确保安全施工，因违规操作而发生安全事故的由应标方负责完全责任，在搬运和安装过程中不得影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，10天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。