柳州市红十字会医院（柳州市眼科医院）

蔡司系列设备维保服务需求

| ▲一、项目要求及服务需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 服务内容要求 |  |  | 数量及单位 |
| 1 | 蔡司系列设备维保服务采购 | 一、项目概况 （一）服务地址：柳州市城中区城中街道中山东路43号 （二）维护期限：本次服务期限为1年，具体服务起止时间以合同约定日期为准。 二、蔡司系列设备维保明细 - （一）服务内容： - 维保蔡司系列设备合计 16 台套，具体如下表： 序号; 设备名称; 设备型号; 安装日期; 保修类型. 1; 全飞秒; VisuMax; 2021/10/12; 全保. 2; 准分子; MEL90; 2021/10/12; 人工保. 3; 角膜地形图; ATLAS9000; 2021/10/12; 人工保. 4; 个性化激光治疗引导系统; CRS-Master; 2021/10/12; 人工保. 5; 显微镜; OPMI Lumera700; 2020/6/5; 人工保. 6; 显微镜; OPMI Lumera700; 2022/11/18; 人工保. 7; 显微镜; OPMI Lumera i; 2021/10/10; 人工保. 8; 显微镜; OPMI Lumera i; 2022/10/14; 人工保. 9; 显微镜; OPMI Lumera 300; 2019/7/9; 人工保. 10; 显微镜; OPMI Lumera 300; 2020/12/10; 人工保. 11; OCT; Cirrus 5000; 2020/5/27; 人工保. 12; 广角镜; Resight 700; 2022/11/18; 人工保. 13; 广角镜; Resight 700; 2021/10/10; 人工保. 14; 视野计; HFA3 850; 2018/1/23; 人工保. 15; YAG激光; VISULAS YAG Ⅲ; 2017/4/18; 人工保. 16; 眼科信息系统; Forum; 2020/7/1; 人工保. - （二）维保服务要求： 1.本次项目采购预算包含所有设备每次叫修服务工程师的人工费和差旅费，采购人不再支付合同以外的其他费用； 2.全飞秒设备维保包含每年4次的以下内容的定期维护保养服务： （1）包含清洁光路：clean optic mirror； （2）包含光路准直：beam path alignment； （3）包含能量校准：energy calibration； （4）包含强度校准：intensity calibration； （5）包含负压吸引校准：suction calibration； （6）包含扫描器重力校准：force detector calibration； （7）包含手术观察区光源亮度检测：observation ；illumination； （8）包含手术治疗区光源亮度（IR）检测：treatment illumination(IR)； 3.全飞秒以外的常规设备包含每年2次的定期维护保养服务； 4.除定期维修保养外，成交供应商根据采购人要求到场进行维护保养； 5.全保方案包含该设备所有零配件在损坏情况下的更换零配件费用； 6.人工保方案不包含该设备所有零配件在损坏情况下的更换零配件费用； 7.所有设备产生的任何耗材及设备的搬家费用由采购人负责； 8.更换的零备件须为同型号零配件，安装完毕后达到原厂设备运行标准，确保所更换的备件不会给设备带来任何伤害；更换下的部件由成交供应商回收处理，特别是有毒、有害部件成交供应商需依据国家有关法规进行妥善处理，与之有关的不良后果由成交供应商自行承担。 （三）其他要求： 1.培训要求： 成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。 - 2.验收要求： - 验收工作由采购人组织，包括但不限于以下形式：成交供应商维修、保养完毕后，向采购人提供维修、保养报告单，采购人派人进行验收，并在维修工单上签字确认；其他技术服务的验收按照本采购文件、成交供应商的全保修方案、厂家标准及相应的质量标准要求执行。 - 验收不通过的，根据采购人意见进行整改，直到验收通过为止，期间产生的相关费用由成交供应商承担。 - 3.安全责任要求： - （1）成交供应商委派的工程师必须严格遵守采购人的各项规章制度，接受采购人的监督与检查，确保作业合规有序。工程师如从事电焊、电工等高险作业人员需持相应从业证件上岗（维保前采购人须现场核验作业人员的相关证件）；所有工程师需由成交供应商自行购买人身保险； - （2）若成交供应商委派的工程师在作业过程中违反安全规定，采购人有权暂停其工作。由此产生的经济损失由供应商承担； - （3）成交供应商应为委派的工程师配备必要的劳动保护装备，确保其作业安全。在服务期间，若发生员工安全事故，全部责任由成交供应商承担； - （4）如因成交供应商未能按照合同约定进行工程师安全防范教育和保障措施，或者因违反用电和明火的安全要求而导致安全事故发生，由成交供应商承担全部责任和后果，并承担相应的赔偿责任。 - 4.违约责任： - 成交供应商有下列行为之一的，视为违约： - （1）无正当理由拒绝承接采购人业务 2 次以上（含 2 次）的； - （2）擅自提高服务的价格的； - （3）达不到合同规定的质量标准，以次充好，提供假冒伪劣产品的； - （4）出现重大责任事故的； - （5）拒绝接受监督、检查的； - （6）不如实反映情况，提供虚假材料的； - （7）维保期内，被行业行政主管部门取消行业经营资格的； - （8）其他违反法律法规和采购合同的行为。 - 违约处罚： - （1）成交供应商因维护保养失误造成设备设施的损坏，成交供应商应无条件的维修或更换配件，保障设备设施和系统达到维修前正常运行状态，并赔偿采购人相关损失。 - （2）成交供应商接到采购人报修之日起5天内未到达现场维修，采购人有权扣除当年维修保养费用的20%作为违约金。 - （3）成交供应商应保证所提供的产品在采购人使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计或其他权利。如一旦发生第三方指控的相关侵权行为，则由成交供应商负责与第三方交涉，由此产生的相关责任及损失由成交供应商承担，若因此给采购人造成的责任及损失由成交供应商全部承担。 - （4）对于未经采购人书面同意的信息提供行为予以禁止。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。若成交供应商有违反上述保密义务之处，由此给采购人造成的损害由成交供应商承担。 - （5）成交供应商通过连接远程服务来访问、维护、修理、校准医疗设备或为医疗设备进行升级或安装补丁引起采购人数据系统混乱或崩溃，如给采购人造成相关损失的，成交供应商应承担责任并赔偿当年维修保养费的10%给采购人，并承担由此引起的一切法律责任和相关经济损失。 - （6）设备开机率全年须达到95%以上（以365天计算），因供应商维修原因导致开机率低于95%的，每低于95%一个百分点（不足一个百分点按一个百分点计算），合同款扣除0.1‰。 - （7）除上述违约情形外，双方中任何一方不履行或不能完全履行本项目合同约定的，均属违约行为，违约方应向另一方一次性支付合同总金额的10%作为违约金，并承担由此引起的一切法律责任和相关经济损失。 - 5.其他事宜： - （1）成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。 - （2）供应商提供的方案中的所有内容，不得包含任何侵犯第三者知识产权的材料。如发生侵权行为，供应商必须自行为其提供产品或服务侵犯其他专利人的专利成果承担相应法律责任，如因侵犯他人专利权造成采购人损失的，还应赔偿采购人损失。 | 1项 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 响应报价包括所有修服务工程师的人工费、差旅费、维修时的材料费、全保方案的设备零配件更换费用、一切税费（包括增值税）、保险费、培训费、资料费等的全部费用。 |  |
| 服务期限 |  |  |  | 服务期限为1年，具体服务起止时间以合同约定日期为准。 |  |
| 处理问题响应时间 |  |  |  | 7*24小时技术支持；当设备出现故障时，成交供应商应在30分钟内响应，48小时内到场维修；维修配件72小时内到达现场特殊情况除外。 |  |
| 服务交接时间及地点 |  |  |  | 1.服务交接时间：以采购人确认时间为准。 2.服务地点：柳州市红十字会医院。 |  |
| 付款方式 |  |  |  | - 签订合同后，分三期支付，维保合同签订后，采购人在收到成交供应商开出的发票后，10个工作日内付维保总金额的20%，自合同签订之日起满半年后，采购人在收到维保款发票后，10个工作日内付总款的40%，自合同签订之日起满1年后，采购人在收到维保款发票后，10个工作日内付总款的40%。 |  |
| ▲三、验收要求 |  |  |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  |  |  | 1.国家强制性标准及有关规定。 2.根据采购需求及成交供应商响应文件响应的事项。 |  |
| 四、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 政策性条件（如有） |  |  | 1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），符合办法规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业予以优先采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业； 注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 （2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定； （3）为方便供应商识别企业规模类型，供应商可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。 自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest 2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 |  |  |

标记“▲”符号的为实质性响应内容，响应内容发生负偏离一项以上的，视为无效。