剑突包配置参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 1把 | 圆管式，DeBakey齿，弧弯高20mm，总长45cm，杆径5mm， 有锁扣。 |
| 2 | 止血钳 | 1把 | 圆管式， DeBakey齿，角弯高25mm，总长45cm，杆径5mm，有锁扣。 |
| 3 | 海绵钳 | 1把 | 圆管式，弯有齿，蛇形头，头宽8mm，总长45cm，杆径5mm， 有锁扣。 |
| 4 | 海绵钳 | 1把 | 圆管式，弯有齿，卵圆头，头宽10mm，总长45cm，杆径5mm， 有锁扣。 |

胸腔镜器械包配置参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 1把 | 总长35cm双关节DeBakey齿，杆径6mm，单开三角弯高20mm，有锁扣 |
| 2 | 止血钳 | 1把 | 1.纯医用不锈钢产品，原厂生产，非贴牌生产； 2.器械表面为无光泽无反光打磨处理，表面经过防锈处理； 3.总长230mm，DeBakey齿三角弯 |
| 3 | 塑料夹施夹器 | 1把 | 1.直径5mm，长度330mm，可旋转360°头部弯转45°； 2.夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。 3.头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。 4.硬度为200HV0.2-400HV0.2（或11HRC-40.8HRC） 5.器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 6.耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级 |
| 4 | 塑料夹施夹器 | 1把 | 1.直径10mm，长度330mm，可旋转360°头部弯转45°； 2.夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。 3.头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。 4.硬度为200HV0.2-400HV0.2（或11HRC-40.8HRC） 5.器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 6.耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级 |
| 5 | 单极电钩 | 5把 | 1.直径5mm，长度200mm，微弯； 2.头部采用YY/T 0294.1-2005中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造制造。 3.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 4.耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |
| 6 | 荷包成型器 | 1把 | 1.纯医用不锈钢产品，原厂生产，非贴牌生产； 2.器械表面为无光泽无反光打磨处理，表面经过防锈处理； 3.总长280mm，杆径10mm，齿数7，单关节 |
| 7 | 吸引管 | 1把 | 1.直径5mm，长度250mm，硬性弯； 2.采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造； 3.内芯通常，无堵塞现象； 4.器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 |

活动拉钩配置参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动拉钩 | 1套 | - 外表应光滑，圆整，无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，头部应有足够的强度，能承受50N力不变形和断裂； 2.应经热处理，其硬度为40—48HRC； 3.外表面粗糙度参数Ra之数值应不大于：头部0.4μm,其余部位1.6μm； 4.应有良好的耐腐蚀性能，符合b级的规定 |