微波治疗仪参数要求：

1、主机要求：八通道发射源并配有相应的水冷却泵，可予多针同时消融治疗，实时功率监测，净功率误差在±5％；

2、频率：2450MH固态源；列阵式微创骨肿瘤微波消融治疗系统主机发射源：28V直流低电压固态源，符合IEC60601 最新版的电磁兼容性要求。

3、功率可调：功率设置0-100W；

4、测温方式：杆中测温、旁开测温 精度±0.2℃。对消融针无法识别、消融针温度超出限制、温度探头温度超出限制、微波外泄、系统报警（微波功率调节错误、内部发生器温度错误、电源稳定性错误、系统时钟）问题自动停止能量输出；

5、杆温要求：微波辐射针在100W时，杆温不超过37℃．每套微波针配有测温功能；

6、微波针规格要求：微波针直径14G-19G；长度分别为10cm；15cm；180cm；270cm；

7、消融范围及最大使用功率：单个消融针可以在10分钟内获得大于4.5cm的圆形消融范围，且短径（S）／长径（L）比值≥0.95．用于大肿瘤消融时，消融针negative承受使用功率100W持续消融30分钟的使用条件；8、包装要求：每套消融针需配有单独电缆；

9、冷循环温控：使用水冷循环控制天线温度，冷循环水量达到≥70ml／分钟以上；

10、水循环流速：≥80ml／分钟-120ml／分钟；

11、磁兼容：可以在磁共振扫描下实时工作；

12、工作站：配有TPS计划系统；

13、配备专用台车。