全自动冲洗消毒器参数要求：

容积：60L，

开门方式：自动旋转下开门，

★材质：1.0mm厚316L不锈钢镜面板，

界面显示：液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；报警信息显示功能

流程控制：冲洗、清洗、消毒、干燥、冷却。

安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；

电机过流保护装置：设备门电流过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。

程序名称：预设3个内置程序（轻度污染程序、中度污染程序、重度污染程序），

运行时间：清洗、消毒、冷却 4--10分钟，

最大装载量：1个便盆或3个尿壶，

消毒温度：80℃～103℃可调