视力筛查仪参数要求：

1.测量范围★：球镜度：+8.0D～-6.0D，柱镜度：+3.0～-3.0D，散光轴：1°～180°

2.屈光度间隔宽：★0.25D

3.检测距离检控：超声波自动检控，通过声音频率以及注视靶的颜色来提示，操作时可在屏幕上显示当前操作距离

4.目镜：发光十字靶便于瞄准，十字靶可根据距离远近变换颜色以便于操作者调整距离

5.测量模式：可根据受测者的具体情况设置为婴幼儿、成人等测量模式

6.引导注视：通过多种颜色交替的灯光闪烁引导受测者注视

7.操作界面：★使用全中文操作界面

8.存储：★主机可以存储420个检查结果

9.导出：主机可与电脑连接导出结果

10.打印格式：打印报告单包括测量模式、日期、时间和测量结果

11.可充电池：11.1V聚合物锂离子电池

12.安全标准：一类激光产品，光源中心波长>800nm