附件1：
(1)、符合《2015AHA心肺复苏及心血管急救指南》中“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范，符合《2016中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术原理。

(2)、按压方法：采用单点按压结合胸廓束带方式，采用胸泵和心泵结合机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术；

(3)、功能：多维度按压。按压深度，频率实时显示。

(4)、驱动方式：电动电控。

(5)、机械结构：柔性多层复合环保绑带固定确保有效的按压深度，方便清洗消毒。

(6)、按压频率：在100-120次／分钟，五档可调，实际按压频率与设置值误差≤±1次/分钟。

(7)、按压深度：按压深度在2-5.5cm范围内，可设置0.5cm一个调节档位，根据患者胸腔接触位置深度八档可调，实际按压深度误差±2mm。

(8)、按压通气模式：包含但不限于30:2 按压模式和连续按压模式，在工作期间可灵活转换。

（9）、工作时间：采用高能量电池结构。新电池充满电情况下，电池最大运行时间≥100分钟。交流电接入状态下，可持续工作无间断，同时给予电池充电。

（10）、机器可不插入电池直接接交流电进行工作，交流电接入状态下，设备工作过程中可不停机更换备用电池。

（11）、重量轻：设备主机重量≤3.5公斤（包含1个电池）。

（12）、体积小：主机小巧，便于携带，便于在负压隔离舱内实施心肺复苏。

（13）、设备具备内部故障报警功能。设备故障时给予报警提示。

（14）、紧急暂停功能：急救时发生需暂停情况下，可暂停、停止按压或关闭主机。

（15）、手持终端可调节按压深度及按压频率，可进入维护模式。

（16）、设备具有数据存储及传输功能。

（17）、设备最大工作倾斜≥60℃，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，不会发生设备倾倒的风险，也不会损害患者。

（18）、车载运行性能：在急救车辆行驶途中能持续稳定实施胸腔按压，实际按压频率误差±1次/分钟，且实际按压深度误差±2mm。

（19）、具有抗振性能和防撞性能。

（20）、主机直接具备按压反馈功能，主机屏幕可实时显示按压深度、按压频率、按压时间、按压中断时间以及心肺复苏总时间、CCF值等。
