1.微量注射泵（双泵）技术参数

双通道微泵，有蓄电功能，患者下床活动时，可带泵一起下床行走。

1.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
2.压力报警阈值至少3档可调；
3.防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；
4.注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者；
5.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

6.速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；
7.预置总量范围：0.1- 9999ml，递增：0.1ml；
8.预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；
9.安装固定：可固定在输液支架上； 
10.快推：0.1-1500ml/h；

11.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml等多种规格；
12.屏幕不小于2.5英寸，同屏显示内容应包含：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警等信息； 

13.电池工作时间≥6小时。

2.负压吸引器技术参数

1.极限负压值：≥0.08MPa(600mmHg)；
2．负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)~极限负压值；
3．抽气速率：≥20L/min；

4.诸液瓶：1000 mL；
▲5.有蓄电功能，电池工作时间：不少于30 min。
+
3.心电图机技术参数
1．提取人体心电波群进行形态和节律分析，供临床诊断和研究；
2．采样率：约1000采样点/秒；
3．起搏检测采样率：约15000采样点/秒；
4．采用直流耦合心电放大器，保障在除颤等冲击后波形迅速恢复；
5．提供预采集模式，无须等待心电波形的采集时间；
6．动态范围：差分输入 ±10 mV, 极化电压 ±600 mV；
7．分辨率：1 μV/LSB @ 500 sps；
8．频率响应：–3 dB @ 0.05 to 150 Hz；
9．基线漂移滤波：0.05 Hz, BDR；
10．低通滤波：20 Hz, 35 Hz, 150 Hz；
11．交流滤波：50/60 Hz±0.3 Hz；
12．共模抑制比不小于110 dB；
13．模数转换：24bit；
14．输入阻抗不小于50MΩ @ 10 Hz；
15．患者漏电流：<10 μA；
16．实时心率计范围：30-300BPM ± 10% 或 ±5 BPM, 两者取更大者；
17．开机时间5秒以内；
18．灵敏度/增益：5, 10, 20 mm/mV, 自动；
19．不小于4.5英寸彩色LED背光液晶显示器，分辨率不低于800*480；
20．内置可充电锂电池，可供至少6小时持续操作；
21．关机状态下约3小时充满电池；
22．应包含80mm热敏点阵式记录仪，可兼容热敏卷纸和热敏折叠纸；
23．可存储约800份报告，可连接中心监护系统。
24．患者信息可包括ID，年龄，出生日期，性别，种族，用药情况，既往疾病类型等；
25．小儿患者提供V4R导联替换V3导联的算法和诊断支持。

4.监护仪技术参数

1、一体化便携整机。

2、显示屏应支持亮度自动调节功能。

3、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

4、有内置电池。

5、配置含3/5导心电，呼吸，有创血压、动脉模块、无创血压（适用于成人，小儿和新生儿），血氧饱和度，脉搏和双通道体温等参数监测

6、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

7、支持≥20种心律失常分析。

8、支持≥36小时全息波形的存储与回顾功能。
9、可提供过去24小时心电概览报告查看与打印。

10、可提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

11、支持指套式血氧探头。

12、支持≥100小时趋势图和趋势表回顾。
13、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

14、事件回顾≥800条。

15、ST模板存储与回顾≥100小时。
16、NIBP测量结果≥800组。

17、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息。



