01分标 技术参数要求

- 设备用途

主要用于妇科、产科（胎儿畸形筛查、胎儿心脏）、盆底、生殖医学（子宫输卵管造影、子宫内膜容受性、卵泡监测等），兼具腹部、小器官、血管等临床应用及科研。设备应具备软件硬件升级能力，满足操作高效性、数据管理智能化、科研拓展性等临床与科研需求，所有带▲为核心必选参数。

二、 主机成像系统要求

1. 显示器：≥21.5英寸高分辨率彩色液晶显示器，具备自由臂设计，可多维度旋转调节。

2. 触摸屏：具备高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，可独立调节角度，支持虚拟键盘及检查模式一键切换。

3. 操作面板：支持电动升降、左右旋转及前后平移，满足不同操作者的人机工程学需求。

4. 探头接口：▲≥4个无针式探头接口，大小一致，全部激活且互通互用。

5. 辅助配置：▲主机内置耦合剂加热器或者配带耦合剂加热器：≥1套。

6. 动态范围：可实时可视可调。

7. 增益调节：可在触摸屏上进行滑动调节。

8. 成像模式：▲2D、Color、PW、CW、TDI、3D、4D。

9. 原始数据处理、电影回放：▲具备储存后的图像再次优化调节功能；支持导出数字化图像格式，适用的图像类型包括：BMP、TIFF、JPEG、MP4、DCM等。

10.图像优化与放大

具备多模态一键自动优化功能，覆盖二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、TDI、声学造影、容积成像等所有成像模式，一键实现图像参数最佳化。支持图像放大功能：①一键全屏放大，②10倍局部放大（同时支持前端实时放大、后端回放放大），配备测量放大镜功能，实时同步无失真放大测量取样区域，便于观察胎儿微小结构及病变细节。

11. 认证要求：主机具备三类医疗器械注册证，整机通过国家药品监督管理局（NMPA）SFDA 认证，所有功能模块符合医用超声设备相关国标要求。

三、 高级妇产专业功能及测量

1. 产科自动测量：▲具备人工智能辅助测量功能，一键自动识别并测量胎儿头围（HC）、双顶径（BPD）、腹围（AC）、股骨长（FL）等多项指标；具备自动NT（颈后透明层）测量技术。

2. 胎儿心脏评估：

· 支持胎心节律自动评估功能，支持两条M取样线全自动摆放和M取样线自适应放大

· 支持胎心容积自动切面识别技术

3. 盆底超声：▲具备智能盆底解决方案，可对前盆腔和肛提肌裂孔进行自动测量与评估，支持盆底多参数分析。

4. 容积成像与渲染：

▲· 具备实时三维/四维成像，支持透视成像、骨骼成像、表面成像、水晶成像、透明成像、自由解剖成像、时间-空间相关成像等多种渲染模式。

· 具备容积厚层成像及任意剖面成像功能。用于子宫内膜、盆底、胎儿颅脑、脊柱等，切割方式包含直线、曲线、描记，平行直线、平行垂线等。

· 具备不规则体积自动测量技术（如虚拟器官计算机辅助分析），可用于卵巢、子宫肌瘤等体积测量。

5. 高级血流成像技术
   ▲超微血流成像（血管成像）、4D 血流成像等，在高级容积透视成像技术基础上，增加血流信息显示，真实显示血管血流的立体空间结构，可用于胎儿循环系统、胎盘植入、卵巢肿瘤的三维血管分布观察和诊断等。
6. 弹性成像▲

.具备腹部、浅表、腔内弹性成像并可进行弹性定量分析计算应变比，弹性对比指数

.剪切波弹性：具备剪切波弹性成像（SWE）技术，支持高帧率成像模式，能够满足腹部及浅表器官的实时弹性检查需求。
7. 专业量化分析软件▲
  .胎儿心脏定量分析、胎盘容积与血流量化：自动计算胎盘体积和血管化指数（VI）、血流指数（FI）、血管化-血流指数（VFI）、 子宫内膜容受性定量分析：自动计算子宫内膜体积和血管化指数（VI）、血流指数（FI）、血管化-血流指数（VFI）。

- 声学造影成像及定量分析：▲

.支持静脉造影（包括腹部、浅表、腔内声学造影），并同时在机提供TIC时间强度曲线分析及12项定量分析参数。具备血管脉络图显示，可一键获取造影剂灌注轨迹，清晰显示病变组织血管分布及灌注路径；具备实时容积子宫输卵管造影功能，清晰判断输卵管通畅性。
9. 生殖医学辅助：▲

· 具备三维窦卵泡自动计数功能，一键分割并显示卵泡数量及体积。

· 具备实时三维输卵管造影成像技术。

10. 宫颈机能分析：具备宫颈弹性成像或分析功能，通过组织硬度评估预测早产风险。

11. 胎儿颅脑分析：具备胎儿颅脑自动分析功能，可自动显示大脑皮层及颅内结构。

12.血管 / 浅表器官测量分析：

具备血管内中膜自动测量功能，自动生成内中膜厚度（IMT）、斑块面积等测量数据；适配盆腔血管、外周血管检查需求。配备乳腺、甲状腺、小器官专用测量分析模块，支持弹性定量分析、BI-RADS/TI-RADS 分类。

四、 探头规格及配置（要求：腹部探头、浅表探头、腔内探头均可适用于超声造影）

1. 探头技术：超宽频带变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式可独立变频，中心频率可选≥3种。

2. 探头配置清单：

· 腹部单晶体凸阵探头：1把，用于妇产及腹部检查。

· 腹部单晶体容积探头：1把，用于四维检查。

· 腔内容积探头：1把，用于妇科及早孕检查。

· 高频线阵探头：1把，用于浅表器官、血管及小儿检查。

· 专用NT凸阵探头（可选配）：1把，用于NT检查及小胎心脏检查。

五、 存储、传输及数据管理

1. 存储：内置硬盘≥1TB，内置DVD/RW刻录光驱，≥6个USB 3.0接口。

2. 网络传输：支持DICOM 3.0，支持结构化报告。支持无线传输功能，可将图像发送至移动终端设备。

3. 中央超声管理系统：内置超声设备管理平台，可监控设备使用情况，提供数据备份与恢复功能。

- 以上参数中如带有“●、▲、★、※、＃、√、*”等符号表示需要重点关注的参数标记，非实质性参数要求。