03分标：彩色多普勒超声诊断仪技术参数及要求

用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

主要技术规格及系统概述：

主机成像系统：

高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠

▲操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥15.6英寸。触摸屏可独立调节角度≥50度

触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等）

控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm

多倍信号并行处理技术

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

数字化二维灰阶成像及M型显像单元

解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

曲线解剖M型技术

彩色多普勒成像技术

彩色多普勒能量图技术

方向性能量图技术

数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。

空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式

斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节。

具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化

穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度

图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。

支持线阵探头双B图像拼接

声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）

具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等

支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释

支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书

先进成像技术：

造影成像技术及造影定量分析功能

- 可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头、容积探头

- 支持微血管造影增强功能

- 双计时器

- 支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

- 具备混合模式

- 支持造影图像和组织图像位置互换

- 造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析

- 支持左心室造影

应变式弹性成像技术

- 支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。

- 具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量

- 具备肿块周边组织弹性定量分析功能

- 具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量

TDI组织多普勒成像

- TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

- TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图

- TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比

组织追踪成像定量分析

      - 二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹

      - 具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率

      - 支持牛眼图显示和报告显示

▲内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。

测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

常规测量软件包

基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果

全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

妇科测量软件包：支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。

具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析

产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。

心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记

腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估

小器官测量软件包，包含乳腺测量包

血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。

支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新

小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型

图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

▲硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键

原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项

连通性要求：

支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输

▲具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注

系统技术参数及要求：

系统通用功能：

▲主机探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用。

探头规格

频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头

二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；

单晶体探头≥2种

腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz）

血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz）

心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz）

腔内探头（3.0-11.0MHz），扫描角度≥190°

二维显像主要参数：

成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒

增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。

TGC: ≥8段，LGC: ≥8段

显示深度≥38cm

伪彩图谱: ≥8种

最大帧率: ≥600 帧/秒

动态范围：≥240，可视可调

频谱多普勒：

显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

最低测量速度：≤13.1cm/s

偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正

取样宽度及位置范围： 0.5-30mm

零位移动：8级

彩色多普勒：

实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节

    - 彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变

| 探头4个 | 1.腹部凸阵探头（满足成人腹部, 小儿腹部, 妇产科检查, 血管, 神经检查） |
| --- | --- |
|  | 2.线阵探头（满足小器官, 血管, 肌骨, 神经, 儿科检查） |
|  | 3.单晶相控阵探头（满足成人心脏, 小儿心脏, TCD, 成人腹部检查） |
|  | 4.大角度腔内探头（满足妇产科, 泌尿检查） |

以上参数中如带有“●、▲、★、※、＃、√、*”等符号表示需要重点关注的参数标记，非实质性参数要求。