
02分标 彩色多普勒超声诊断仪 技术规格及要求

一、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
二、主要技术规格及系统概述：

主机成像系统：

高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠

▲操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥15英寸。触摸屏可独立调节角度≥50度
触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等）

控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm
多倍信号并行处理技术

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit
数字化二维灰阶成像及M型显像单元

解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。
曲线解剖M型技术

彩色多普勒成像技术
彩色多普勒能量图技术

方向性能量图技术

数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。
空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式

斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节。

具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化

穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度

图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。
支持线阵探头双B图像拼接

声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）

具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等

支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释

支持超声远程会诊系统

先进成像技术：

造影成像技术及造影定量分析功能
可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头、容积探头
支持微血管造影增强功能
双计时器
支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

具备混合模式
支持造影图像和组织图像位置互换
造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析

支持左心室造影
应变式弹性成像技术

支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。
具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量
具备肿块周边组织弹性定量分析功能
具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量
TDI组织多普勒成像

TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图

TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比
组织追踪成像定量分析
二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹
具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率
支持牛眼图显示和报告显示
▲内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。
测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

常规测量软件包

基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果

全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

妇科测量软件包：支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。
具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析

产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。

心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记

腹部测量软件包：支持膀胱自动测量
自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估
小器官测量软件包，包含乳腺测量包
血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。

支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新

小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型

图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

▲硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键

原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项

连通性要求：

支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输 

▲具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注
系统技术参数及要求：

系统通用功能：

▲主机探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用。
探头规格（2把）：
探头配置：腹部探头一把，弯把腔内探头一把
频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头

二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；

电子线阵探头阵元数≥192
腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz）

弯把腔内探头（3.0-11.0MHz），扫描角度≥190°
二维显像主要参数：

成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒

增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。
TGC: ≥8段，LGC: ≥8段

显示深度≥38cm
伪彩图谱: ≥8种

最大帧率: ≥600 帧/秒

动态范围：≥240，可视可调
频谱多普勒：

显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

最低测量速度：≤13.1cm/s

偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正

取样宽度及位置范围： 0.5-30mm 

零位移动：(8级

实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

彩色多普勒：

显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节

最大帧率: ≥220 帧/秒

彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)
彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变
以上参数中如带有“●、▲、★、※、＃、√、*”等符号表示需要重点关注的参数标记，非实质性参数要求。


