01分标：技术参数要求

一、设备用途说及明：

主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、经颅多普勒、儿科、肌肉骨骼、神经、术中，等方面的临床应用。

二、探头类型

包括凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头等。凸阵探头适用于腹部、妇科等检查；线阵探头常用于浅表器官、血管检查；腔内探头则用于妇科、泌尿科等腔内检查；相控阵探头用于心脏检查。

三、图像显示

1. 高分辨率LED显示器≥15英寸，可独立主机调节，支持多种图像显示模式，如B模式、M模式、彩色多普勒模式（CFM）、能量多普勒模式（PDI）等。

2
★主机内置相同大小探头接口≥3个

3
整机重量≤4kg（含电池） 

四、测量功能

1.具备常规测量功能(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)，如距离、面积、周长、体积、角度等测量，以及多普勒测量功能，可测量血流速度、阻力指数等参数。

2.急诊、肾内、麻醉、重症、血管、肌骨、泌尿、妇、产科测量，支持产科自动测量。血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果。

3. 血流分布图，彩色血流剖面图分析血管及病变血流分布情况，从而判定血流性质及病变血供情况。

4.彩色模式下具有定点测量血流速度功能，能测量血管内某一点的血流速度，能计算出最大速度及平均速度以及血流量

5.频谱包络测量可自定义心动周期，支持冻结状态下的半自动包络和手动包络。

五、弹性成像功能，支持原始数据存储，可存储后进行离线再进行定量分析

六、造影成像技术及造影定量分析功能

1.可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头

2.支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储，向后存储，支持造影击碎，微血管造影增强。

3.造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。

七、一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）

八、穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果。

九、存储功能

内置大容量硬盘，支持海量病人数据存储，可存储图像、报告、电影回放等数据，部分设备还支持USB移动存储设备。

1.
内置SSD固态硬盘≥256 G

2.
内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

3.
动态图像、静态图像以PC格式直接导出。

4.
设备可利用信息化软件通过局域网将单帧图像或电影文件从超声机器分享到手机或平板等智能设备。 

七、电池续航

内置大容量锂电池，可支持长时间户外断电工作，一般连续工作时间在1.5小时以上。

八、标准配置

主机：包含超声成像系统、图像处理单元、显示器等，是设备的核心部分。系统软件终身免费升级。抗震，抗跌落≥1.2m。

探头：配置探头数量≥4把，包含腹部凸阵探头、线阵探头、腔内探头及相控阵探头等；除上述标配探头外，投标人应提供其他功能探头（如有）（如术中探头、经颅多普勒探头等）的选配清单及报价，供采购人后续根据业务发展需要增购。

以上参数中如带有“●、▲、★、※、＃、√、*”等符号表示需要重点关注的参数标记，非实质性参数要求。


