05分标：便携式彩色多普勒超声诊断系统

技术参数

- 二、用途：

  - 腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

- 一、系统技术规格及概述：

- 1.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

- 1.1.1▲≥15英寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏

- 1.1.2多倍波束合成

- 1.1.3二维灰阶模式

- 1.1.4组织谐波成像模式

- 1.1.5斑点抑制成像

- 1.1.6空间复合成像，支持≥3条偏转线

- 1.1.7频率复合成像

- 1.1.8彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

- 1.1.9高分辨率血流技术

- 1.1.10频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、可选配连续波多普勒）

- 1.1.11▲可支持组织多普勒成（包括TVI、TVD、TVM、TEI四种模式）

- 1.1.12可选配组织多普勒定量分析，支持≥8个取样点心肌速度定量分析，专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具

- 1.1.13M型模式、彩色M型模式

- 1.1.14可选配解剖M型模式，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像

- 1.1.15组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量

- 1.1.16扩展成像技术

- 1.1.17实时双幅对比成像

- 1.1.18一键自动优化单元，可用于二维、彩色、频谱多普勒等多种模式，支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正

- 1.1.19▲智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作

- 1.1.20一键实现全屏放大，支持≥2种不同成像区域的放大

- 1.1.21局部放大（支持前端、后端放大）

- 1.1.22二维和彩色多谱勒双幅显示

- 1.1.23穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强平面多角度可调

- ▲1.1.24支持超声教学软件（支持腹部、妇产、甲状腺、乳腺、睾丸、神经方面应用）

- 1.1.25支持多语言操作界面（包括键盘输入、注释、操作面板等）

- 1.1.26▲可支持弹性成像，要求具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能

- 1.2 测量和分析:

- 1.2.1常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

- 1.2.2全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科，可自动生成报告

- 1.2.3妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

- 1.2.4心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

- ▲1.2.5血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

- 1.2.6用户可自定义测量项目以及公式编辑

  - 电影回放及原始数据处理

- 1.3.1所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

- 1.3.2原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

- 1.3.3动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描

- 1.4 检查存储和管理（内置超声工作站）

- 1.4.1≥1T硬盘

- 1.4.2内置超声工作站

- 1.4.3多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像

- 1.4.4导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 1.4.5一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

- 二、 技术参数及要求

- 2.1系统通用功能

- 2.1.1监视器:≥15英寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏

- 2.1.2内置探头接口:1个（可扩展到3个）

- 2.1.3安全标准：符合商品安全质量要求

- 2.1.4整机重量≤6KG

- 2.1.5▲支持用户自定义按键数量≥4个

- 2.2探头规格

- 2.2.1频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频

- 2.2.2凸阵探头具有≥4种频率的变频范围，常规扫描角度≥70度，扩展后扫描角度≥90度

- 2.2.3线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持梯形扩展显示

- 2.2.4穿刺导向:可选配穿刺导向装置

- 2.3二维灰阶模式

- 2.3.1数字化声束形成器

- 2.3.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

- 2.3.3接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

- 2.3.4扫描线：每帧线密度≥230超声线

- 2.3.5发射声束聚焦：发射≥4段

- 2.3.6扫描频率：

电子凸阵：超声频率	2.5- 6.0 MHz

电子线阵：超声频率6.0-11.0MHz

- 2.3.7二维独立角度偏转

- 2.3.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

- 2.3.9最大显示深度:≥35cm

- 2.3.10最大帧率: ≥240 帧/秒

- 2.3.11▲TGC: ≥8段

- 2.3.12 LGC: ≥6段

- 2.3.13二维灰阶：≥256

- 2.3.14▲动态范围: 30-160db

- 2.3.15增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

- 2.3.16伪彩图谱: ≥8种

- 2.3.17体位标记：≥100种，可以自定义注释

- 2.3.16扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥51帧／秒

- 2.4彩色多普勒模式

- 2.4.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

- 2.4.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

- 2.4.3取样框偏转: ≥±20度

- 2.4.4最大帧率: ≥240 帧/秒

- 2.4.5支持B/C 同宽

- 2.5频谱多普勒模式

- 2.5.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

- 2.5.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

- 2.5.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

- 2.5.4最大速度: ≥8.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

- 2.5.5最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

- 2.5.6取样容积: 0.5-20mm

- 2.5.7偏转角度: ≥±20度 (线阵探头)

- 2.5.8零位移动：≥6 级

- 2.5.9快速角度校正

- 2.5.10支持频谱自动测量

- 2.6连通性

- 2.6.1参考信号:  心电，并支持心电触发控制

- 2.6.2支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

- 2.6.3USB接口≥2个，支持USB接口扩展

- 2.6.4音视频输出：S-Video

- 2.6.5有线网络接口1个

- 三、配置要求

1、主机1台

2、探头：凸阵探头1个，线阵探头1个

- 3、可拆卸锂电池2组。

- 以上参数中如带有“●、▲、★、※、＃、√、*”等符号表示需要重点关注的参数标记，非实质性参数要求。