04分标：便携式彩色多普勒超声技术参数

- 用途：腹部、小器官、浅表、妇科、产科、儿科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入其他等全身应用。

- 系统技术规格及概述：

  - ≥15英寸无缝纯平投射式电容触摸屏和显示屏

  - ★机器内置3个可激活探头接口

  - ≥4个USB 3.0接口

  - 数字波束增强器、多倍波束合成、二维灰阶模式、组织谐波成像模式、宽带频移谐波

  - 组织特异性成像、频率复合成像、空间复合成像、斑点抑制成像

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒

  - M型模式、解剖M型模式

  - 一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）

  - 全屏放大、局部放大（支持前端、后端放大）

  - ★回波增强技术

  - 智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节）

  - 多普勒自动识别功能

  - 支持锁屏功能、自动唤醒功能

  - 常规测量软件包

  - 支持手动触摸屏上包络测量

  - 支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

  - ★穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头

  - 支持语言，英语,中文, 德语, 西班牙语, 法语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 捷克语, 波兰语, 土耳其语, 挪威语, 塞尔维亚语（包括键盘输入、注释、操作面板等）

  - 内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导

  - 智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯

- 测量/分析和报告

  - 常规测量：距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

  - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

  - 选配全科测量包，自动生成报告：急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管

  - 心脏功能专用测量及分析

- 电影回放和原始数据处理

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s)

  - 图像后处理，能对回放图像进行参数调节，至少能处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。

  - 能同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

- 检查存储、管理、连通、安全

  - 检查管理：iStation专用于病人信息管理

  - 支持网络连接：有线网络、无线网络

  - ≥1T SSD硬盘、内置超声工作站

- 系统技术参数及要求

  - 主机重量≤6.2Kg

  - ≥4个USB 3.0

  - 电子凸阵：超声频率范围	2.0- 4 MHz

  - 电子线阵：超声频率范围	2.5-23 MHz

  - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

  - ★最大显示深度:≥39cm

  - 动态范围: ≥230，可视可调

  - 频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

  - 最大速度: ≥8.89m/s（连续多普勒速度: ≥37.35m/s）

  - 最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号）

  - 取样容积: 0.5-20mm

- 外设和附件

  - 台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架）

  - 具备数字黑白、数字彩色、文本及无线打印机

- 探头数量

  - 凸阵探头1个

  - 线阵探头1个

  - 相控阵探头1个

- 以上参数中如带有“●、▲、★、※、＃、√、*”等符号表示需要重点关注的参数标记，非实质性参数要求。