02分标：高端心血管专用超声系统技术参数

本参数要求针对心脏中心临床应用设计，设备需以心血管超声诊断为核心，兼具腹部、血管、浅表等部位检查能力，支持经胸、经食道心脏超声检查，具备心腔及心肌声学造影、斑点追踪超声心动图自动分析等核心功能，同时满足便携性、操作高效性、数据管理智能化等临床需求。

一、系统整体规格与通用功能

1. 显示系统：▲≥15 英寸医用专业高清晰彩色显示屏，具备环境光感应自动亮度调节功能，适配心脏中心不同照明环境下的操作需求。

2. 探头接口：标配 1 个探头接口，可扩展至 3 个，支持多探头快速切换，满足经胸、经食道、血管、腹部等多部位同时检查需求。

3. 整机便携性：▲整机重量≤6.5kg（含电池），适配心脏中心床旁快速移动检查，满足危重患者床旁诊疗需求。

4. 自定义操作：支持用户自定义物理按键数量≥4 个，单个自定义键可绑定≥4 个功能，支持一键调取心脏中心常用操作模式（如心脏切面、造影模式、频谱多普勒等），提升操作效率。

5. 多语言支持：全面支持中文、英语、法语等多语种，覆盖键盘输入、图像注释、操作面板显示、报告生成等全流程，适配多场景应用。

6. 认证要求：▲主机具备三类医疗器械注册证，整机通过国家药品监督管理局（NMPA）SFDA 认证，所有功能模块符合医用超声设备相关国标要求。

7. 操作辅助：配备超声教学助手，内置心脏、血管、腹部等部位标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及操作技巧提示；支持帮助信息区域单窗口放大，便于新手操作及临床教学。

二、核心成像模式及功能

（一）二维灰阶成像模式

支持组织谐波成像、组织特异性成像技术，提升心脏微小结构、血管内膜、腹部脏器的显示清晰度。

具备多角度空间复合成像技术，支持≥7 条偏转线，偏转级数可调，兼容线阵、凸阵、相控阵探头，减少图像伪影。

搭载频率复合成像、斑点噪声抑制成像、回波增强技术，可针对心脏中心常见的心肌病变、血管病变进行高清成像。

支持实时宽景成像，兼容凸阵、线阵、相控阵探头，具备扫描速度实时提示功能，成像范围可 360° 旋转，满足大视野心脏、血管、腹部脏器检查需求。

（二）M 型成像模式

支持彩色 M 型、解剖 M 型成像，解剖 M 型取样线≥2 条，可 360° 任意旋转。

解剖 M 型支持实时扫描成像，同时具备离线重构 M 型图像功能，便于心脏中心术后回顾分析心脏舒缩功能。

（三）彩色多普勒成像模式（含彩色、能量、方向能量多普勒）

搭载超宽动态血流技术、高分辨率血流成像技术，清晰显示心脏微小血流束、血管低速血流（如冠脉微循环、外周血管末梢血流）。

支持双实时同屏对比显示，可同时对比同一部位不同模式血流成像结果，便于病变鉴别。

具备取样框角度及位置自动调节功能，减少手动操作时间，提升床旁检查效率。

支持 B/C 同宽显示，保证血流成像视野与二维灰阶视野一致，避免漏诊。

（四）频谱多普勒成像模式

全面支持脉冲多普勒（PW）、高脉冲重复频率多普勒、连续多普勒（CW），满足心脏高速血流（如瓣膜反流、狭窄）及血管低速血流的检测需求。

搭载智能多普勒优化功能，自动优化频谱多普勒取样线角度，同时支持快速手动矫正取样角度，提升频谱测量准确性。

具备频谱自动包络、测量功能，可快速获取血流速度、压差、时间间期等核心参数，适配心脏中心快速诊断需求。

（五）组织多普勒成像（TDI）及定量分析单元

支持 TVI（组织速度成像）、TVD（组织速度多普勒）、TVM（M 型组织多普勒）、TEI（心肌做功指数）四种核心模式，全面评估心肌运动功能。

配备专用 TDI 速度、应变、应变率定量分析工具，可对心肌节段运动进行精准量化，辅助诊断心肌缺血、心肌病等病变。

（六）▲声学造影成像及定量分析单元（核心必选）

支持腹部、浅表、微血管、心腔声学造影、心肌声学造影，满足心脏中心冠心病、心肌病、心腔占位等病变的造影诊断需求。

具备心肌声学造影实时监测功能，搭载高机械指数廓清模块及专业后处理分析模块，精准评估心肌灌注情况。

内置时间强度分析曲线、运动追踪模块，以及心肌声信号斑点追踪与后处理自动分析模块，可自动对造影后心肌运动及灌注进行量化分析，生成定量报告。

（七）穿刺辅助成像

配备穿刺针增强技术，支持双屏实时对比显示增强前后图像效果，便于心脏中心床旁穿刺操作（如心包穿刺、血管穿刺）。

穿刺增强平面角度可调，调节步进为 10°，适配不同穿刺角度需求。

（八）图像优化与放大

具备全模式一键自动优化功能，覆盖二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、TDI、声学造影等所有成像模式，一键实现图像参数最佳化。

支持图像放大功能：①一键全屏放大，②10 倍局部放大（同时支持前端实时放大、后端回放放大），便于观察心脏微小结构及病变细节。

（九）▲远程与无线传输功能（核心必选）

支持升级移动设备无线传输功能，可通过无线网络将超声实时扫查图像、心脏标准切面、操作手法、测量数据等同步发送至智能移动终端平台（手机、平板、电脑）。

具备远程实时培训、教学功能，支持跨地点的超声操作指导及临床教学，适配心脏中心危重患者多学科会诊需求。

三、测量分析与报告系统

（一）通用测量功能

支持距离、椭圆法、描迹法、体积、斜率等基础测量，测量参数可直接调用至报告，支持手动 / 自动校准，测量误差符合医用超声设备标准。

（二）多普勒专项测量

支持频谱多普勒自动 / 手动包络测量，可自动计算血流峰值速度、舒张末期速度、阻力指数、搏动指数、跨瓣压差等核心参数，测量结果可一键保存至图像。

（三）产科 / 妇科测量分析（兼用功能）

配备妇科 / 产科专用测量模块，含多胎妊娠测量、胎儿生理评分、中国人群专属产科计算公式，满足兼做产科 / 妇科检查的基础需求。

（四）▲心脏功能专用测量及分析（核心必选）

覆盖心脏中心常用心脏功能分析方法，包括 Simpson BP 法、Tei 指数分析、PISA 法（近端等速表面积法）等，精准评估左室舒缩功能、瓣膜反流程度。

配备Auto EF 射血分数自动测量模块：①自动识别左室舒张期、收缩期标准切面；②自动包络心内膜边界，无需手动描迹；③自动计算左室舒张末期容积、收缩末期容积、左室射血分数（EF）、每搏量（SV）等核心参数；④支持生成心室容积随时间变化的容积曲线，直观展示心脏舒缩功能。

支持心肌节段运动分析，结合斑点追踪技术，自动生成心肌应变、应变率报告，辅助诊断心肌缺血、心肌梗死等病变。

（五）血管专项测量分析

具备血管内中膜自动测量功能，可同时对血管前、后壁内中膜进行一段距离的自动描记，自动生成内中膜厚度（IMT）、斑块面积等测量数据，适配外周血管检查需求。

支持血管狭窄率自动计算，可通过直径法、面积法快速评估血管狭窄程度。

（六）报告生成

支持自定义报告模板，可编辑心脏中心专用心脏检查、血管检查报告模板，包含患者基本信息、图像、测量参数、诊断意见等模块。

支持报告一键生成、打印、导出，导出格式兼容普通办公软件，便于归档及院内系统传输。

四、电影回放与原始数据处理

电影回放

①所有成像模式下均支持手动 / 自动回放，适配心脏中心床旁快速回顾图像；②支持向后存储 + 向前存储，存储时间长度可预置，向后存储≥5 分钟动态电影，满足心脏动态过程完整记录；③支持保存后的动态 / 静态图像同屏对比分析，便于病变前后对比及多切面综合分析。

原始数据处理：对回放的动态 / 静态图像，可进行≥20 个成像参数独立调节（如增益、TGC、动态范围等），无需重新扫描即可优化图像，提升回顾分析准确性。

五、检查存储与数据管理

存储硬件：标配≥1T 固态硬盘，读写速度快，存储容量满足心脏中心大量床旁检查图像的长期存储需求。

▲内置超声工作站（核心必选）：配备内置式超声工作站，支持同步存储功能，后台存储 / 导出图像、数据、报告的同时，前台可正常进行实时扫查操作，不中断检查流程，适配心脏中心危重患者连续诊疗需求。

应急存储：支持一键存储至本地硬盘或外接 U 盘，具备断电保护功能，突然关机或未结束检查时关机，所有检查资料不丢失，保障心脏中心突发情况的数据安全。

图像导出：动态图像、静态图像均以通用 PC 格式直接导出，无需专用软件即可在普通电脑上查看；

单帧图像支持格式：DCM（医学数字成像标准）、TIFF、BMP、JPG；

动态电影支持格式：CIN、AVI、DCM，兼容院内 PACS 系统。

六、详细技术参数

（一）二维灰阶模式

焦点数量：4 个，焦点位置支持动态可调，可针对心脏不同深度结构精准聚焦。

最大显示深度：≥39cm，满足成人心脏、腹部深部脏器、外周大血管的检查需求。

增益调节：TGC（时间增益补偿）≥8 段，LGC（侧向增益补偿）≥4 段，调节精度高，可消除不同深度的图像衰减。

动态范围：30-190dB，可视连续可调，适配不同组织、不同病变的成像需求。

独立增益：B/M/D（二维 / M 型 / 多普勒）增益分别独立可调，调节范围≥100，可单独优化不同成像模式的图像效果。

伪彩图谱：≥8 种，支持灰阶图像伪彩显示，便于观察组织回声差异。

扫描帧率：①相控阵探头（心脏专用）：18cm 深度下，全视野二维帧频≥50 帧 / 秒，保证心脏动态成像的流畅性；②凸阵探头（腹部 / 血管）：18cm 深度下，全视野二维帧频≥40 帧 / 秒。

（二）彩色多普勒成像模式

显示模式：包含速度、速度方差、能量、方向能量多普勒显示，支持 B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 组合显示。

取样框偏转：线阵探头≥±30°，适配外周血管多角度扫查需求。

扫描帧率：①相控阵探头：18cm 深度下，高线密度全视野彩色帧频≥4 帧 / 秒；②凸阵探头：18cm 深度下，高线密度全视野彩色帧频≥6 帧 / 秒。

血流检测：可精准检测低速血流与高速血流，适配心脏瓣膜血流、冠脉微循环、外周血管血流检测。

（三）频谱多普勒模式

显示控制：支持频谱反转、零移位、B 刷新、D 扩展、B/D 扩展等，便于优化频谱显示效果。

速度检测：①PW 脉冲多普勒最大检测速度≥9.21m/s；②最小检测速度≤5mm/s，可检测微血管低速血流。

取样容积：0.5-20mm 连续可调，适配心脏微小结构（如瓣口）、不同管径血管的取样需求。

取样线偏转：线阵探头≥±30°，支持多角度取样，减少角度误差。

零位移动：≥8 级，可根据血流方向灵活调节，优化频谱形态。

快速角度校正：配备专用快速角度校正功能，一键矫正取样线与血流的夹角，提升测量准确性。

七、连通性配置

生理信号同步：支持心电、呼吸波信号采集，具备心电触发功能，可同步心脏成像与心电信号，精准定位心脏舒缩时相，适配心脏中心心脏电生理与形态学联合分析。

数据接口：标配 HDMI 高清视频接口、USB3.0 高速数据接口、音频接口，支持图像 / 视频高清输出、外接存储设备及音频设备。

外设视频接口：配备 S - 视频、VGA 视频接口、高清音视频接口，兼容不同型号的显示器、打印机等外设。

医用网络兼容：支持 DICOM3.0 国际医学影像标准，可与院内 PACS、HIS 系统无缝对接，实现图像 / 报告的院内共享。

无线传输：支持超声图像、测量数据、实时扫查画面的无线传输，兼容院内无线网络系统。

专用配套设备

①可升降专用台车，配备防盗锁模块，便于设备固定与移动；②具备可装卸探头扩展槽，支持额外探头存放；③配备专用旅行箱，可完整装载主机、所有标配探头及相关备件，适配院外急救、移动诊疗需求。

八、探头规格（标配，满足经胸 / 经食道 / 多部位检查）

所有探头均适配主机核心成像模式，支持谐波、造影、斑点追踪等功能，探头线缆耐磨、抗弯折，适配心脏中心高频次床旁操作需求。

凸阵探头：1 把，频率范围 1.5-5.0MHz，最大扫查角度可达 100°，主要用于腹部、胸腔、外周大血管检查。

线阵探头：1 把，频率范围 4-12MHz，高分辨率，主要用于浅表器官、外周小血管（如颈动脉、桡动脉）检查。

单晶相控阵探头：1 把（经胸心脏专用），频率范围 1.0-5.0MHz，最大扫查角度≥90°，适配成人经胸心脏各切面扫查，支持心腔 / 心肌造影、斑点追踪功能。

成人经食道心脏探头：1 把（核心必选），频率范围 3-7MHz，适配心脏中心危重患者（如呼吸机辅助呼吸、胸壁条件差）的经食道心脏超声检查，清晰显示心脏大血管根部、左心房、二尖瓣等结构，支持经食道造影及频谱多普勒测量。

- 以上参数中如带有“●、▲、★、※、＃、√、*”等符号表示需要重点关注的参数标记，非实质性参数要求。