GE品牌放射类设备维保服务市场调查挂网需求

一、总体维保服务要求

1.服务范围：整机保修（含球管、探测器、该主机下AW工作站、高压注射器等），内容包含维护、维修、保养所需的所有配件及人工服务。

2.购买服务年限：3年，采取1+1+1模式签订合同。

2.1 第1年维保期：各设备具体入保起始时间从上一期合同出保时间起算，做到入保无缝衔接，第1年维保期结束时间为2027年9月30日；第2年维保期：2027年10月1日至2028年9月30日；第3年维保期：2028年10月1日至2029年9月30日。

2.2 每期合同到期前一个月内，院方将对供应商进行考核。考核内容应包括但不限于：该年度内任何连续三个月，或累计四个月的开机率是否低于95%；是否发生两次及以上超过24小时未能修复的重大故障；以及年度服务满意度调查结果是否低于85%。任一上述量化指标未达成，院方有权单方面决定不再续签，并终止维保服务。

3.付款方式：每1年维保期分二个周期支付（第一周期:合同签订后满半年，支付当期维保费50%;第二周期：每1年维保期结束后支付当期维保费50%）。

4.市场调查二次报价以单台设备维保价格进行报价(第1年维保期，因部分设备保修时长未满1年（365天），费用按实际维保天数进行来结算)。

二、维保设备清单

| 标段 | 使用科室 | 设备名称 | 设备型号 | 上一期出保时间 | 维保费单价/年 | 合计价格/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 医学影像科（总院） | X射线计算机摄影设备（64排CT) | Optima CT 680 | 2026年10月1日 |  |  |
|  | 医学影像科（总院） | X射线计算机摄影设备（256排CT） | Revolution Apex | 2026年10月1日 |  |  |
|  | 介入治疗室 | 医用血管造影X射线机（DSA) | Innova IGS 530 | 2026年10月1日 |  |  |
| 标段二 | 介入治疗室 | 医用血管造影X射线机 | Optima IGS Venus | 2027年3月9日 |  |  |
|  | 医学影像科（西院） | X射线计算机体层摄影设备（128排CT） | Revolution CT ES | 2026年10月23日 |  |  |
|  | 医学影像科（鱼峰院区） | X射线计算机体层摄影设备（128排CT） | Revolution CT ES | 2026年11月23日 |  |  |

三、CT服务标准、服务效率、售后服务要求

1.供应商需配备有至少5名全职的、CT原厂认证合格的工程师（含第3点的技术支持团队），响应文件中提供相关人员有效期内的CT原厂维修资质证明；有权限访问原厂的全球维修经验数据库《Offline knowledge》，响应文件中提供有效的访问用户名供核实。

2.国内设有专门的球管、零备件仓库，更换进口零部件时能提供相应更换全新原厂零部件的进口报关证明。

3.供应商国内拥有专业的技术支持团队（≥3人），提供姓名，具有原厂授权相关资质证书，且在考核合格有效期内，响应文件中提供以上相关证明材料。

4.供应商在响应文件中提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。

5.供应商必须具备客户服务专线电话，全年365天开通，并设有专人接听，每天开通服务时间不少于12小时。

6.供应商须承诺，对于需要原厂维修密钥（Service Key）才能解决的故障，有能力通过其拥有的原厂授权资质或与原厂的合作关系，在合理时间内获取相应授权并解决故障。

7.响应文件中提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，维保期内提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

8.供应商具有全职的原厂认证合格的GE CT临床应用培训人员，响应文件中提供相关人员姓名。并能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。

9.供应商能提供基于宽带接入的CT原厂的 InSiteTM 数字化远程故障筛排系统，提前预知球管打火/预热失败/阳极旋转失效/灯丝断路/球管使用量；数据采集系统（Detector/DAS）短路/断路，工作温度超标，编码器失效；图像重建（Recon）重建速度变慢，重建失败；硬盘(Hard disk)磁盘阵列损坏；帮医院提早做计划，无计划外停机。

10.提供设备运行物联绩效分析。

11.服务响应时间：工程师到场时间1小时内，24小时内修复；维保期间开机率：95%。

12.每年提供设备保养4次，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的PM 报告。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。（响应文件中提供往期保养报告样板）

13.提供质检测试现场支持。

14.专业培训能力要求：维保期内每台CT至少提供临床课堂培训1人次/年，工程师培训1人次/年。

15.提供远程保养ePM 。

16.提供线上课堂服务。

17.支持二维码扫码报修。

18.供应商有能力提供全新原装球管，且球管具有NMPA注册证，且注册证在有效期内；球管经过CT整机匹配性测试合格，响应文件中能提供球管与CT整机匹配的NMPA认证报告。

四、DSA维修保养服务要求

（一）维保服务内容

1.供应商须提供设备管理服务,向采购人提供实时的设备维修保养数据和设备运行数据。

2.关于血管机设备，供应商提供设备状态，报修情况等信息查询功能。

3.设备维修维护管理

3.1提供设备维修的历史记录服务报告。

3.2提供设备维护的历史记录服务报告。

3.3设备合同状态查询。

3.4工程师的派工状态。

4.合同期内，成交供应商每年至少对采购人进行3人次的相关设备标准培训，采购人的相关人员由采购人选送。（2次临床课堂培训，1次工程师培训）。

（二）维保服务要求

1.服务期内，全天候电话响应，接到故障通知后，1小时到达现场，24小时修复。

2.开机率能达到95%。

3.能提供血管机远程监控和预警服务，响应文件中提供相关硬件与软件配置说明及相关运行机制材料。

3.1不间断远程监测设备系统运行状况。

3.2远程监测设备运行，提供自动预警。

3.3能提供机器运行效率分析，响应文件中提供相关案例材料。

4.服务期内，每年提供设备定期保养4次（其中包含一次深度保养，能够对血管机设备做预防性维护及部件焕新），具体要求为：对设备每年提供4次定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，并提供符合原厂技术要求的保养报告。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）软件等等。

5.设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等。

6.具有电气环境保障团队和设备，能够检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与震动等。响应文件中提供仪器资料、检测报告样本作证明。

（三）供应商其他要求

1.供应商可以提供临床服务支持：

1.1远程应用指导，电话/微信支持/TVA支持

1.2网络课堂教学

2.供应商必须在全国有≥3名具备原厂认证同机型维修资质证的人员。

3.供应商须有能力提供全新原装球管，且球管具有CFDA注册证，且注册证在有效期内；如没有单独球管注册证，须提供整机注册证。球管经过DSA整机匹配性测试合格。要求供应商具有更换进口球管的能力，响应文件中提供供应商近一年内证明球管为合法全新原厂或经NMPA批准可与设备兼容的球管的证明文件（如进口报关单或国产球管的NMPA注册证及兼容性证明），以作证明。

4.供应商具有全新进口原厂配套DSA探测器更换的能力。

5.供应商配备的省内工程师其中最少两名。有权限访问原厂的全球维修经验数据库，能提供有效的访问用户名供核实。

6.国内拥有专业的技术支持团队并且≥3人，响应文件中提供姓名，以及原厂授权相关资质证，且在考核合格有效期内。保证能够随时取得设备生产者研发和工厂的技术、物力支持。

7.具备充足的备件供应能力，要求在国内设有备零备件仓库，便于备件的及时供应为医院提供专业而便捷的维修服务和更加放心的供货保障，以最大化地缩短采购人医疗设备不必要的停机时间。

8.为了便于及时备件供应，供应商必须设有零备件仓库，便于备件的及时供应。

9.供应商配备有维修保养设备的全职的应用培训专家≥1人，能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。

10.供应商须具有经校正的所维修保养设备的专业维修工具、仪器，并在响应文件中提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。

11.供应商需具有相关专用工具和设备，并在响应文件中提供相应资料证明。

11.1 Tube高压检测工具（HV Bleeder Package）≥1套，响应文件中提供X射线剂量监测资料，符合出厂标准。

11.2 供应商工程师需具有静电防护工具1套和相应安全防护用品，保证服务过程的安全性。响应文件中提供静电防护工具和相应安全防护用品图片证明。

11.3 供应商所有更换的零部件必须经上述所有维修维保保养设备的原厂认证/测试合格。响应文件中提供相关认证/测试合格证明。

12.供应商必须具备客户服务专线电话，每年365天开通， 并有专人接听，每天开通服务时间不少于12小时。

（四）供应商维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂维修账号和维修密码才能解决的设备故障。

（五）供应商在响应文件中提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，维保期内提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。