多功能眼底影像系统技术参数与配置清单

▲是重要参数

一、技术参数

1、设备用途：该产品在医疗机构中使用，适用于对人眼进行观察、拍摄并显示眼底及眼部图像；

▲1.1、具备全眼拍照功能：至少包含真彩照、红光、绿光、蓝光、红外、绿自发荧光、蓝自发荧光、眼前节和立体成像模式拍照功能；

2、成像技术原理：采用眼底成像技术生成真实色彩眼底及眼部图像；

2.1、具有人工智能定位患者视盘位置功能；

2.2、具有人工智能校正周边图像畸形功能；

3、成像模式

3.1、具备真彩成像模式：真实反映眼底色彩，高还原度，有利于眼底疾病诊断；

3.2、真彩图片具有红色，绿色和蓝色光通道分解查看功能，辅助眼底不同层次疾病诊断；

3.3 、具备红光成像模式:透过视网膜血管和色素上皮层，显示脉络膜病变细节，有助于观察脉络膜病变如色素痣或肿瘤；

3.4、绿光成像模式:视网膜血管，出血血红蛋白吸收强，显示视网膜对比少尤其是血管和出血的对比。清晰观察糖尿病性视网膜病变、视网膜裂孔。

3.5、蓝光成像模式:凸显视网膜浅层，清晰地观察视网膜神经纤维层缺损、以及丢失进展情况；

▲3.6、具备波长范围至少包含500-550纳米绿自发荧光功能

▲3.7、具备波长范围至少包含440-500纳米蓝自发荧光功能

3.8、具有红外成像IR功能，红外光具有强的组织穿透特性，用于观察脉络膜，睑板腺等深层结构；

3.9、具有外眼，眼表成像及睑板腺拍摄功能；

3.10、具有立体成像拍摄模式，用于观察视盘情况；

3.11、具有视网膜造影功能，通过激发490-510纳米波长光，通过造影剂荧光素钠产生荧光，帮助医生了解视网膜血管的生理病理变化，以及视网膜病变的具体情况和程度；

4、拍摄监视

4.1、采用屏幕实时红外眼底图像监视技术，可实时观察拍摄眼底情况，方便引导拍摄；

4.2、具有双眼位实时三监视窗口，引导眼位高度和前后距离；

5 、拍摄角度，从眼球中心计算：广角模式≥130°（单次拍摄单张成像），超广角模式≥200°（多次拍摄成像）；

6 、光学分辨率：造影成像≤8微米；

- 拍摄瞳孔直径最小值≤2.5毫米；

- 8、屈光补偿范围：-20D至+20D连续可调；

9、光源：连续光谱光源，红光590–630nm，绿光500–550nm，蓝光440–500nm，红外激光二极管，≥785nm；

10、FA照明光源,连续绿光490nm-510nm；

11、采用高度可调整的一体化患者头托设计，无需操作者与患者头部接触辅助固定；

12、自动功能：自动对焦，自动增益，自动拼图，自动识别眼别；

13、采集速度≤0.2秒；

14、实时红外预览≥10帧/秒；

15、仪器规格：配备电动升降台

16、计算机部件

16.1、配置原厂一体化计算机工作站；

16.2、监视器：≥20英寸屏幕

17、配置国际标准DICOM接口，免费开放端口；

18、图像文件存储类型≥3种，至少包含DICOM、JPG、TIFF格式；

19、跨设备组合分析功能：整合来自不同设备的患者数据，通过分析数据间的相关性，提供全新的整合数据报告，其结果符合医疗设备的严格要求，能用于临床诊断工作；

20、同类型设备整合分析功能：同类型设备数据的整合分析。实现同类型设备的患者数据共享，可以整合同一患者在不同设备上的检查数据，进行疾病进展预测，前后对比分析等功能；

二、▲配置清单

1、主机   1套；

1.1蓝自发荧光模块 1套；

1.2 绿自发荧光模块  1套；

1.3 荧光血管造影模块 1套；

2、视野分析仪 1套；

3、升降桌 1张；

4、彩色激光打印机 1台；

5、防尘罩 1个；