射频皮肤治疗仪技术参数

▲是重要参数

- 一、适用范围

- 通过射频能量热效应，用于面部皮肤相关的治疗。

- 二、技术参数

- ▲具备NMPA第三类医疗器械注册证（注册证证明）

- 输出功率：2-50W可调（说明书或操作界面实物照片证明）

- 输出频率：1MHz

- 输出模式：连续输出

- 脉宽：10ms-400ms连续可调，步进10ms

- ▲治疗模式：≥三种模式可选，至少包括单极模式、双极模式（说明书或操作界面实物照片证明）

- 治疗深度：0.5-2.5mm可调；步进为0.1mm

- ▲耗材具备独立医疗器械注册证（注册证证明）

- 治疗电极：≥3种治疗电极可选，至少包括面部治疗电极、眼周治疗电极、颈纹治疗电极

- 具备负压功能，负压吸力可手动调节（说明书或彩页或操作界面实物照片证明）

- 具有能量累计自动计数功能。

- 工作噪声不大于65dB（A计权）。

- 具有系统可升级功能，点击设备屏幕上“系统升级”模块，可以自行升级。

- 具有独立过滤器接口。

- 脚踏开关防进液的防护程度：≥IPX8；。

- ▲具备无序治疗技术：每两根针一组无序分组发射能量，能量分布均匀，只需极短的加热时间即可获得显著的临床效果，治疗更舒适。（说明书或彩页或操作界面实物照片证明）

- ▲具备分层治疗技术：每发治疗，可根据临床个性化治疗需求，设置1-5个深度层次进行射频能量发射，每个层次均可单独调节脉宽与能量。（说明书或彩页或操作界面实物照片证明）

- ▲具备深度补偿治疗技术：更快的出针速度，配备阻力智能反馈，自动调整推力、自动补偿进针深度，保证治疗深度和设定深度的一致性，精准度高，疗效更好。（说明书或彩页或操作界面实物照片证明）

- ▲具备负压治疗技术：针对眼周、颈部等松软皮肤，能够精准安全治疗。负压值可设置，智能检测，达到预设负压值自动出针。（说明书或彩页或操作界面实物照片证明）

- ▲具备脉冲分解治疗技术：将射频能量分解为0.2ms的脉冲串进行输出，控制单次治疗脉冲总时长在30ms的痛觉阈值内，提升治疗舒适度。（说明书或彩页或操作界面实物照片证明）

射频皮肤治疗仪配置清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 手持件挂杆组件 | 1套 |  |
| 3 | 手持件1（负压治疗手柄） | 1个 | 用于精细部位如眼周、颈部的治疗 |
| 4 | 手持件2（非负压治疗手柄） | 1个 | 用于面部治疗 |
| 5 | 电源线 | 1根 |  |
| 6 | 钥匙 | 2把 |  |
| 7 | 钥匙扣 | 1把 |  |
| 8 | 脚踏开关组件 | 1套 |  |
| 9 | 玻璃保险管 | 4只 |  |
| 10 | 说明书 | 1套 |  |
| 11 | 简易操作指导 | 1份 |  |
| 12 | 保修卡 | 1份 |  |
| 13 | 合格证 | 1份 |  |
| 14 | 装箱单 | 1份 |  |
| 15 | 设备验收单 | 3份 |  |