柳州市工人医院新增检验项目（质谱+流式细胞仪）整体服务采购招标需求

一、项目概况

1.项目名称：柳州市工人医院新增检验项目（质谱设备检测、流式细胞仪检测项目）整体服务采购。

2.服务模式：采用整体打包服务模式，供应商提供全流程一体化服务，全程配套设备、专业人员、检测技术、试剂耗材、设备运维、场地改造适配等全部内容，医院零配套投入，一站式落地开展新增检验项目。

3.服务期限：3年。

4.服务地点：柳州市工人医院指定检验区域。

5.场地与配套：医院免费提供检测场地、基础水电接入；供应商全权负责检测区域专项装修、通风系统搭建等。

二、资格要求

1.具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照，具备独立履约能力。

2.具备有效的《医疗机构执业许可证》（诊疗科目含医学检验科）。

3.企业性质为非外资独资、非外资控股企业，单位负责人与其他投标单位无直系亲属、关联控股等关联关系；本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包。

4.信用状况良好，投标单位、法定代表人、项目负责人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，无重大医疗违规、行政处罚记录。

5.具备固定驻场服务能力，承诺为本项目投入不少于4名持证在岗检验专业人员全职驻场服务，人员资质齐全、在岗可查，相关人员接受医学检验科管理、受医学检验科调配。

6.项目所用全部检测试剂、校准品、质控品均取得国家药品监督管理局（NMPA）注册证或备案凭证，资质齐全、可全程溯源，符合国家医疗检测合规标准。

7.近三年财务状况良好，具备依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，无欠缴、违规记录。

三、服务范围与内容

- 服务范围

本项目包含流式细胞仪检测、液相色谱串联质谱检测两大类核心项目，所有项目严格对应官方物价编码及收费标准，后续将完全跟随官方物价政策、编码标准、收费规范的动态改动同步调整，具体明细详见附件。

- 服务内容

1.驻场人员服务：供应商承诺派驻≥4名持有有效检验资格证书的专业技术人员全职驻场，相关人员接受医学检验科管理调配；所有驻场人员的薪酬、社保、培训、体检、福利等全部费用由供应商全额承担，医院无需承担任何人力成本。

2.试剂耗材保障：供应商免费提供本项目所有检测所需的试剂、校准品、质控品、标准品、一次性实验耗材、防护用品等全部物资，所有物资资质齐全、符合NMPA备案/注册要求，批号可溯源、在有效期内，严格对应官方物价收费项目，确保收费合规、账目清晰，满足日常检测及质控需求。

3.设备运维保障：供应商提供项目所需全套流式细胞仪、质谱检测设备及配套辅助设备，全程负责设备安装、调试、校准、日常保养、预防性维护、故障维修；建立7×24小时运维响应机制，设备故障响应时间≤2小时，现场处置到位时间≤4小时，24小时内完成故障修复；若设备无法短期修复，须立即提供备用设备，保障检测工作不中断、不延误。

4.信息化对接服务：免费完成与医院LIS、HIS等系统的无缝对接，实现标本信息同步、检测流程互通、检测报告实时自动回传，报告格式、内容、签章完全符合医院规范；具备数据自动统计、全程溯源、备份、隐私加密、信息安全防护功能，保障数据真实、完整、安全，兼容医院现有信息化系统，无对接费用、无后续使用费。

5.质量合规管理：供应商需建立并严格执行ISO15189医学实验室质量管理体系，常态化开展室内质控，按时参加国家、省级室间质评且结果全部合格；严格遵守生物安全管理、院感防控、医疗废物处理、患者隐私保护等相关法律法规及医院规章制度，杜绝违规操作，规避与医院现有合作协议的权属、业务冲突。

6.医保合规责任：双方要确保合作项目符合医保相关规定，如因供应商原因导致医保违规并产生行政处罚的，相关罚款及损失由供应商承担。

- 参数要求

1.流式技术参数及服务内容要求

（1）PD-1及淋巴细胞杀伤功能评估项目所用试剂：未开封条件下（2–8℃避光）保存效期≥24个月；开瓶后（或按要求配制后）在相同条件下稳定期≥6个月。

（2）阿尔茨海默症检测（流式细胞仪法）：需能同时检测Aβ1-40及Aβ1-42两项指标。

2.质谱技术参数及服务内容要求

（1）单样本检测时间≤6min。
（2）试剂供应商需具有配套的磁珠法自动化前处理仪器，确保前处理

环节的标准化和可重复性。

四、违约责任

1.若供应商未按要求足额配备驻场人员、驻场人员无有效执业资质、未经院方书面同意擅自更换驻场人员，每次扣除当月服务费的50%；累计出现3次及以上违规行为，医院有权单方终止服务合同，并依法追究其相关违约责任。

2.若供应商提供无NMPA资质、过期、变质、溯源信息不全的试剂、耗材、校准品、质控品等实验物资，单次扣除当月服务费8%；因不合格或不合规物资导致检测结果失效、室内质控失控、室间质评不合格、引发临床投诉或医疗隐患的，单次扣除当月服务费15%，同时承担全部整改成本及给医院造成的一切经济、名誉损失；累计2次发生上述严重违规行为，医院有权单方解除合同，并追究相关责任。

3.供应商未遵守7×24小时运维响应机制，设备故障响应超时、现场处置未按时到位、未在规定时限内完成故障修复的，每超时24小时扣除当月服务费5%；因设备运维不当、故障处置不及时、未按需提供备用设备，导致检测工作中断、延误、停滞的，单次扣除当月服务费10%；若因此造成临床诊疗延误、医疗纠纷、医院损失的，全部赔偿责任与违约责任由供应商全额承担；累计3次出现运维违规行为，医院有权单方解除合同。

4.通用违约兜底条款：本条款未列明的其他违规行为，若影响项目服务质量、合规运营、临床诊疗秩序的，院方有权根据违规情节轻重，酌情扣除当月服务费、责令整改，情节严重、屡教不改的，有权终止合同并追究供应商全部违约责任。

五、验收标准

项目整体落地后，医院组织专项验收，验收内容包含：设备全部到位并调试合格、性能验证达标、驻场人员全部到岗持证上岗、所有检测项目可正常开展（以各项目至少完成一个批次的质控品检测并出具合格报告为准）、信息化系统对接完毕、质控体系合规、场地配套设施达标，全部合格后方可通过验收。

六、服务期限

固定服务期3年，自项目验收合格、正式上线运营之日起计算。

七、保密、廉洁协议

1.项目履约期间产生的所有检测数据、检测报告、患者诊疗信息、院内运营数据等全部知识产权及使用权归柳州市工人医院独家所有，供应商不得擅自留存、复制、传播、商用、泄露，服务结束后需完整移交全部数据资料，彻底清除备份。

2.双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

3.不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。医院发现供应商有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格。

4.保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。

八、报价

1.本次投标为一次性固定报价，报价币种为人民币，无二次调价、无隐形费用，服务期内不随市场成本波动调整。

2.投标报价为全费用包干价，包含设备投入、人员薪酬、试剂耗材、设备运维、系统对接、场地改造、技术培训、税费、运输费、应急保障、项目管理等完成本项目全部服务内容的所有费用，履约过程中医院无需支付任何额外费用。

3.供应商需充分预判人工、物料、税费、运维、突发应急等所有成本变动风险，自主合理报价，后期不得以任何理由申请调价、增补费用。

4.本项目仅接受唯一投标报价方案，不接受多方案、选择性报价、浮动报价；所有报价优惠均需体现在最终开标报价中，未书面注明的优惠不予认可。

5.本项目以附件中各检测项目对应的官方物价收费标准（即广西壮族自治区及柳州市医疗保障局核定公示的该项目最高限价/指导价，具体以医院依据官方物价政策执行的收费系统单价为准）为计价基准。投标人需在该基准上报统一折扣率。
    合同期内，如遇国家或地方物价政策调整导致官方标准收费单价发生变动，结算价格按第九条约定的方式随新收费标准同步联动调整，但中标折扣率本身固定不变。
    无效报价红线：投标人所报统一折扣率不得高于70%（即≤70%），否则视为无效报价。

6.供应商提供的软硬件系统、信息化对接软件需具备合法使用权及版权，医院享有永久免费使用权限，无版权纠纷、无年度服务费。

- 九、结算方式

按月据实结算，以医院LIS系统真实有效检测数据为唯一结算依据，各结算周期（按月）结算总价 = 该周期内所有已完成检测项目按医院标准收费累计的总金额 × 中标折扣率。核对无误后按月支付服务费用，无保底、无捆绑结算要求。

医学检验科：                         总务科经办人：

总务科主任：

2026年   月   日                   2026年   月   日

附件：服务范围明细

| 序号 | 项目名称 | 项目内涵（检测指标） | 物价编码 | 对应收费名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节性T细胞检测 | CD3/CD4/CD25/CD127/CD45 | 250401031/1 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测(流式细胞仪法) |
| 2 | 免疫检查点PD1检测 | PD-1/CD3/CD4/CD45/CD8/CD28 | 250401031/1 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测(流式细胞仪法) |
| 3 | 淋巴细胞杀伤功能检测 | CD3/CD8/CD16/CD45/CD56/穿孔素/颗粒酶 | 250401031/1 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测(流式细胞仪法) |
| 4 | 外周血CD161检测 | CD3/CD45/CD64/CD161 | 250401031/1 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测(流式细胞仪法) |
| 5 | T淋巴细胞线粒体损伤检测 | CD4/CD45RA/CD62L/CD8/MitoDye | 250401031/1 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测(流式细胞仪法) |
| 6 | 细胞因子7项 | IL-4、IL-6、IL-10、IL-2、IL-17、IFN-γ、TNF-α | 250401014/2、250401013、250404013 | 各种白介素测定(免疫法)、干扰素测定、肿瘤坏死因子测定(TNF) |
| 7 | 细胞因子12项 | IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、IL-17、IL-1β、IFN-γ、IFN-α、TNF-α | 250401014/2、250401013、250404013 | 各种白介素测定(免疫法)、干扰素测定、肿瘤坏死因子测定(TNF) |
| 8 | 血小板活化5项 | CD41/CD61/CD42a/CD42b/CD62p | 250401031/1 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测(流式细胞仪法) |
| 9 | 血小板功能6项 | CD41/CD42b/CD62p/CD61/CD42a/CD45 | 250401031/1 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测(流式细胞仪法) |
| 10 | 可溶性炎症因子 | sCD25/sCD40L/sCD130/sTREM-1 | 250401031/1 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测(流式细胞仪法) |
| 11 | 精子碎片检查 | 精子DNA完整性检测 | L250104037 | 精子DNA完整性检测 |
| 12 | 骨髓来源的抑制性细胞MDSC检测 | CD45/CD16/CD14/CD33/CD11b/HLA-DR | 250401031/1 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测(流式细胞仪法) |
| 13 | 阿尔兹海默症早筛 | Aβ1-42/Aβ1-40/p-Tau-181 | L250301022、L250301023 | 人β淀粉样蛋白1-42(AB1-42)检测、人磷酸化tau-181蛋白检测 |
| 14 | 肿瘤伴随检测 | TGF-β1/VEGF/G-CSF | 250404029 | 血管内皮生长因子检测 |
| 15 | 白血病免疫分型 | CD2 APC/CD5 PC5.5/CD30 PE/CD81 PE/CD99 FITC/CD235a APC/CD279 APC/IgM APC/CD158/CD117 PC5.5/CD123 PB/CD127 A700/CD79b PB/CD71 A750/CD69 APC/CD64 FITC/CD38 PB/CD36 PB/CD28 PB | 250201006/2 | 白血病免疫分型(流式细胞仪法) |
| 16 | 维生素D检测 | 25-羟基维生素D2、25-羟基维生素D3 | 250309001/2 | 25羟维生素D测定（色谱法） |
| 17 | 脂溶性维生素检测 | 维生素A（视黄醇）、维生素E(α生育酚)、维生素K1、25-羟基维生素D2、25-羟基维生素D3 | L250309004a、250309001/2 | 血清维生素测定（液相色谱串联质谱法）、25羟维生素D测定（色谱法） |
| 18 | 水溶性维生素检测 | 维生素B1、维生素B2、烟酰胺、维生素B5、吡哆醛、吡哆酸、维生素B7、维生素B9、5-甲基四氢叶酸、维生素C | L250309004a | 血清维生素测定（液相色谱串联质谱法） |
| 19 | 高血压筛查 | 醛固酮、皮质醇、血管紧张素1、血管紧张素2、18-羟基皮质醇、18-羟基皮质酮 | 250310023/1、250310018/1、250310027、250310028 | 醛固酮测定、血浆皮质醇测定、血管紧张素Ⅰ测定、血管紧张素Ⅱ测定 |
| 20 | 同型半胱氨酸及其代谢物 | 叶酸、5-甲基四氢叶酸、同型半胱氨酸、维生素B2、维生素B3、维生素B6、MMA（甲基丙二酸）、甲巯氨酸 | L250309004a、250306011、250309007/2 | 血清维生素测定（液相色谱串联质谱法）、血同型半胱氨酸测定、血清各类氨基酸测定（色谱法） |
| 21 | 儿茶酚胺检测(血) | 多巴胺、肾上腺素、去甲肾上腺素、变肾上腺素、去甲变肾上腺素、3-甲氧基酪胺、香草扁桃酸、高香草酸、5-羟色胺、5-羟吲哚乙酸 | 250310047/1、L250310048c、L250310060、250310025、250310024 | 肾上腺素测定、去甲肾上腺素测定(液相色谱串联质谱法)、多巴胺测定(液相色谱串联质谱法)、尿香草苦杏仁酸(VMA)测定、儿茶酚胺测定 |
| 22 | 儿茶酚胺检测(尿) | 多巴胺、肾上腺素、去甲肾上腺素、变肾上腺素、去甲变肾上腺素、3-甲氧基酪胺、香草扁桃酸、高香草酸、5-羟色胺、5-羟吲哚乙酸 | 250310047/1、L250310048c、L250310060、250310025、250310024 | 肾上腺素测定、去甲肾上腺素测定(液相色谱串联质谱法)、多巴胺测定(液相色谱串联质谱法)、尿香草苦杏仁酸(VMA)测定、儿茶酚胺测定 |
| 23 | 红细胞叶酸检测 | 叶酸、5-甲基四氢叶酸、维生素B2、维生素B3、维生素B6 | 250309003/2、L250309004a | 叶酸测定(色谱法)、血清维生素测定（液相色谱串联质谱法） |
| 24 | 6种激素检测 | 睾酮、硫酸脱氢表雄酮、脱氢表雄酮、雄烯二酮、二氢睾酮、17-羟孕酮 | 250310033/1、250310032/1、250310022/1、250310030/1、250310031/1 | 17α羟孕酮测定、雄烯二酮测定、血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定、睾酮测定、血清双氢睾酮测定 |
| 25 | 21种激素检测 | 醛固酮、雄烯二酮、17-羟孕烯醇酮、皮质酮(肾上腺酮)、皮质醇(氢化可的松)、可的松、11-脱氧皮质酮、11-脱氧皮质醇(脱氧可的松)、脱氢表雄酮、硫酸脱氢表雄酮、二氢睾酮、雌二醇、雌酮、雌三醇、17-羟孕酮、孕酮、睾酮、18-羟基皮质酮、21-脱氧皮质醇、褪黑素、地塞米松 | 250310023/1、250310032/1、250310018/1、250310022/1、250310031/1、250310036/1、250310034/1、250310035/1、250310033/1、250310037/1、250310030/1 | 醛固酮测定、雄烯二酮测定、血浆皮质醇测定、血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定、血清双氢睾酮测定、雌二醇测定、雌酮测定、雌三醇测定、17α羟孕酮测定、孕酮测定、睾酮测定 |
| 26 | 胆汁酸检测 | UDCA、CA、CDCA、DCA、GUDCA、GCA、TUDCA、TCA、GCDCA、GDCA、TCDCA、TDCA、GLCA、LCA、TLCA | 250305005/1 | 血清总胆汁酸测定 |
| 27 | 氨基酸检测 | 苏氨酸、丝氨酸、蛋氨酸、丙氨酸、瓜氨酸、色氨酸、异亮氨酸、鸟氨酸、组氨酸、精氨酸、天冬氨酸、酪氨酸、脯氨酸、亮氨酸、缬氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸、甘氨酸、谷氨酰胺、谷氨酸、天冬酰胺 | 250309007/2 | 血清各类氨基酸测定（色谱法） |
| 28 | 他克莫司药物监测 | 他克莫司血药浓度 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 29 | 霉酚酸药物监测 | 霉酚酸血药浓度 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 30 | 免疫抑制剂药物监测 | 他克莫司、西罗莫司（雷帕霉素）、环孢霉素（环孢素A） | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 31 | 抗精分抑郁药物监测组套1（双相障碍人群） | 氨磺必利、奥氮平、利培酮、帕立哌酮、文拉法辛、去甲文拉法辛、曲唑酮、安非他酮、羟安非他酮、米氮平 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 32 | 抗精分抑郁药物监测组套2（难治性抑郁症人群） | 度洛西汀、氟伏沙明、帕罗西汀、舍曲林、喹硫平、去甲喹硫平、氟西汀、去甲氟西汀 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 33 | 抗精分抑郁药物监测组套3（难治性精神分裂症人群） | 齐拉西酮、阿立哌唑、脱氢阿立哌唑、氯丙嗪、氯氮平、去甲氯氮平、西酞普兰、艾司西酞普兰 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 34 | 抗精分药物监测（典型抗精神病药物） | 奋乃静、氟奋乃静、氟哌啶醇，舒必利 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 35 | 抗痴呆抑郁药物监测 | 美金刚、多奈哌齐、阿米替林、去甲替林、氯米帕明、去甲氯米帕明、多虑平、去甲多虑平 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 36 | 抗焦虑催眠药物监测 | 地西泮、去甲地西泮、硝西泮、奥沙西泮、唑吡坦、鲁拉西酮、伏硫西汀、米那普伦、米安色林、阿戈美拉汀 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 37 | 抗癫痫药物监测 | 丙戊酸，卡马西平，拉莫三嗪 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 38 | 丙戊酸药物监测 | 丙戊酸血药浓度 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 39 | 抗肿瘤药物监测 | 伊马替尼、伊立替康、盐酸阿霉素、5-氟尿嘧啶、甲氨蝶呤、白消安、多西他赛、来那度胺、紫杉醇、吉西他滨 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 40 | 抗精神药物监测 | 氯氮平、去甲氯氮平、喹硫平、奥氮平、利培酮、9-羟利培酮、氯丙嗪、阿立哌唑、脱氢阿立哌唑、齐拉西酮、奋乃静、氟奋乃静、舒必利、氨磺必利、去甲奥氮平、氟哌啶醇 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 41 | 抗抑郁药物监测 | 度洛西汀、氟西丁、去甲氟西汀、米氮平、帕罗西汀、舍曲林、盐酸曲唑酮、西酞普兰、艾司西酞普兰、盐酸文拉法辛、0-去甲文拉法辛 、马来酸氟伏沙明、阿戈美拉汀、去甲舍曲林、安非他酮、氯米帕明、去甲氯米帕明 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 42 | 抗癫痫药物监测（拓展） | 丙戊酸钠、卡马西平、苯妥英、奧卡西平、10-羟卡马西平、拉莫三嗪、托吡酯、左乙拉西坦、苯巴比妥、乙琥胺、扑米酮、环氧卡马西平 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 43 | 万古霉素药物监测 | 万古霉素血药浓度 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 44 | 抗真菌药物监测 | 5-氟胞嘧啶、氟康唑、羟基伊曲康唑、伊沙唑醇、伊曲康唑、酮康唑、泊沙康唑、伏立康唑 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 45 | 抗结核药物监测 | 异烟肼、利福平、利福喷丁、吡嗪酰胺、乙胺丁醇、对氨基水杨酸钠、丙硫异烟胺、氧氟沙星、环丝氨酸、莫西沙星、利奈唑胺 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 46 | 抗生素药物监测 | 庆大霉素、阿米卡星、奈替米星、妥布霉素、卡那霉素、氯霉素、万古霉素、去甲万古霉素、两性霉素B | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 47 | 头孢类药物监测 | 哌拉西林钠、头孢他啶、头孢美唑钠、拉氧头孢、美罗培南、左氧氟沙星、头孢孟多、头孢替安 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |
| 48 | 抗焦虑药物监测 | 阿普唑仑、氯硝西泮、右佐匹克隆、艾司唑仑、咪达唑仑、劳拉西泮、替马西泮、奥沙西泮、唑吡坦、溴西泮、硝西泮、地西泮 | 250309005/2 | 血清药物浓度测定(色谱法) |