附件：
康复医学科特殊科室医疗设备技术参数明细

	序号
	设备名称
	数量
	技术参数要求

	1
	上下肢主被动康复训练器
	1
	1. 康复器被动模式的转速5～60r/min可调，步长为1r/min；
2. 康复器的转速变化率≦0.5r/s²；
3. 康复器上肢最大输出扭矩为9.2N·m，成人型下肢最大输出扭矩为16N·m；
4. 康复器的阻力扭矩可调节范围：0~20档，调节步长为1。0~20的阻力档位分别对应0~20N·m的阻力扭矩值，允差为±3N·m；
5. 康复器训练时间可调节范围1~99min，步长 lmin；
6. 对称性检测：康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据；
7. 康复器具有手动急停保护功能；
8. 康复器具有痉挛保护功能：监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作并出现弹窗提示，在5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。该功能默认为开启状态，可在参数设置时关闭功能；
9. 痉挛等级至少包含：低、中、高三个等级
（1）上肢痉挛扭矩为4-8N·m；
（2）下肢痉挛扭矩为7-15N·m；
10. 升降结构：高度可调节最大行程为≧250mm；
11. 上肢驱动结构具有水平训练功能；
12. 上肢单侧最大承重≧6kg，下肢单侧最大承重≧12kg；
13. 连续工作时间：≧8h；
14. 工作噪声：康复器在正常工作时的噪声≤60dB；
15. 至少包含5种训练模式：主动模式、被动模式、主被动模式、助力训练、等速训练；
16. 下肢训练装置具有脚踏调节功能；
17. 训练状态显示：
（1）可以显示当前训练功能，训练时间，阻力，速度，运动轨迹，对称性监测信息；
（2）显示界面可设置两种不同的场景背景，不同的训练速度会显示不同的工具模组；
（3）工具模组：具有训练场景显示功能，可根据训练速度或训练模式显示不同的场景背景。（如训练速度小于等于15r/min时，训练场景中显示为自行车；训练速度为16~30r/min 时，训练场景中显示为黄色汽车；训练速度为31~45r/min时，训练场景中显示为紫色跑车；训练速度大于等于46r/min时，训练场景中显示为红色赛车等训练模式显示不同的场景背景。）
18. 主被动模式：设备可以在主动模式和被动模式间自动转换；
19. 上肢功能附件有两种，上肢拐臂手柄、上肢托架。
20. 助力等级≧三个级别，分别是低、中、高等级，改变助力等级时，会弹出确认弹窗界面；
21. 自动换向：可设置自动切换运动方向的时间，默认设置为0分钟。
22. 康复器治疗结束后，可显示训练结果：包括总训练时长、主动训练时长被、动训练时长、总训练距离、主动训练距离、被动训练距离、左右对称性、能量消耗、痉挛次数、肌张力等级等内容；

	2
	空气波压力治疗仪
	2
	适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。
性能参数：
1.手提式外观设计；
2.可以同时连接至少2个4腔气囊；
3.●至少6种专业的气压治疗模式可选;
4.设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；
5.治疗时间1min-99min连续可调；
6.带叠加式双层结构气囊;
7.●具备实时压力监测功能;
8.充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护;
9.若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护；

	3
	超短波治疗仪
	2
	适用范围：
对腰椎退行性病变患者的疼痛、腰椎前屈活动度和患肢直腿抬高具有一定改善作用。
技术参数：
1.振荡频率：40.68MHz±1.5%。
2.结构及组成：电疗机主要由柜式主机、连接电缆、电极板组成。
3.最大输出功率：200W±20%。
4.输出模式：三种输出模式，根据不同病症治疗的需要进行选择。
5.连续输出模式
6.断续输出模式
7.脉冲输出模式
8.断续频率： 10～200Hz，步进10 Hz。
9.脉冲脉宽：200～1000μs，步进50μs。
10.电源条件：220V/50Hz。
11.定时范围：0~30min，误差不大于±1min（结束治疗自动停机，并发出声音提示）
12.输出电缆：防辐射、耐高温、损耗小，两线交叉不打火。
13.输入功率：≤1000VA。
14.机器类别：I类BF型。

	4
	中频电疗仪
	3
	主要技术参数
1、输出电流强度：
在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。
●2、输出通道：≧四路，输出电流独立可调。
——四路同步电刺激、异步电刺激通道；
——四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；
——两路离子导入通道；
——两路干扰电治疗通道
3、内置临床处方：≧99个专家处方。
4、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。
5、调制频率范围：在0～150Hz范围内。
6、差频频率范围：在0～100Hz范围内。
7、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。
8、动态节律：4s～10s。
9、差频变化周期：15s～30s。
10、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。
●11、调制波形至少包含：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合。
12、温热电极（温控）：25℃～41℃，多档可调，最高不超过41℃。
●13、时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。

	5
	颈椎腰椎牵引床
	2
	技术参数
1、电源电压：220V，50Hz。
2、额定输入功率：100VA，允差±15%。
3、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm。
4、腰椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s。
5、腰椎牵引力：0～990N范围内可调，级差10N。
6、牵引时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s。
7、间歇时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s。
8、颈椎牵引力：0～300N范围内可调，级差10N。
9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。
10、颈椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s。
11、成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°。
12、旋转动作范围：左右各25°连续可调，允差±2°。
13、腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃。
●14、三维立体牵引，可做平面纵向牵引、上成角牵引、下成角牵引、自动旋转侧扳牵引，上述三种功能可单独使用，也可组合使用；牵引床腰椎牵引具有8种牵引模式；牵引力自动补偿功能。
15、≧20种治疗方案存储并读取。
●16、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。
17、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。
适应范围：适用于颈椎、腰椎牵引。

	6
	红外线治疗灯(TDP)
	25
	1.产品治疗头直径：≥165mm
2.计时方式：机械定时0-60min及常通。 
3.设备倾倒可自动断电。 
4.可根据需要设定时间。 
5.加热方式：红外线灯泡加热
6.预热时间：无需预热
7.是否发光：发红光
8.电压：220V 
9.输入功率：150VA
10.频率：50Hz 
11.光谱波长：0.6-2.5μm 
12.网罩样式：金属网罩
13.活动臂伸缩范围：0-600mm 
14.升降范围:0-220mm
15.俯仰角：≥270° 
16.底座：可折叠不锈钢底座

	7
	康复训练器材组合(平行杠、助行器等)
	1
	1.平行杠及附件：参考规格(cm)：320×84～108×78～105，矫正板坡度15°

2.参考质量：约138kg

3.结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座

4.材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯

5.杠杆直径(cm)：≥Φ3.8

6.杠杆宽度调节范围（cm）： 84～108

7.额定载荷(kg)：≥135

8.矫正板坡度：15°    

9.训练用扶梯（二面）：材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架

10.结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯

11.扶手杠调节范围（cm）：0～20

12.扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70

13.相邻台阶距离：10cm，28cm

14.阶梯额定载荷(kg)：≥135

15.参考规格(cm)：337×83×135～160

16.助行器：1）产品为框式扭动式助行架，适合1.55—1.80m人群使用

2）助行架主架采用高强度铝合金焊接而成，管材壁厚不小于：Ф25*1.2，助行架表面采用光亮氧化处理；

3）助行架利用前臂弹珠打开助行架即可使用，大架可折叠，方便携带，握把采用EVA无毒无害，易清洗材料，舒适度强；

4）主要参数：大架长：55cm,宽：48cm,高度调节范围约：74-84cm。

5）性能：适用于下肢肌力较弱和平衡稳定性较差的患者步行训练。  

	8
	电动起立床
	1
	适用范围：适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。
性能参数：
1.产品净重：110×(1±15%)kg；
2.床面规格（长×宽）：1860mm（长）×610mm（宽），误差±10%；
3.床面具有垂直升降功能，便于患者上、离床转移，床面升降距离：450mm～800mm；
4.采用医用慢速推杆电机，训练过程中使患者逐渐适应体位变化，从0°升至85°的起立时间不应小于30s；
5.●具备站立角度查看及调节功能：0～85°可调，步长1°，误差±5°；
6.●具有站立角度校准功能，保证角度显示准确；
7.●脚踏板可左右分别调节背屈及跖屈角度，调节范围为：+15°~-25°；
8.电动起立床应能承载最大安全载荷为180kg作升降和起立运动；
9.每只脚踏板的最大安全载荷为160kg；
10.辅助台的最大安全工作载荷为垂直方向75kg，水平方向50kg；
11.固定带最大安全工作载荷为50kg；
12.●具有手动程序，可设置站立角度和站立时间；
13.●具有≧八种内置程序，站立角度由内部程序控制，具备多种训练模式，如间歇、渐增渐减、渐增等，可设置站立时间；
14.●具备站立时间设置功能：0min～75min可调，步长5min，计时结束有提示音；
15.●双电机控制床体升降及床体起立；
16.●独特的脚踏控制结构，方便床体的转移；进行站立训练时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性；
17.采用高性能双电机，运行平稳安静，设备运行时噪音应小于60dB。
18.具备患者可操作紧急停止控制装置
19.床面采用超纤皮材质；
20.床体钢架采用≥T2.0mm管材；
21.各运动部件之间采用高品质轴承。
22.设备静态承载能力不小于400kg。
23.手持控制器配备LCD显示屏，可显示内容包括站立角度-时间曲线、站立角度、程序模式及站立时间。
24.手持控制器配备程序控制键，可选择站立时间选项及启动和暂停起立床的程序运行。

	9
	低频痉挛肌电刺激治疗仪
	1
	1.适应范围：刺激痉挛肌和对抗肌，使二者收缩，开展电刺激，用于中枢神经
系统病损引起的肌肉痉挛状态的改善和缓解。
2.性能参数：
1)≧二通道输出可选；
2)约5.5-6寸触摸屏+一键飞梭；
3)8种内置处方，也可自定义处方；
4)脉冲宽度100～500μs范围内可调，调节步长10μs；
5)输出周期1～2s连续可调，步长0.1s，精度±10%；
6)延迟时间0.1～1.5s连续可调，步长0.1s，精度±10%；
7)治疗时间1～99min可调，步长1min，，精度±2%，默认15min;
8)输出强度：0～140mA（峰值电流范围），步长1mA；
9)开路报警，确保治疗安全。

	10
	红外偏振光治疗仪
	1
	适应范围：适用于软组织扭挫伤恢复期、肌纤维织炎、关节炎、软组织炎症（疖、痈、蜂窝织炎、丹毒、乳腺炎、淋巴结炎）吸收期、神经痛的辅助治疗。
性能参数：
1.●具有≧5种智能控温模式（强力模式，缓增模式，标准模式，缓和模式，波动模式），适用于不同循环功能障碍的患者使用；
2.10-12寸彩色液晶中英文触摸屏设计，操作精准快捷；
4.波长范围：600nm~1600nm，覆盖远近红外光谱，具有更广泛的治疗深度。
5.符合人体工程学设计，操作平台可水平120°旋转，调整俯仰角度，方便治疗师和患者观察治疗时间；
6.光纤输出通道由灵活伸缩的支臂和旋转夹头控制，方便精确定位治疗部位，保证治疗有效性；
7.●输出功率按比例连续可调，可调档位不少于19档；
8.治疗时间结束时有蜂鸣音提示，治疗时间1-20min范围内可调；
9.主机台车一体化设计，下置4个医用万向轮，方便转运和运输；
10.●≧5种治疗头可供选择；A型治疗头光斑直径为：80×（1±10%）mm；B型治疗头光斑直径为：55×（1±10%）mm；C型治疗头光斑直径为：10×（1±10%）mm；D型治疗头光斑直径为：7×（1±10%）mm；E型治疗头光斑直径为：3×（1±10%）mm；
11.治疗头最大输出光功率为2900mW；
12.仪器具有手动停止功能；
13.仪器应具有过温保护功能,与皮肤接触的治疗头外壳的温度不超过41℃。

	11
	中医针灸治疗床
	4
	1.结构型式：床面、床架、垫子
2.材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面（60mm厚）
3.床体规格(cm)：201×64×65±1cm
4.床面框规格(cm)：195×58
5.床边管采用直径40×25×1.5mm厚方管，床面加强条采用直径40×25×1.5mm厚方管焊接成型。
6.床脚用直径40×40×1.5mm厚方管作支撑立柱,连接件为直径40×40×1.2mm、40×40×1.5mm厚方管焊接成型，床脚配置防滑脚垫。
7.床面高度cm：65
8.扶手垫规格：262x54x40mm
9.额定载荷：135.0kg
10.用途：按摩师对患者按摩时用床
11.带扶手

	12
	病房床(含床头柜、床垫)
	15
	规格:L2150×W1080×H480-760mm
1、床头、床尾采用ABS高级工程塑料吹塑而成。
2、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度不小于1.2mm，凹型多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命。
3、床体骨架采用40*60*1.2mm的成型方管焊接而成.先进的焊接工艺.焊接质量优质.床体坚固.可承载≥240kg;
4、整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用粉末静电喷涂。
5、分离式欧式护栏，采用ABS工程塑料，带防夹手设计，护栏升降采用阻尼器装置控制速度及噪音,放下可隐藏于床面板下方与床框平齐。
6、四轮采用125mm豪华静音中控轮，高稳定连动系统.刹车稳定灵活。 
7、配置ABS隐藏式摇把，可以隐藏于床体，具有双向极限保护设置。丝杠采用20mm/40Cr材质，不变形，回旋体为锌合金压铸工艺。
8、功能简介：（1）靠背：0-80±5º（2）腿部：0-40±5º  （3）整体升降：460-680mm
9、每张配置清单包含但不限于以下内容：
床头1副 半棕半棉防水布专用床垫1张、ABS隐藏式摇把丝杠3套、杂物架1个、
引流挂钩2个、 不锈钢伸缩输液架1个、ABS阻尼升降护栏4块、餐桌板1个、输液插孔4个、 ABS床头柜1个、中控轮1套、   陪护椅1张、


●生产日期要求：国产设备生产日期不能早于合同签订日期前6个月，进口设备生产日期不能早于合同签订日期前12个月。

●计量服务要求：含计量检测服务，验收时需提供证书。

备注：带“●”为重要技术参数或配置要求。



