天马社区口腔科射线防护装置采购安装项目需求

一、项目名称
天马社区口腔科射线防护装置采购安装项目。
二、项目概况
项目为天马社区口腔科射线防护装置采购安装项目，地址位于柳州市工人医院天马社区院区（柳石路37号）一楼口腔科，室内面积约75㎡，需按拍片室不低于6㎡标准，对房间进行放射性防护隔断，同时安装铅门、铅玻、放射指示灯、放射性排风等装置。
三、投标人/供应商资格条件
1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；
2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；
3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；
4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件； 
5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；
[bookmark: _GoBack]四、项目内容
主要项目内容清单：
	序号
	名称
	规格型号
	防护标准
	单位
	数量
	备注

	一
	牙片室
	
	
	
	
	

	1
	平开式防护门
	1、1000×2100mm                 2、2mmpb                         3、铅玻璃500*300mm                        
	2mmpb
	樘
	1.00 
	

	2
	1.0mm304不锈钢门套
	1、洞口规格：1000×2000mm        2、防护规格：1100×2100mm           3、2mmpb
	2mmpb
	套
	1.00 
	

	3
	240红砖墙
	1、墙体厚度：240mm             2、防护规格：30mm硫酸钡                 3、中间加Ø8mm螺纹钢         
	2mmpb
	㎡
	26.00 
	

	4
	镀锌龙骨
	50*30*1.5mm
	-
	㎡
	7.20 
	

	5
	铅板
	2mmpb
	2mmpb
	㎡
	7.20 
	

	6
	硅酸钙板
	2400*1200*8
	-
	㎡
	7.20 
	

	7
	铝扣板
	600*600*0.8
	-
	㎡
	6.00 
	

	8
	排气扇
	风量300m³/h；静压100Pa
	-
	台
	1.00 
	

	9
	防辐射百叶
	1、洞口规格：400×400mm        2、防护规格：450×450mm           3、1.5mmpb
	-
	个
	1.00 
	

	10
	排风扇
	1、风量500m³/h；静压150Pa
	-
	套
	1
	

	11
	铝扣板集成吊顶修复及安装
	5700*2750
	-
	㎡
	15.6
	

	二
	诊断室及功能房
	
	
	
	
	

	1
	轻钢龙骨
	75#轻钢龙骨
	-
	㎡
	42.00 
	

	2
	防水石膏板
	2400*1200*12mm
	-
	㎡
	77.00 
	

	3
	刮腻子刷涂料
	1边界面剂，2边腻子，3遍涂料
	-
	㎡
	113.00 
	

	4
	铝合金地脚线
	1、高度80mm       
	-
	米
	54.00 
	

	5
	U型收边槽
	25*100*25
	-
	米
	29.00 
	

	6
	电路改造
	电路改造，原电气设施拆除施工完成后安装，含照明、电气插座、排气扇
	-
	项
	1.00 
	

	7
	给排水管路
	含地面开槽
	-
	项
	1.00 
	

	8
	气体管道
	PU管
	-
	项
	1.00 
	

	9
	柜台
	1、柜台：12mm免漆板             2、台面550*12mm人造石         
	-
	米
	13.20 
	

	10
	平开门
	1、大芯板包门套                 2、门身利旧(含安装）                                         
	-
	套
	2.00 
	

	11
	不锈钢U型排水槽
	1、规格：150*150*1.0mm304不锈钢         
	-
	米
	2.50 
	


五、招标要求
1． 应标方负责项目所有设备的采购及安装。
2． 按卫生部第18号令《放射防护器材与含放射性产品卫生管理办法》要求经检测机构检测使用的材料，并取得《检测报告单》方可定型生产、销售（铅板、铅玻璃、防护涂料。）；
3． 本项目投入使用的材料（铅板、铅玻璃板、防护涂料板）具备第三方检测机构出具合格的检测报告复印件：必须提供，复印件加盖单位公章，否则投标无效
4． 要求所有设备材料质量保证期至少2年。
5． 主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。
6． 应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。
7． 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
8． 主要设备材料提供检验报告跟合格证。
六、合同工期及报价方式
1.签订合同后，15天内完成货物采购及安装；
2.报价为总价包干报价形式。 
3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

    

                                                 总务科
                                             2025年8月19日
