单通道注射泵  102台
1. ▲注射泵具备第三类医疗器械注册证
2. 整机使用期限≥10年，需提供证明材料
3. 注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%
4. 速率范围：0.01-1900ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h
5. 快进速度范围：0.01-1900ml/h
6. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
7. 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
8. 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推
9. 应具备至少7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式.
10. ●支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注，提供证明文件
11. 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
12. ●支持药物库，可储存4000种药物信息
13. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
14. 压力报警阈值至少14档可调，最低可设置150mmHg
15. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
16.具备阻塞后自动重启输液功能
17.信息储存：可存储5000条的历史记录
18.电池工作时间≥6小时@5ml/h
19.防异物及进液等级IP44
20.整机重量不超过2kg
21.满足EN1789标准或等效车载测试报告，适合在救护车使用，需提供证明。
22.输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看
23.主机自带独立通信接口，支持泵联机及数据上传，不限定USB，提供接口协议。
24.●整机外壳无外露难以擦拭沟槽，外壳表面便于擦洗消毒
25.●国产设备生产日期不能早于合同签订日期前6个月，进口设备生产日期不能早于合同签订日期前12个月。
26.●计量服务要求：含计量检测服务，验收时需提供证书。
备注：带“▲、●”为重要技术参数或配置要求，▲分值8分，●分值4分，其他参数分值1分。



双通道注射泵  14台
1.▲注射泵具备第三类医疗器械注册证
2.使用期限≥10年，需提供证明材料
3.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关。
4.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%
5.具备联机功能，满足连续输液功能需求；
6.速率范围：0.01-1900ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h
7.快进速度范围：0.01-1900ml/h
8.可自动统计不少于四种累计量：类似24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
9.支持注射器规格包含但不限于：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
10.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推
11.应具备至少7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式.
12.●支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）
13.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
14.●支持药物库，可储存4000种药物信息
15.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
16.压力报警阈值至少14档可调，最低可设置150mmHg
17.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
18.具备阻塞后自动重启输液功能
19.信息储存：可存储5000条的历史记录
20.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h
21.防异物及进液等级IP44
22.整机重量不超过3kg
23.满足EN1789标准或等效车载测试报告，适合在救护车使用。
24.输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看
25.主机自带独立通信接口，支持泵联机及数据上传，不限定USB，提供接口协议。
26.●整机外壳无外露难以擦拭沟槽，外壳表面便于擦洗消毒
27.●国产设备生产日期不能早于合同签订日期前6个月，进口设备生产日期不能早于合同签订日期前12个月。
28.●计量服务要求：含计量检测服务，验收时需提供证书。
备注：带“▲、●”为重要技术参数或配置要求，▲分值8分，●分值4分，其他参数分值1分。

输液泵  31台
1.▲输液泵具备第三类医疗器械注册证
2.整机使用期限≥10年，需提供证明材料
3.●具备输血功能。
4.输液精度≤±5%
5.速率范围：0.1-1900ml/h, 最小步进0.01ml/h
6.快进流速范围：0.1-1900ml/h
7.能统计≧4种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
8.≧7种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式.
9.●能进行镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）
10.≧3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
11.可储存≧4000种药物信息。
12.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
13.压力报警阈值≧14档可调，最低可设置150mmHg
14.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
15.具备阻塞后自动重启输液功能
16.具备气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警
17.信息储存：可存储≥5000条的历史记录
18.电池工作时间≥5小时
19.防异物及进液等级IP44
20.整机重量不超过2kg
21.满足EN1789标准或等效车载测试报告，适合在救护车使用。
22.输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看
23.主机自带独立通信接口，支持泵联机及数据上传，不限定USB，提供接口协议。
24.●整机外壳无外露难以擦拭沟槽，外壳表面便于擦洗消毒
25.●国产设备生产日期不能早于合同签订日期前6个月，进口设备生产日期不能早于合同签订日期前12个月。
26.●计量服务要求：含计量检测服务，验收时需提供证书。
备注：带“●、▲”为重要技术参数或配置要求，▲分值8分，●分值4分，其他参数分值1分。
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