超声影像监控探头及配套快换装置配置需求

| 名称 | 子模块 | 配置 | 单位 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 探头快换装置 | 探头快换装置 | 凸阵探头（C1-8） | 1个 | 同时开展子宫肌瘤等深部肿瘤和乳腺肿瘤等浅部肿瘤治疗时，利用探头快换装置，在两种类型肿瘤治疗的间隙，可在约10分钟内完成适配监控探头的切换，以获取更高质量的监控影像。方便用户提高不同肿瘤适配监控探头的切换效率，提升设备周转效率和经济效益。 |
|  |  | 线阵探头（L3-11） | 1个 |  |
|  | 身份识别模块 | 软件模块 | 1套 | 具备不同型号治疗头和不同型号监控探头的自动识别、参数匹配和误用警示功能。 |
|  | 焦点检测装置 | 独立测试装置 | 1套 | 在更换治疗头后可通过焦点检测装置快速复核治疗头焦点位置精度。 |
| 皮肤可视化监控功能 | 病灶辅助定位功能 | 软件模块 | 1套 | 利用声光结合的病灶定位系统和病灶定位方法，辅助快速定位病灶位置。 |
|  | 皮肤监控功能 | 水下视觉摄像头（镜头分辨率：200万像素） | 1套 | 术中实时监控患者皮肤表面形态和颜色变化，术中实时监控皮肤表面气泡聚集情况，降低皮肤损伤风险。 |

超声影像监控探头及配套快换装置参数要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 探头快换装置 | 开展子宫肌瘤等深部病灶和乳腺肿瘤等浅部病灶治疗，利用探头快换装置，在两种不同深度病灶治疗需要时，在约10分钟内完成适配B超探头的切换。 |
| 1.1 | B超探头旋转范围 | ≥180° |
| 1.2 | B超探头升降行程 | ≥100mm |
| 1.3 | HIFU-1400（B超探头C1-8） | 最大探测深度：≥220mm 侧向(横向)分辨力：≤4mm (深度≤120mm) 轴向(纵向)分辨力：≤2mm (深度≤80mm) 盲区：≤7mm |
| 1.4 | HIFU-2500（B超探头L3-11） | 最大探测深度≥140mm 侧向(横向)分辨力：≤2mm (深度≤60mm) 轴向(纵向)分辨力：≤1mm (深度≤80mm) 盲区：≤4mm |
| 1.5 | 治疗头识别装置 | 具备不同型号治疗头和不同型号B超探头的自动识别、参数匹配和误用警示功能。 |
| 1.6 | 精度复核装置 | 在更换治疗头后可通过精度复核装置快速复核治疗头焦点位置精度。 |
| 2 | 皮肤可视化监控装置 | 利用声光结合的病灶定位系统和病灶定位方法，辅助快速定位病灶位置。补光亮度调节。 |
| 2.1 | 水下视觉摄像头 | 术中实时监控患者皮肤表面形态和颜色变化，实时监控皮肤表面气泡聚集情况，降低皮肤损伤风险。 |