	教学部住培基地专科模型设备 参数   

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	功能参数

	1
	双人共览显微镜（备案证名称：生物显微镜）
	台
	1 
	1、研究级生物显微镜，光学系统：齐焦距离≥60mm的独立校正色差无限远光学系统，各光学部件独立、自动校正色差，在物镜内部即可做到完全的色差校正。
▲2、主机内置“复眼光学透镜”：由多透镜组成的网状复眼光学系统，确保显微镜在任何放大倍率下都能够保持整个视场发光范围内高亮度、均一性，在视野边缘处也可实现均匀明亮的照明。
▲3、观察镜筒：防霉型大视野三目镜筒（视野25mm），三档分光：100：0 / 20：80 / 0：100。
4、目镜：10X/22mm宽视野目镜，双目镜屈光度可调。
▲5、调焦机构：微调旋钮可左右互换，粗调行程≥30mm，粗调每转≥9.30mm，最小微调刻度单位≤1微米。粗调扭矩可调，带上限位装置。具有再定焦功能：可以设定锁定载物台的最高位置，防止载物台快速上升时切片意外碰到物镜。
6、物镜转换器：编码型六孔物镜转换器。
7、高级平场消色差物镜：
（1）4X（N.A.≥0.10，W.D.≥30.0 mm）；  
（2）10X（N.A.≥0.25，W.D.≥10.5 mm）；
（3）20X（N.A.≥0.40，W.D.≥1.2 mm）；（4）40X（N.A.≥0.65，W.D.≥0.56 mm）。 
8、载物台：XY移动行程≥78mmX54mm，双切片标本夹。扭矩可调节，载物台XY移动手柄可以上下调整距离（离桌面高度）和调节松紧度，可以被设置成操作者习惯的模式，确保真正意上的单手操作（标本移动和调焦）。
9、定位式载物台手柄设计：载物台控制手柄在载物台移动时总是保持在同一位置，即使观察点需要不断进行切换时，操作者也可以舒适地将手放在桌上。
10、聚光镜：聚光镜，可调中心，聚光镜调焦行程≥27mm。
11、照明系统：长效高亮度白光LED光源，使用寿命≥60000小时。
12、集光镜：可调节视场光阑。
▲13、内置智能光强管理系统：可以自动记忆并再现每个物镜的光强水平，切换不同倍数物镜后无需再调整光强旋钮，自动记忆保持舒适的亮度。
▲14、主机底座前端内置LCD液晶显示屏，轻松读取物镜名称、物镜倍率、照明强度、ECO模式、LIM光强管理状态等显微镜信息。
▲15、主机内置节能ECO模式：显微镜一段时间内无任何操作，将自动关闭照明，待机时长可自行调节（1～60分钟）。
16、两人共览示教装置：可进行两人同时观测和一起谈论阅片，带LED光标指针部件（光标可红色、绿色切换，可360°旋转），便于示教指示。两个人观察位置为肩并肩、视场亮度分布均一性好。
17、专业彩色显微镜相机：
（1）芯片：≥2000万像素彩色CMOS；
（2）靶面尺寸：≥1英寸（15.86mm）；
（3）像素大小：≥2.4μm×2.4μm；
（4）帧率：不小于15fps@5440×3640 、50fps@ 2730×1820、60fps@ 1820× 1260；
（5）曝光时间：不小于0.1ms～15s；
（6）灵敏度：≥460mv with 1/30s；
（7）暗电流：≤0.21mv with 1/30s；
（8）数据传输/供电方式：USB3.0。
18、图像采集分析软件：可对图像拍照、录像、定时拍照、定时录像等操作，对图像进行长度、周长、夹角、面积、圆直径及椭圆长短径等参数的动态测量，具有图像处理、文字标注、细胞计数、拼大图、实时景深融合功能，可进行多通道荧光叠加。支持软件接口：TWAIN，DirectShow。
19、品牌台式机电脑：配置不低于I5 CPU，内存8GB，固态硬盘1TB，液晶显示屏23.8寸，Win11操作系统。

	2
	多功能实验科研操作台（耳鼻喉专业）
	套
	1
	操作台：
▲1、工作主机柜：尺寸（≥1880mm*670mm*800mm），厚度≥12mm高强度钢化玻璃台面，采用网板丝印技术上色；操作单元和书写单元一体式流线型设计；箱体采用厚度≥2.0mm优质冷轧钢板，内外面做环保烤漆，漆层厚度≥0.15mm，污物瓶布置于吸枪侧位，便于维护，便于教学实训时学生观摩管路连接与污物收集流程。
2、智能控制系统：控制系统集成多项功能，模块化设计，自动控制各项功能，蓝/绿灯光提示工作状态；状态提示清晰直观，便于带教老师向学员演示设备操作逻辑，降低实训误操作风险。
▲3、药物喷枪：二直一弯，气路水路分离技术；采用电子阀门控制喷枪气路；喷枪金属部分全部采用316L不锈钢；可快速换药喷枪技术；多支喷枪可满足教学实训多人轮换实操练习使用。
4、多功能吸枪：一支，有自控调节吸力型吸枪，适用于耳道吸引和鼻腔咽喉吸引，适配多种吸引管；吸引瓶设计位置放置于抽屉内；不同吸力档位便于教学演示不同病灶吸引操作要点。
5、正压泵：最大压力≥0.35Mpa，连续出雾压力持续稳定在0.12～0.15Mpa；经过专业声学设计和处理，具有良好的消音、减震性能，噪音≤50dB；低噪音环境适合教学课堂、实训教室开展示教，避免噪声干扰师生沟通。
6、负压泵：最高吸引力0.1MPa，流量≥7.2L/min，有消音减震装置，噪音≤50dB；  
▲7、LED聚斑检查灯：双色检查灯黄白双色光源设计，多组透镜组合而成，照度强，照幅窄，景深大，能聚斑于鼓膜、鼻腔深部和咽喉部进行检查和治疗；照度、色温可无极调节，照度不低于35000Lx,色温3000K-6700K可调，显指≥90，功率≥9w；手势感应开关，无发热感长；带阻力动平衡支臂；光斑集中清晰，方便带教时学员清晰观察模拟病灶、解剖部位，适合耳鼻喉局部检查实训教学。
▲8、新风加热除雾装置：热风加热方式，自动控制、热效率高；
9、器械盘：500mm*350mm+-5mm，304不锈钢器械盘；满足教学实训器械摆放需求。
10、吸引管：两种规格，可重复使用，可高温高压消毒的不锈钢吸引管；
11、药棉罐：不锈钢带盖药棉罐三个；
12、豪华医生椅：安全防爆气动升降，升降行程：450mm-570mm；椅背倾仰调节10度,椅背加底盘倾仰调节10度；
13、耳鼻喉电动检查椅：
▲13.1、椅身纯钢结构，座椅可双向180度旋转，带锁止刹车；升降装置采用手术床用铝型材外壳升降柱，更加安全可靠；电动控制检查椅升、降、坐、卧和复位五个动作；
13.2、最大承重：≥150kg；
13.3、扶手、背板、腿板和足板联动，检查椅可以躺卧展开；
13.4、座垫升降行程：≥520mm(最低)-720mm(最高)；
13.5、PU自结皮扶手，美观大方、结实耐用；椅垫采用高回弹海绵发泡，超纤皮包裹，舒适耐用；
13.6、头枕伸缩行程：100mm，可折叠、拆卸，功能性较强；
13.7、靠背可后放至180°，可做小型手术台使用；
13.8、椅身自重≥100KG，底盘有防滑防锈橡胶圈，使用稳固，寿命长。
摄像系统：
一、高清摄像、摄像头参数
1、全高清图像传感技术1/3”CMOS，提供全高清画质、超强的色彩还原；满足教学示教，可供多名学员同步观察腔内影像。
2、图像解析度：1125条垂直扫描线，逐行扫描；
3、分辨率：≥1920（H）×1080（V）（纵横比16：9），60帧Full HD；
4、输出像素：≥208万像素；
5、▲全数字存储及输出：全高清录像功能；可通过U盘及工作站对手术进行实时录像，录制的视频为1080P；能完成手术视频录制和图片存储。可留存实训操作影像，用于课后复盘、病例教学、实训考核资料留存。
6、可通过OSD菜单可以对摄像机的一些详细参数如亮度、饱和度、增益、背光补偿、进行调节；
7、▲手术模式：具有≥5种不同的内镜手术场景模式，并可以自定义；一键式切换内镜模式，方便操作，适用不同科室；
8、光学适配器：F15-F25变焦、F16mm、F20mm、F22mm可选；便于教学演示不同景深下观察效果。
9、清晰度可调，选择最适合的图像效果；
10、快门：自动；
11、▲摄像头手柄功能具有两个遥控按键，可自主定义参数（白平衡，冻结，以及自定义拍照与录像）；
12、图像冻结：一键式单幅冻结图像；
13、白平衡：自动白平衡控制和手动控制；
14、信号输出：至少包含CVBS/DVI-D/VGA/HDMI/3G-SDI；PAL制式等多种接口输出。
15、摄像手柄：可浸泡IPX8消毒；
16、▲曝光控制：自动曝光控制，自动识别光亮强弱 ,自动调整图像光亮度；
17、图像亮度：可手动、自动调整；
18、LED冷光源，功率100W.高显色还原真实组织色彩，利于教学中识别黏膜、病变组织特征。
19、▲光通亮：≥800Lm；
20、LED灯珠工作寿命超20000H；
21、显色指数Ra≥90；
22、色温3000-7000K；
23、▲光输出口：可配不同接头 狼牌、史托斯、奥林巴斯等（可定制）
24、▲一键切换20%、40%、60%、80%、100%亮度输出; 亮度精度可达到1%，无延时，且可记录时间。
25、具备灵敏度增强：OFF，AUTO ( ×2/×4/×8），MANU ( ×2/×4/×8）。

二、医用高清监视器

1、≥24寸液晶显示屏；外观：防指纹+98%高透光率玻璃，触控按键。
2、显示色彩1.07B,10bit；
3、分辨率：≥1920*1200逐行扫描；
点距(mm)270  垂直视角 178° 水平视角 178°  对比度  1000:1；
4、输入接口：USB/HDMI/DVI/VGA；
5、响应时间：≤6MS（TYP）；
6、专业应用于内窥镜/电子胃肠镜，腹腔镜/术野显示器；可外接扩展示教终端，满足教学影像输出需求。

三、导光束
1、配Φ4mm×3m 耐高温光纤

配置

1. 工作主台面 1 张
2. 全钢环保烤漆机柜 1 套
3. 智能按键控制系统 1 套
4. 防泄漏喷枪（直） 2 支
5. 防泄漏喷枪（弯） 1 支
6. 吸枪 1 支
7. 吸引管2.0 3.0 各2 根
8. 正压泵 1 台
9. 负压泵 1 台
10. 加热除雾装置 1 套
11. 不锈钢器械盘 1 个
12. 污染液收集装置 1 套
13. 污染器械收纳装置 1 组
14. 正压压力表 1 个
15. 负压压力表 1 个
16. 药棉罐 3 个
17. 医生椅 1 套
18. 电动检查椅 1 张
19. 内窥镜摄像光源一体机 1 套
20. 医用全高清摄像头 1 个
21. 医用监视器 1 台
22. 导光束 1 条

	3
	成人静脉穿刺手臂操作模型（右手）
	套
	10
	1.成人静脉右手臂，高分子材料制作的皮肤给人以真实的感觉。
2.手臂上分布八条静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。                 
3.穿刺有回血，进针有落空感，正确穿刺有回血产生。
4.同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。

	4
	AED训练电极片-成人
	个
	20
	1.适用于模拟AED培训电极片。AED培训电极片适用于各类模拟人和标准患者，前提是垫片胶粘剂能够正确贴合。

	5
	AED训练电极片-儿童
	个
	4
	1.适用于模拟AED培训电极片。AED培训电极片适用于各类模拟人和标准患者，前提是垫片胶粘剂能够正确贴合。

	6
	CPR-电子反馈装置
	个
	5
	1.连接方式：即插即用，有线连接模型后按压自动开机，无需单独开机。
2.供电方式：无需电池，由模型供电。
3.标准依据：反馈逻辑基于AHA最新指南。
4.反馈模式：
4.1实时反馈模式：实时显示CPR操作数据。
4.2考核模式：隐藏实时反馈，结束后出成绩。
4.3简报模式：提供操作结束后的总结数据。
5.实时反馈参数（反馈模式下）：
5.1按压：深度、速度、间隙、连续次数、回弹充分性、手部位置。
5.2通气：通气量不足/适量/过量、通气次数。
6.简报数据（简报模式下）：
按压分数（%）、通气分数（%）、整体时间（分/秒）、CCF值（%）。
7.模式切换：一键切换，操作简便。

	7
	五官检查器
	套
	3
	1、全套包含照明手柄、检眼镜、检耳镜、窥鼻组件、多规格窥耳器，配套硬质收纳箱。
2、检眼镜带多档位屈光度调节，光学镜片成像清晰，降低反光干扰。
3、检耳镜搭配多款规格窥耳器，适配不同耳道，便于观察外耳道与鼓膜。
4、一体式照明手柄防滑设计，可适配全部检查配件，光源稳定无频闪。

	8
	标准人体针灸穴位模型
	套
	1
	70cm铜色针灸人
本模型字迹超清，刻字工艺。用亮色PVC制成，安放于底座上。这是新款的人体针灸模型，右半边显示肌肉,左边标明了经络线上的361个针灸穴位和48个经外穴位，由的针灸专家和中科院院士对穴位进行定位,用中文显示。附中英文使用手册。用PVC制成。

	9
	耳穴模型
	套
	5
	23cm耳针灸穴位模型
本模型用PVC制成，标出了相对应的人体内脏和躯干的耳廓上的针穴位置。附穴位使用图纸。

	10
	糖尿病周围神经检查设备
	套
	7
	1、全套包含半定量音叉、踝反射锤、温度觉检测笔、踝反射压力检测工具、滚针痛觉检测仪、T 型叩诊锤、10g 尼龙单丝，共 7 件。
2、半定量音叉：用于足部震动阈值检测，评估深感觉功能。
3、10g 尼龙丝：标准化压力测试，筛查足底压力觉缺失。
4、滚针检测仪：用于肢体痛觉感知测试。
5、温度觉检测笔：冷热探头，区分温度感知能力。
6、配备 T 型叩诊锤、踝反射锤，完成下肢腱反射检查。
7、配置铝合金手提箱，内置定型防震海绵，工具分区摆放，便于收纳转运；附带操作说明书。

	11
	脑水平切12片
	个
	1
	脑CT检查是通过CT对颅脑进行检查的一种方法。在头部外伤时，脑CT是~重要的影像学诊断方法。平衡、渴感和渗透压调节、体温调节、自主神经的平衡、觉醒和睡眠、感情和行为、记忆以及躯体运动等功能有关的障碍。
该模型以头颈部为主体进行水平断面设计，分为12片，10片厚度为10MM,每片可以单独取下，更好的方便使用者，特别的设计了数字标识，注解了每个关键点，使产品的实用性更强 精美手工绘制 PVC材质！

	12
	1:1脑写色2部件脑分区
	个
	1
	此模型以精准描绘展现了大脑的各个功能分区 ，并且以独特的色彩和编码进行标注
详细的标识了独特的颜色编码大小的大脑对以下区域:额叶、顶叶、枕叶、颞叶。 运动皮质、躯体感觉皮质,边缘皮层、小脑、脑干。
采用环保PVC 手工彩绘。

	13
	内囊基底核1:1
	个
	1
	显示脑室的铸型。产品示中脑水管、中央部、前角、后角和下角。侧面可观室间孔、第三脑室、尾状核体以及豆状核、背侧丘脑等。

	14
	脑干放大模型 可拆卸
	个
	1
	2部件，显示内囊与基底神经核，各部分解剖结构的外形及位置，附半侧脑干及脑神经附着位置

	15
	丘脑模型可拆卸
	个
	1
	放大5倍，显示丘脑结构，由丘脑前核内侧核，丘脑外侧核的背侧核团和腹侧核团，腹后内侧核以及丘脑枕等2部件组成

	16
	间脑模型放大可拆卸
	个
	1
	显示了间脑的分部和神经核团。间脑包括上丘脑，背侧丘脑下丘脑，后丘脑和底丘脑五部，本模型还显示背侧丘脑，下丘脑和底丘脑的神经核团以及脑基底核和内囊在冠状争面上的形态，配布及其邻接关系。在垂体的矢状切面显示了垂体门静脉；多个功能区域用不同颜色表示。产品尺寸：２５*１８*２５ CM 重量 １.５KG
 采用环保PVC 电脑配色，精美手工绘制而成.
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	脑动脉演示模型
	个
	1
	以精准描绘展现了大脑的各个分区，脑解剖 附脑动脉模型。

	18
	12对脑神经
	个
	1
	 十二对脑神经模型
 此款模型为真人放大2.5倍，基于底座之上。
 采用纵切设计，正反两面详细的展现了人体十二对脑神经在头部的走向
 并且设计了眼球可以取下，可以看到详细的视神经系统
 颈部采用了层切设计，显示了颈部的肌肉动脉和静脉。
此模型带数字解剖标识，共计40多个数字标识，逼真，美观、
 是神经科及美容整形等等医学教学和学习 演示不可多得的一款产品！
 尺寸：40*26*41.5CM
 材质 环保PVC
 电脑配色 纯手工彩绘
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	立体头部正中矢状
	个
	1
	 该模型显示头颈部正中矢状切面内、外侧面的局部形态及其血管和神经等结构，共有数十个部位指示标志。
尺寸：自然大，高27cm，宽20cm，厚10cm
材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘

	20
	脑中风模型
	个
	1
	该模型详细的展现了大脑的皮质，灰质，脑干，动脉等结构并且设计了脑出血，动脉瘤，大脑动静脉畸形等病理结构
尺寸：17*14*18CM
采用环保PVC 电脑配色，纯手工彩绘而成

	21
	脑9部件动脉全科医生
	个
	1
	该模型由脑矢状切面、大脑半球、小脑和脑干等8个部件组成,并显示大脑半球、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部分，以及脑神经等结构，共有98个部位指示标志。

	22
	头颈肌肉解剖附脑
	个
	1
	该模型由头颈部正中矢状切面（左侧半块可向上移动）、颅顶、脑正中矢状切面、眼、左侧半胸锁乳突肌、三角肌、胸大肌、斜方肌、下颌骨、锁骨等19个部件组成，并显示头顶部正中矢状切面、颅顶、颅底、大脑半球、间脑、小脑和脑干各个部分，以及脑神经和脑血管等结构，共有190个部位指示标志。
尺寸：高34cm，宽37cm，厚20.5cm
材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘。

	23
	病理取材刀柄
	把
	20
	1、不锈钢材质带刻度，搭配的刀片，是石蜡切片退换下的“钝刀片”，成本极低,充分实现了资源的有效重复利用
2、取材刀的刀片夹为特殊处理过的不锈钢材质,两片之
间吻合紧密,可牢固固定刀片,使用寿命长
3、将石蜡切片退换下的刀片插入不锈钢刀片夹间即可
4、5cm刻度范围可直接准确测量组织的体积

	24
	2倍放大心脏模型
	套
	1
	1. 带数字标识心脏解剖放大模型放大2倍，可拆分为4部件，显示了心脏正常的形态结构，动静脉和瓣膜结构，左、右心室壁和沿动脉搏动切面部可拆装，共有52个部位数字指示标志及对应文字说明。
■ 呈舒张状态，沿肺动脉根部横切，示左右心房的内部结构及肺动脉，主张脉半月瓣。
■ 沿心房做纵斜切，示左右心室的内部结构。
■ 右心房示上、下腔静脉口、下腔静脉瓣、冠状窦口冠状窦瓣、卵园窝和右房室口。
■ 右心房示左右肺静电脉口和左房室口。
■ 右心室示室上嵴、三尖瓣、动脉圆锥、腕索、乳头肌、肉柱和肺动脉瓣。
■ 左心室示二尖瓣、腱索、乳头肌、肉柱和主动瓣，示房间隔和室间隔。
■ 示管状态、前后室间沟。
■ 示心耳、心肌纤维、心涡、心切迹、脂肪和动脉韧带、示左右、冠状动脉及其分支。
■ 示冠状窦及其属支。
■ 示升主动脉和主动脉弓发出的分支。
■ 示上腔静脉、下腔静脉及其属支。
■ 示肺静脉和肺动脉。
2. 材质：进口PVC材料 

	25
	6倍大眼球结构解剖模型
	套
	1
	人体眼球结构解剖模型（6倍大）
  模型为放大6倍的人体眼球结构模型，可拆装为6部件，置于底座上，眼球壁通过眼球前后极做正中水平切，眼球壁有内膜，外膜，中膜三部分组成。视晶状体和玻璃体均可拆下，显示眼球内部黄斑和视神经的构造。有数字标识和对应的文字说明，适用于中学校及大专医学院在人体解剖教学时，讲授眼球的构造所使用的直观教具。
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	肾脏解剖模型
	套
	1
	1. 该模型显示肾剖面的肾皮质、肾髓质、肾小盏、肾大盏、肾盂、输尿管以及肾动脉、肾静脉等结构
2. 材质：进口PVC材料。
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	胰十二指肠解剖模型
	套
	1
	病理胰脾十二指肠模型
模型显示胰、十二指肠和脾的结构以及腹腔干、肝门静脉等血管，共有22个部位指示标志。

	28
	喉解剖放大模型
	套
	1
	1. 尺寸：真实的2倍大
2. 这款中分断层切面可分解模型展示了：咽喉， 舌骨， 气管， 韧带， 肌肉， 血管， 神经， 甲状腺， 甲状软骨，肌肉和半边甲状腺可拆卸。
3. 材质：进口PVC材料。



