柳州市工人医院救护车采购需求

一、项目名称
柳州市工人医院救护车采购需求。
二、项目概况
项目为柳州市工人医院采购1辆救护车。
三、投标人/供应商资格条件
1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；
2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；
3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；
四、货物需求
技术参数一览表
“技术参数及性能（配置）要求”中标注“▲”的技术参数为重要技术条款，必须满足，否则视为竞标无效。投标人对▲部分重要技术指标在投标文件技术偏离表中必须进行一一正面响应，并提供招标文件要求的证明文件验证。若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照负偏离处理，通过篡改数据响应的按照废标处理并追究法律责任。验收及交货后，若发现中标单位提供的产品不能满足▲部分要求的，用户可以拒绝支付货款，并要求虚假中标人赔偿全部损失，追究虚假应标中标人的法律责任。
	序号
	采购货物名称
	单位
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	监护型救护车
	辆
	1
	一、基本要求
1、主要功能：用于转运、监护、抢救病人的专用救护车，设计要把握院前急救发展方向。
2、工作条件：车辆应适应国内各种自然条件，适应户外长时期作业的需求。
3、驾驶要求：C1驾照即可驾驶。
4、底盘要求：须为原厂客车底盘。
▲5、产品公告：投标人所投的整车产品交付前须是已列入国家发改委或工信部发布的 《车辆生产企业及产品公告目录》中列明的“救护车”车型，提供证明材料。
二	车辆技术要求
▲1、、外形尺寸整车长（mm）：≥5990，整车宽（mm）：≥2000，整车高（mm）：2820～2835，提供公告页证明材料
2、医疗舱尺寸（mm）：≥3340×1900×1950（长×宽×高）
3、燃油类型：柴油，排放标准：国六B
▲4、排气量（ml）：≥2290，功率（Kw）：≥125
5、轮胎数：4
6、轮胎规格：≥235/65R16C
7、轮距（前/后）(mm)：≥1734/1759
▲8、轴距(mm)：3700～3750
9、轴荷：≥1815/2285
10、轴数：2
▲11、总质量（KG）：≤4100
▲12、整备质量（KG）：2950～2980
13、额定人数：≥7
14、接近角/离去角(°)：≥19/19
15、前悬/后悬(mm)：≥1023/1225
16、最高时速（KM/h）：≥160
17、变速器：6速手动
18、燃油箱容量（L）：80
三	车辆主要配置
1、ABS刹车系统+ESP系统
2、遥控钥匙，中控门锁
3、驾驶室电动门窗
4、驾驶座安全气囊
5、液晶中控屏
6、驾驶室原厂冷暖空调
7、倒车雷达+倒车影像
8、中门推拉窗
9、驾驶室三人座椅
10、定速巡航
11、自动雨刷，自动大灯，胎压监测系统
12、后门双开180度开起
四	改装技术要求
1、车辆外观
1.1、救护车车身外表颜色根据客户要求定制；
1.2、医疗舱左侧玻璃贴深黑色太阳膜，右侧及后门贴亚膜2/3高度。
2、警示系统
2.1、车顶前端加装镶嵌式警灯，可有效减少风阻；警灯左右两侧蓝色灯壳采用前后分段式安装，两侧前段警灯朝向车头爆闪，两侧后段警灯分别向左右两侧爆闪，警灯灯罩采用蓝色透光PC材质；
2.2、车顶后尾部加装一套尾翼，尾翼左右两侧镶嵌式安装L型转角警灯灯罩，，尾翼中部镶嵌一套长条警灯灯罩，灯罩内部加装大功率蓝色爆闪灯片；警灯灯罩采用蓝色透光PC材质；
2.3、车头进气格栅左右各加装一盏LED爆闪灯；
2.2、电子警报器：
①功能齐全，具备喊话、警报、采用RS485接口,可与电脑直接连接控制；
②功率输出≥100W；
③可提供多种音调，也可根据使用要求选择一种主警音以配合不同的车辆及场合使用；
④控制器按键具备控制指示灯，具备开机亮度及工作状态亮度分别指示，方便操作使用；
⑤分体式结构设 计，安装更方便；
⑥带两路灯光控制器，可方便控制其他警示灯的开启、关闭；
3、照明系统
3.1、车内照明：医疗舱顶部加装1套LED照明灯；
3.2、担架射灯：医疗舱顶尾部加装一盏120度可调节的照明灯（担架上车照明），可在担架上下车时辅助照明使用；
3.3、外场照明灯：车顶左右两侧各安装LED照明灯1盏；
3.4、门控灯：医疗舱安装门控灯，打开中门门控灯自动亮起；
4、空调系统：
4.1、要求：驾驶室原厂冷暖空调；
▲4.2、医疗舱安装独立空调系统，开启后舱空调制冷15分钟后，舱内温度相对外界温度至少降低7℃，须提供第三方实测检测报告或测试报告，并提供检测机资质认定证书证明文件。
5、医疗舱设计
5.1、驾驶室与医疗舱安装分隔墙, 分开前后车厢； 
5.2、隔墙上有一个滑行窗,玻璃透明供前后车厢观望；
5.3、医疗舱顶部左侧加装4组吊柜；
5.4、医疗舱左侧前部安装一组药品柜，内可放置小药品；
5.5、医疗舱左侧后方安装氧气瓶柜（柜内安装2个10L铝合金氧气瓶）；医疗舱配备氧气终端2个；
5.6、医疗舱氧气瓶柜前部安装一个长条物品柜，台面预留设备安装位置；
6、医疗舱内饰材料：医疗舱隔墙、左右侧壁，内顶，吊柜，药品柜均采用PVC高分子环保材料制作。
7、供电系统
7.1、在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于1000W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座2只、220V电源插座≥4只；
7.2、在拔掉车辆钥匙后所有用电器应与主电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。
7.3、10m长移动电缆，连接220V/10A外接电源插头
8、充逆变一体机：医疗舱配备≥1500W车载智能纯正弦波充电逆变一体机，提供24小时不间断电源，逆变器采用智能CPU控制技术，纯正弦波交流输出，市电互补，自动切转，市电充电；额定功率：1KW，额定电压：DC12V, 充电电压: 13.5V（±2％）, 电压范围: 220VAC;±5％（逆变模式）,输出效率：＞85％（80％阻性负载），输出过载: 110-120％/30S；＞160％/300ms, 保护功能: 蓄电池过压和低压保护、过载保护、短路保护、过温保护等。	
▲9、控制面板及电路集控制器：医疗舱主控开关为7寸真彩触摸屏控制开关，集成控制照明灯，换气扇（可实现吸气排气功能），射灯，外场照明灯，暖风机，空调，交流电压，消毒灯定时设置；液晶显示器实时显示医疗舱温度，湿度和医疗舱12V/220V电压；提供整套控制系统EMTEK检测报告。
①排风扇具有正反转保护功能：在进排风切换时，有5 秒时间的缓冲，极大的缓解风扇在正反转切换时产生的巨大电流。
②消毒灯具有开启延时功能：延时开启时间为15 秒，开启后进入倒计时消毒。消毒的倒计时可手动进行设置，设置范围1-90分钟，消毒倒计时完后自动关闭消毒灯，消毒时间可记忆。
③集成控制器具备应急控制功能：控制器带有应急手动面板接口，在触摸屏无效时，或者控制器无法工作时，可以使用应急手动面板进行控制，医疗加装有一套应急手动按键开关。
④医疗舱控制开关为7寸彩色大屏幕触摸液晶显示屏，采用电阻触摸控制，不受外界温度湿度影响，也不受喷洒的消毒液等液体影响，操作人员带手套也可以进行操作，操作方便快捷。
10、供氧系统：医疗舱配备钢制10升氧气瓶2件，一体式减压湿化器2套。
11、座椅
11.1、医疗舱右侧安装3套单人朝前座椅（座椅靠背向后调节最大角度为135度），符合GB15083-2019《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》；座椅安全带安装固定点位置及强度符合GB 14167-2013《汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上位带固定点》的要求。
12、自动上车担架1套：医疗舱配备车载自动上车担架，并配不锈钢担架平台，上部固定自动上车担架，下部可放担架。
13、医疗舱配备铲式担架和脊柱固定板各1套。
14、车载专用急救箱1套
14.1、外观：外箱应色泽均匀，表面光洁，放置平稳；箱内胶合处不可有胶痕外漏；铝合金边框与转角接口处，不可出现锋棱；布兜应缝制整齐，布料边与缝制线应平行，针线间距（6-8针/英寸）应一致，包边整齐，踩线不外露，无多余的线头等。
14.2、尺寸：31cm×20cm×19cm，允差+5mm。
14.3、材质：中纤板，内衬420D灰色牛津布，铝合金型材框架，铜制锁芯，金属包角，医用级PP托盘。
14.4、结构：铝箱分为上中下三层，上盖布兜，中层磨砂半透明隔层，下层为中纤板底部。箱体设有提手，肩带。
▲14.5、箱体性能指标：以下检测结果需提供盖有CMA和CNAS双章的检测报告，且可查询。
①铝合金型材符合（1）抗拉强度≥175MPa（2）规定非比例延伸强度≥130MPa（3）断后伸长率≥6。
②中纤板面板符合（1）符合GB/T 11718-2009标准，甲醛释放量≤8mg/100g（2）符合GB 6675.4-2014 《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》的标准。
▲15、医疗舱配备空气净化臭氧消毒机1套：可对医疗舱内＞99.90%白色葡萄球菌进行消杀，对＞90.00%的空气自然菌进行消杀,检测依据为<消毒技术规范2002年版2.1.3>；消毒机在30 m³的试验舱内，开机60分钟后，舱内臭氧浓度≥44.62mg/m³,需提供第三方检测报告，检测依据GB 28232-2020(臭氧消毒器卫生要求)。
16、辅助：
16.1、驾驶舱与医疗舱隔断及前后对讲系统。
16.2、医疗舱在上下车门处及顶部应安装相应的安全扶手。
16.3、灭火器共2个：驾驶室1个（1KG），医疗舱进出舱门处1个（2KG）。
16.4、紫外线消毒灯：12V供电，有延时功能。
16.5、固定式输液挂钩2个。
16.6、垃圾桶1个。
16.7、电子时钟1个。

	
	
	
	
	



五、商务要求：

	1、报价包含货物采购、制造、改造、包装、运输、劳务、管理、利润、保险、协调、装卸、调试、培训、第三方检测验收费用（如有）、承诺售后服务期限内售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、签订合同时间：自成交通知书发出之日起 20 工作日内凭成交通知书与采购人签订采购合同，延期自误。
3、交货时间：签订合同即日起 30 个工作日内完成安装、调试工作。
4、交货地点：采购人指定地点。
5、交货方式：现场安装调试。
6、供应商必须按响应文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。
7、供应商须按国家有关规定实行“三包”，免费送货上门。提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。
8、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，车辆底盘保修期不少于三年或6万公里（以先到为准），车辆改装部分和设备保修期不少于一年，车辆改装部分和设备保修期内负责上门服务、维修、更换，不得收取任何费用。（自交货验收合格之日起计）。
9、验收标准、规范：符合相关验收标准，如验收过程中，采购人发现存在不符相关标准的，供应商应无条件置换。
10、故障响应时间：货物发生故障时接到通知后1小时内响应，6小时内工程人员到达现场维修；一般问题应在24小时内解决，对设备出现的较大问题，解决时间不超过3个工作日。
11、售后服务内容： 
（1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。
（2）定期回访以及对设备维修。
（3）其余按厂家承诺。
（4）保证所提供的车辆能在 柳州市 入户上牌，因产品原因造成无法上牌入户的，所产生的一切损失由成交供应商负责。                                         
12、签订合同时提供在投标文件中提到的所有检测报告复印件及证书对应的材料给采购人核查，采购人有权向出具报告的检测单位进行查验复核。
13、供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将通告相关部门追究虚假应标人的法律责任。
14、在“采购内容及要求”中约定的其他要求。


六、报价方式
1.报价为总价包干报价形式，中标方负责项目车辆的采购及上牌等事宜（中标价不包含购置税、保险）；
2.签订合同后，车辆验收合格，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程以银行转账方式向乙方支付本次采购款的全款。
        总务科
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